CECS                                   CECS×××

中国工程建设标准化协会标准

建材实验室智慧检测技术规程

Technical Specification for Smart Test in

Building Materials Laboratory

（征求意见稿）

2022 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字 [2020]23号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语和缩略语；3 基本规定；4 实验室设计、建设和数字基础设施；5 检测设备设施；6 智慧检测技术；7 数据质量指标及控制；8 实验室的智慧化运营管理。

本规程由中国建设标准化协会建筑材料分会归口管理，由北京智瑞行科技有限公司（北京朝阳区安苑东里1区2号宏天商务中心418室，邮政编码：100029）负责解释。在使用过程中如有建议和发现需要修改和补充之处，请将意见和相关资料寄往解释单位。

本 规 程 主 编 单 位：

本 规 程 参 编 单 位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目 次

1  总则	- 1 -

2  术语和缩略语	- 2 -

2.1  术语	- 2 -

2.2  缩略语	- 3 -

3  基本规定	- 4 -

4  实验室设计、建设和数字基础设施	- 6 -

4.1  实验室设计	- 6 -

4.2  实验室建设	- 7 -

4.3  数字基础设施	- 8 -

5　检测设备设施	- 10 -

5.1  一般规定	- 10 -

5.2  智慧检测设备设施	- 10 -

5.3  检测设备信息数据采集	- 12 -

6  智慧检测技术	- 14 -

6.1  检测人员及信息采集	- 14 -

6.2  检测试样及信息采集	- 15 -

6.3  检测环境及信息采集	- 16 -

6.4  安全风险管控及信息采集	- 17 -

6.5  视频监控及信息采集	- 18 -

6.6  数字化检测报告及档案	- 19 -

6.7  检测方法及检测过程信息采集	- 19 -

7  检测数据质量指标及控制	- 21 -

8  实验室的智慧化运营管理	- 23 -

8.1  一般规定	- 23 -

8.2　实验室信息管理系统	- 23 -

8.3　办公自动化系统	- 24 -

8.4  实验室可视化管理	- 24 -

附录A（资料性附录）  建材实验室常用检测设备分类	- 25 -

本规程用词说明	- 27 -

引用标准名录	- 28 -

条文说明	- 29 -

# 1  总则

1.0.1  为规范建材实验室的智慧检测技术工作，提高检测工作效率和检测数据质量，提升实验室质量安全管理水平，做到技术先进、经济合理、安全适用和可持续发展，制订本规程。

1.0.2  本规程适用于智慧检测模式下的建材实验室设计、建设和运营。智慧检测对象宜包括水泥、混凝土、钢材与连接件、钢结构原材料及紧固件等涉及结构安全和重要功能的建筑材料。建材实验室是指从事第三方检测工作的检测机构，预拌混凝土企业内设试验室和混凝土预制构件厂内设试验室可参考使用。

1.0.3  建材实验室智慧检测除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的要求。

# 2  术语和缩略语

## 2.1  术语

2.1.1  检测  testing

按照程序确定合格评定对象一个或多个特性的活动。即，就是依据技术标准和规范，使用仪器设备，进行评价的活动，其评价结果为测试数据。

2.1.2  建材实验室 building materials testing lab

检测对象为水泥及其它胶凝材料，混凝土、砂浆类材料，金属材料及其制品，墙体、屋面和地面材料，防水材料，装饰材料，粘接密封材料，建筑保温系统及材料，管网材料，建筑木材/板材，幕墙门窗及材料，混凝土制品，建筑防腐材料，土工材料，交通公路材料的实验室。

2.1.3  智能建筑 intelligent building

以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。

2.1.4  智慧检测  smart testing

与数字经济、智慧城市和智能建筑深度融合发展，依托5G、物联网、互联网、人工智能、大数据等新一代数字基础设施，利用智能检测仪器设备、实验室信息管理系统、办公自动化系统以及实验室可视化管理，实现检测过程的人员、设备、材料、环境、安全的数字化管理和运维，具备规范化、可溯化、数字化、融合化和智能化特征的新型检测模式。智慧检测具有链式数据、动态监测、多维参数、互证结果、海量数据，以及安全、便捷和高效等新特点。

2.1.5  数字基础设施 infrastructure of smart construction site

用于智慧检测实验室管理系统收集、传输、处理、显示各类信息的硬件设施及软件技术平台，包括各类传感器、自动识别装置、网关、路由器、服务器、显示屏等设备及软件技术平台相关集成设施。

2.1.6  物联网 internet of things（IOT）

基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。

2.1.7　数据　data

信息的物理存储形式，是计算机能处理的各种事实、数字、字符等各种符合的集合。

2.1.8  数据架构　data architecture

通过组织级数据模型定义数据需求，指导对数据资产的分布控制和整合，部署数据的共享和应用环境，以及元数据管理的规范。

2.1.9　数据质量data quality

在指定条件下使用时，数据的特性满足明确的和隐含的要求的程度。

2.1.10　数据自动采集 automatic data collection

使用数据采集设备自动记录检测数据并传输到检测信息管理系统的技术。

2.1.11　安全预警系统laboratory safety pre-warning system

以实验室被防护对象的防护等级及安全防范管理工作的要求为依据，综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等，构成的具有安全预警作用的系统。

2.1.12  危险化学品 hazardous chemicals

在存储和使用过程有可能引起理化危险、健康危险或环境危险的化学品。

2.1.13  实验室信息管理系统laboratory information management system

由信号采集设备、数据通讯软件和数据库管理软件等计算机硬件和应用软件组成，能够完成实验室数据和信息的收集、分析、报告和管理的系统。

2.1.14　检测设备 testing　equipments

检验检测活动所必需并影响结果的仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置。

2.1.15　办公自动化系统 Office Automation

简称OA系统，将计算机、通信等现代化技术运用到传统办公而形成的一种新型办公方式。

## 2.2  缩略语

RFID——射频识别，radio frequency identification；

IC——集成电路，integrated circuit

GPS——全球定位系统，global positioning system；

SI——国际单位制,le Système international d'unités

PM2.5——细颗粒物，particulate matter under 2.5 microns

PM10——可吸入颗粒物，particulate matter under 10 microns

Wi-Fi——无线保真/行动热点，wireless-fidelity;

ID——身份证明，identification

# 3  基本规定

3.0.1  建材实验室宜根据信息化、数字化和智慧化的不同发展阶段和业务流程需求成熟度，设置智慧检测管理机构或部门，宜建立并有效运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和设备管理体系，配备专业技术人员和管理人员。

3.0.2  建材实验室应综合考虑政府监管要求、现有基础条件、管理体系要求、实验室业务和管理以及企业未来发展规划，制订智慧检测模式下的系统架构。

3.0.3  智慧检测实验室的系统架构宜包括感知层、网络层、数据及服务支撑层、应用层和用户层。智慧检测实验室的系统架构示意图如图3.0.3所示。

图3.0.3  智慧检测实验室的系统架构示意图

用户层

检测机构及人员

行业监督管理机构及人员

其它授权机构及人员

应用层

实验室信息管理系统

安全预警

系统

办公自动化系统

行业监督管理信息系统

检测数据资源库

检测云服务平台

系统接口

数据及服务支撑层

检测数据计算与存储服务中心

网络层

移动通信网络

互联网

局域网

卫星网络

物联网

近距离无线传输

感知层

RFID

GPS/北斗

摄像头

IC卡

虹膜识别

红外传感器

温湿度传感器

其它感知设备

图3.0.4 智慧检测实验室的系统架构示意图

3.0.4　感知层宜充分依靠分布于实验室内的感知设备采集各类数据信息并通过网络层进行传输，采集数据信息宜包括但不限于以下内容：

1　人员、检测试样和仪器设备设施的身份、位置和状态信息；

2　实验室温度、湿度、空调、加湿器、通风和净化、照明、供电、气体等环境信息；

3　实验室活动所有阶段可预见的危险源等安全信息。

3.0.5　网络层应能够高效、便捷、安全地传输感知层采集的数据信息。网络层技术可包括互联网、局域网、物联网、移动通信网络、卫星网络和近距离无线传输等。

3.0.6　数据及服务支撑层应能快速、有效、专业地收集、存储、分析和重构所有传输来的数据和信息。数据及服务支撑技术可包括检测大数据平台、检测数据库、检测云服务平台和数据接口等。

3.0.7　应用层应能呈现实验室面向不同服务对象的信息化、数字化和智慧化数据信息服务，包括但不限于实验室信息管理系统、安全预警系统、办公自动化系统和行业监督管理信息系统。实验室的数据信息服务可通过单个系统或系统集成的形式体现，系统之间应实现互联互通，宜集成于统一平台之上，形成智慧型的实验室管理系统。

3.0.8  用户层应能通过实验室不同的信息管理系统，为不同用户提供便捷、及时和准确的信息服务，包括检测进度查询、检测报告下载和检测报告真伪查询等。

3.0.9  实验室应统一数据架构规划，从标准规范、业务规则、安全管控、行业监管的视角进行总体设计，并完成下述工作：

1  确定数据类型和分类；

2  规范数据模型，在数据层面达成统一认识；

3  实现数据的规范化、完整性、准确性、一致性、时效性和可访问性；

4  落实数据软硬件支撑条件；

5  指导数据的存储、访问、整合、分析、管理和使用；

6  建立数据质量评估体系；

7  挖掘数据价值，支撑数据决策分析。

3.0.10　智慧检测实验室的数据架构宜分为静态数据架构和动态数据架构两类。静态数据架构宜包括数据模型、数据、数据库管理系统及其相关软件、硬件和网络基础设施等；动态数据架宜包括数据整理、清洗、转换和传输，数据集成，信息访问服务等。数据架构的内容可包含以下内容：

1  数据界定，是数据架构中的基础内容，描述了业务对象及其关系、模型、特性、约束、分析规则等；

2  数据管理，描述了数据架构规划中对于数据管理、数据维护方面的内容；

3  数据使用，包含数据在智慧检测实验室范围内、外使用的情况。

4  数据治理，包括为了规范数据标准、提高数据质量和保证数据安全而建立的标准、规范、流程、工具和评价考核体系等。

3.0.11  建材实验室应配备满足检测试验需要的试验人员、仪器设备、设施及相关标准。

3.0.12  针对大宗、检测频率高或影响结构安全的建材产品，宜采取检测人员实名制、检测过程视频上传、检测数据实时上传等检测技术措施，来提高检测数据可追溯性。

3.0.13　实验室产生的各类废弃物的处理应有专业分类和专业处理，并应符合现行国家标准《实验室废弃化学品收集技术规范》GB/T 31190的相关规定。

# 4  实验室设计、建设和数字基础设施

## 4.1  实验室设计

4.1.1　实验室设计宜坚持安全、绿色、友好、智能化和智慧化、可持续性的原则，以满足实验室的主要功能及特殊要求为原则，构建规划合理、布局科学的实验室，从而降低运行风险、提高使用效率、减少能耗损失和节约用地，满足检测工作需求。

4.1.2　实验室宜根据建筑类别、使用性质、建设规模来设置各类空间，宜采用标准化、模块化方式进行总体布局和功能分区。实验室核心区、辅助区、公共设施区宜场所面积合理、分区明确、联系方便、互不干扰，各区宜满足检测设备布局和检测流程的合理要求，并宜符合下述规定：

1  核心区可包括实验工作区（物检室、化学分析室、高温室、力学室、成型试配室）、实验缓冲区、样品制备区、危险品贮存区、标准养护室、样品接收室、样品留样室等。

2  辅助区可包括业务接待室、资料档案室、设备配件室、办公室、会议室等。

3  公共设施区可包括暖通、空调、给排水、特殊气体、特种水、供配电等用房。

4.1.3  试验室设计应确保环境条件符合国家现行有关标准规定，并满足下列要求：

1  外部环境条件应避开化学、生物、噪声、振动、电磁干扰等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所，或采取有效保护措施；

2  内部环境条件应控制检测过程中的噪音、粉尘或废气排放，对相关检测参数采取环保技术措施。主要噪声源宜集中布置，并宜远离非噪声的实验室核心区和辅助区；粉尘或废气应集中收集、处理并满足现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297的规定。

4.1.4  实验室设计的节能要求宜符合下列规定：

1　燃烧类或消耗能源多的检测参数宜有节能措施，燃烧宜使用清洁能源；

2　实验室所在建筑物宜选用保温型门窗并做好外墙外保温措施以降低实验室运营能耗，养护室或环境条件要求较高的专业检测室还应做好相关内墙外保温措施。

4.1.5  实验室设计的安全技术要求宜符合下列规定：

1　实验室的设计应保证对物理、化学和辐射等危险源的防护水平控制在经过评估的可接受程度，为关联的办公区和邻近的公共空间提供安全的工作环境，及防止危害环境；

2　实验室应设计并明确标识紧急撤离路线，紧急出口应有明显的标识，标识应能在黑暗中清晰可辨；

3  实验室应设计物理或化学危险源分布图，并保证大宗检测试样的流动通道便捷、安全。

4.1.6  实验室设计宜适当提高绿化率，宜选用有利于净化空气和降低污染的绿色植物品种，可设置绿化带来规范引导人员和车辆流动。

4.1.7  智慧检测实验室设计除应包括上述指标外尚应符合下列规定：

1　利用现代智能化检测设备、科学有效的分析方式和高效的网络传输，并改变传统检测实验室的管理模式， 实现检测业务流程、设备、人员、环境、数据和安全的全方位智慧化管理；

2　利用感知设备和高效的网络传输，将实验室检测业务流程、设备、人员、环境、数据和安全各个要素及其系统互联互通，构建一个统一的信息共享、智能感知、科学分析和决策、多服务综合集成的互联互通实验室；

3　智慧检测实验室的设计规划中要充分考虑其检测技术、实验室管理以及实际应用的现状和发展，保证智慧检测实验室的可扩展性，配合严格的监控和纠偏措施，建设可持续发展的智慧检测实验室；

4　智慧检测实验室的建设应通过引进先进安全技术与管理模式，注重每个环节的安全监控，提升实验室环境质量，降低实验室可能引起的安全风险。

4.1.8  实验室设计除应符合本规程4.1节的规定外尚应符合现行国家标准《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分通用要求》GB/T 32146.1的有关规定。

## 4.2  实验室建设

4.2.1　新建、改建或扩建实验室应满足所在行政区域城市规划、建设和环境保护要求，宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求。有条件时宜靠近国家检验检测认证公共服务平台示范区和国家检验检测高技术服务业集聚区。专业性强的实验室空间宜靠近相关专业产业区，服务产业发展。

4.2.2　实验室进行新建、改建或扩建时，施工或装修宜选用绿色建材或其它节能、环保类材料。

4.2.3　宜将下列仪器设备或专业检测室布置在建筑物的底层：

1  大型或重型设备宜；

2  振动的设备；

3  噪声较大的设备；

4  对振动很敏感的精密测量仪器；

5  待测试件较重或较大的，或重复性检测项目频繁的专业检测室；

6  检测过程需要大量酸碱液的专业检测室；

7  需做设备基础或防振基础的专业检测室；

8  需设置建筑防护设备的专业检测室。

4.2.4  宜将下列各类专业检测室布置在建筑物的顶层，并处于下风向位置：

1  产生有害气体的专业检测室；

2  产生粉尘物质的专业检测室；

3  易燃或易爆物质的专业检测室；

4  排风装置较多的专业检测室。

4.2.5　产生有毒有害气体、蒸气、粉尘等污染物的各类专业检测室应优先设置通风柜。

4.2.6　实验室应设置火灾自动报警装置和合适的灭火器材。

4.2.7  实验室建设完成后，各功能区应有明显标识，宜根据8.4节实验室可视化管理要求，对仪器设备、空间地名、地面通道、物品材料、工具器具和安全警示进行标识管理。

## 4.3  数字基础设施

4.3.1　实验室的数字基础设施应依据“集约建设、资源共享、适度超前、面向服务”的建设原则，并促使检测业务实现更智能、更高效、更安全、更节能和更环保的目标。

4.3.2  数字基础设施的功能应至少包括如下二类：

1  采用空、天、地一体化对地观测传感网实时获取基础地理信息数据以及相应的元数据，包括实时位置信息、影像和视频等；

2  依托各类专业传感器感知的可共享的及相应的元数据，包括建材实验室的视频监控与安全监测数据等。

4.3.3　实验室的数字基础设施宜依托智能建筑来建设或改造。智能建筑的智能化设计宜符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314中通用工业建筑的规定，建材实验室宜配置不同的智能化系统，以满足数字基础设施功能要求。

4.3.4　实验室数字基础设施可包括以下四种基础设施：

1  感知层基础设施，包括地下、地面、空中等全空间的泛在感知设备；

2  网络层基础设施：包括城市公共基础网络、政务网络以及其它专用网络等网络；

3  数据及服务支撑层基础设施，包括检测数据计算与存储服务中心、数据资源库、检测云服务平台、系统接口等方面的基础设施。

4  应用层基础设施，包括实验室信息管理系统、安全预警系统、办公自动化系统等软件资源。

4.3.5　实验室应设置功能完备、快速高效的信息通信网络系统，并应符合下列规定：

1  信息通信网络系统根据需要可设置内网、外网及相应的数据中心机房，外网应为光纤传输；

2  综合布线系统应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定，应满足检测、办公、展示的需求和语音、数据、图像和视频等信息的传输要求，并应根据检测、办公、展示等区域分布情况合理配置信息插座端口；

3  实验室核心区、辅助区、公共设施区的各单元用房内宜设置语音、外网和内网数据信息点。

4  实验室核心区和辅助区区域宜设置无线局域网络系统和室内移动通信覆盖系统；

5  在入口门厅、休息室或展示室等区域应配置有线电视终端并显示信息查询导引及发布系统。

4.3.6　实验室应设置建筑设备管理系统，并满足检测过程对建筑设备的监控要求。

4.3.7  实验室应根据建筑物特点和业务流程，采取合理的人防、物防、技防配套措施来设置安全技术防范系统，以确保人员和财产安全。安全技术防范系统应符合现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB 50348的有关规定，并符合下列规定：

1  实验室出入口、主要通道、重要的专业检测室出入口宜设置视频监控装置；

2  实验室出入口，重要的专业检测室出入口宜设置出入口控制装置，必要时安装人脸识别系统并符合现行行业标准《出入口控制人脸识别系统技术要求》GA/T1093的规定；

3  使用或存放剧毒危险化学品、贵重物品、放射性物质的实验室应设置入侵报警装置、出入口控制装置和视频监控装置。

4.3.8  火灾自动报警系统和消防控制室的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。使用和产生易燃易爆物质的房间应根据可燃气体的类型，设置相应的可燃气体探测器。

4.3.9  实验室有监控要求的区域应设置工业电视监控系统，系统性能应满足检测业务及安全监控要求，并应符合现行国家标准《工业电视系统工程设计规范》GB 50115的有关规定。

4.3.10  实验室数字基础设施除应符合本规程4.3节的规定外，尚应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314和《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分通用要求》GB/T 32146.1的有关规定。

# 5　检测设备设施

## 5.1  一般规定

5.1.1  实验室应设置检测设备设施管理机构或部门，建立完善的检测设备管理制度和技术体系，并配备专业技术人员和管理人员。实验室应定期组织内部或参加外部的能力验证比对试验，提高检测设备使用和管理技术水平。

5.1.2  检测设备配备应符合现行国家标准《检验和校准实验室能力的通用技术要求》GB/T 27025和《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618 的规定。检测设备宜分为A、B、C三类并分类管理。具体分类可参考本规程附录A建材实验室常用检测设备分类的规定。

5.1.3  实验室应建立完整的各类检测仪器设备台账、检定（校准）计划、操作规程和设备档案。所有仪器设备管理责任到人，执行到位。主要仪器设备操作规程应在实验室工作区的合适位置明示。

5.1.4  检测仪器设备使用前应经过检定/校准并合格。

5.1.5  正在使用的检测仪器设备标识，应标明检定/校准及测试有效期，标识状态应符合下列规定：

1  绿色标识（合格），仪器设备经计量检定合格、校准及测试示值误差经确认符合检测试验技术标准规定的使用要求；

2  黄色标识（准用），仪器设备存在部分缺陷，但在限定范围内可以使用或不影响检测试验结果的降级使用；

3  红色标识（停用），仪器设备已损坏、已超过检定周期或经检定不合格，仪器设备校准及测试示值误差不再符合规范性使用要求。

5.1.6  检测仪器设备使用人员宜经设备操作授权并经专业技能培训合格后上岗。

5.1.7  实验室应建立并保持检测仪器设备测量结果的计量溯源性，并与适当的参考对象相关联，参考对象信息宜包括：

1  溯源到SI标准的有证标准物质的量值；

2  溯源到有证标准物质的量值；

3  其它溯源方式的量值；

4  各种量值的溯源链清单；

5  提供校准的相间交错实验室清单等。

## 5.2  智慧检测设备设施

5.2.1  实验室宜优先选购技术先进、精确度高、性能稳定、低噪声、低能耗，且自动化、信息化和智能化程度高的检测仪器设备。

5.2.2  专业检测室的泛在感知设备宜包括身份感知设备、位置感知设备、图像感知设备、环境感知设备、安全感知设备和建筑设施感知设备。

5.2.3  专业检测室宜配备身份感知设备，包含身份识别标签、传感器、读写设备、虹膜识别等，该设备满足但不限于以下要求：

1  具备对实验室内基础设施、设备、人员和检测试样等单元进行统一身份编码的能力；

2  具备对身份编码进行统一识别和管理的能力；

3  身份识别标准或传感器支持无线网络传输协议。

5.2.4  专业检测室宜配备位置感知设备，该设备宜满足以下要求：

1  支持北斗/GPS卫星网络、移动通信网络、无线网络、局域网等定位技术，能够对设备、人员和检测试样等进行地理位置定位的能力；

2  必要时具备对被感知单元地理位置的实时或非实时的跟踪和追溯。

5.2.5  专业检测室宜配备图像感知设备，包含摄像头、红外传感器等，该设备满足但不限于以下要求：

1  具备对物体的表征及运动状态进行感知的能力；

2  具备对视频图像采集并进行数字化编码的能力。

5.2.6  专业检测室宜配备环境感知设备，包括温湿度传感器、粉尘传感器和噪声传感器，该设备满足但不限于以下要求：

1  具备采集环境温度和湿度状态信息的能力；

2  具备在线实时采集固体颗粒物PM2.5和PM10浓度、噪声最大限值（dB(A)）、其它各类污染物排放等环境污染信息的能力；

3  具备对采集信息实时跟踪、分析和预警能力。

5.2.7  专业检测室宜配备安全感知设备，具备采集危险品进出、有毒气体浓度以及燃气泄漏、火警和其他突发事件等涉及实验室安全信息的能力。

5.2.8  专业检测室宜配备建筑设施感知设备，具备采集水管、煤气管道、供电线路、电梯、检测设备等基础设施设备的运行信息能力。

5.2.9  混凝土、钢材与连接件、水泥、钢结构原材料及紧固件等涉及结构安全和重要功能的建筑材料的力学性能检测项目应采用全自动控制的方式进行检测，宜配备检测数据自动采集设备，必要时检测数据具有自动存储、自动上传功能。

5.2.10  实验室宜配备各种智能检测机器人系统，以实现混凝土抗压强度、混凝土抗渗等级、混凝土凝结时间、水泥抗压强度和抗折强度、水泥凝结时间、砂浆抗压强度、钢筋力学性能和重量偏差等检测项目的检测过程无人化、数字化和可追溯化，并提高检测工作效率和降低人工成本。

5.2.11  常用检测仪器设备操作应由两名以上的持证检测人员进行，一名检测人员负责设备操作，一名检测人员负责核对和记录。两名检测人员应分别在检测原始记录的检测和复核栏上签名，共同对操作的规范性和记录的准确性负责。当使用智能检测机器人系统进行检测并自动生成电子原始记录时，应安排两名检测人员分别校对电子原始记录并在检测和复核栏上签名。无证辅助人员不得进行检测操作。

5.2.12  对其它大宗、高频的建材检测试样进行试验时，宜优先配备自动制样、自动检测的仪器设备。

## 5.3  检测设备信息数据采集

5.3.1  检测设备的基础信息数据采集宜包括但不限于下列内容：

1  身份信息数据，包括设备名称、规格、型号、功能、生产厂家、数量、所属单位、所属部门、设备维护人、校准机构、联系方式等；

2  合同信息数据，包括设备采购合同编号、合同期限、合同服务内容；设备校准委托合同、合同编号、合同期限、合同服务内容等；

3  合格证书信息数据，包括设备出厂合格证书、设备购买验收合格证书、设备校准合格证书，证书内容包括设备名称、规格、型号、生产厂家、检测参数、检测结果、发证机关、发证日期、有效时间等；

4  维修保养信息数据，包括维修保养计划、保养内容、保养时间、保养部门、保养人员、进出场记录、联系人方式等。

5.3.2  检测设备人员信息数据宜包括设备生产或销售人员信息、设备采购人员信息、设备安装人员信息、设备使用人员信息、维修保养人员信息等，人员数据管理应符合本规程6.1节的规定。

5.3.3  检测设备信息采集应通过检测设备管理子系统实现，宜实现检测设备资产登记和操作全要素记录，以及运行状态和位置的实时监控，检测设备管理子系统功能应包括但不限于以下要求：

1  应能实现检测设备的权限管理和操作记录管理，与检测人员身份智慧识别技术相结合，实现检测设备和检测人员的操作权限对应，达到检测设备授权操作的目的；

2  应采用智能定位技术实现检测设备的室内外智能定位和实时跟踪，为检测设备管理的决策做参考。室外智能定位技术可采用北斗/GPS卫星导航、物联网等，室内智能定位技术可采用WiFi、RFID等；

3  检测设备运行时，检测设备管理子系统应主动监测和采集设备的地理信息、位置信息和运行状态信息，设备运行状态信息包括使用人员、检测内容、检测时间、设备环境状态和设备性能状态等；

4  检测设备管理子系统应对设备运行状态信息进行分析和决策，统计并优化检测设备的使用效率；

5  检测设备出现故障时，检测设备管理子系统应能及时监测，并通知相关部门做出决策，必要时可通过远程监控平台进行诊断；

6  应与安全监控和预警处理系统进行互联，使得设备运行过程中，检测人员和检测设备的安全得到保障，并能减小安全事故的影响范围；

7  在检测数据的采集、分析、建模或重构过程发现数据异常时，检测设备管理子系统应能及时预警或经授权停止或中断检测；

8  应能以云图方式展示实验室的在线设备数量、区域分布、设备使用率。

5.3.4  标准物质、内部标准物质（标准溶液）、试剂、消耗品（不含试剂）的基础信息数据采集应包括但不限于下列内容：

1  标准物质的基础信息数据采集可包括日常管理信息和核查信息两类。

1）标准物质日常管理信息：标准物质编号、名称、型号（规格）、批号、生产商名称、验收日期、验收证书信息、标准物质标签信息、合格供应商编号、管控物质（有毒有害，易制毒，易燃易爆）、有效期至、核查周期、下次核查日期及计划、过有效期标准物质处理记录、存储环境要求、定值日期/生产日期、标准值、不确定度、包装量、毛重、存放地点、用途、发放人ID、回库日期、消耗量、回库量、归还人ID、回收人ID等。

2）标准物质核查：核查地点、环境条件、核查方法、使用标准物质或参考标准名称、核查计划、 核查记录、核查结论、核查人ID、核查日期、批准人ID、批准日期等。

2　内部标准物质（标准溶液）的基础信息数据采集应包括内部标准物质（标准溶液）编号、名称、制备日期、有效期至、制备人ID、制备、标定、验收记录、过有效期标准溶液处理记录等。

3　试剂的基础信息数据采集可包括外购试剂信息和实验室配制试剂信息两类。

1）外购试剂信息：试剂编号、名称、型号、批号、生产商名称、存储条件、试剂形态、库存、管控物质（有毒有害，易制毒，易燃易爆）、领用人ID、领用数量、领用时间、保管人ID、供应商、有效期至、验收日期、验收证书信息、试剂标签信息、过有效期试剂处理记录等。

2）实验室配制试剂：制备试剂编号、名称、成分、浓度、溶剂、配制人员ID、制备日期、有效期至、过有效期试剂处理记录等。

4　消耗品（不含试剂）的基础信息数据采集应包括耗材编号、名称、型号、批号、生产商名称、存储条件、库存、领用人、领用数量、领用时 间、保管人、供应商、有效期至、过有效期消耗品处理记录等。

# 6  智慧检测技术

## 6.1  检测人员及信息采集

6.1.1  实验室人员应分类、分级管理并包括技术管理人员和检测操作人员。实验室人员配备应符合现行国家标准《检验和校准实验室能力的通用技术要求》GB/T 27025和《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618的规定。

6.1.2  检测人员智慧管理子系统应录入完整的实验室人员名单，必要时录入相关的委托人员、见证人员和监管人员名单。

6.1.3  检测人员智慧管理子系统应具备实名制ID管理、考勤管理、技能培训教育管理功能，宜具备人员评价管理、人员定位管理等功能。

6.1.4  检测人员智慧管理子系统的数据采集设备应具备自动读取、识别、记录、连接远程数据库、实时上传数据等功能。

6.1.5  检测人员的基础信息数据采集应包括但不限于下列内容：

1  身份信息数据，包括姓名、头像、性别、党派、籍贯、民族、员工ID、出生地、常住地址、出生日期、证件类型、证件号码、联系方式、邮箱地址、紧急联系人及联系方式、学习经历、工作经历等；

2  劳动合同信息数据，包括合同编号、所属单位名称、所属部门名称、职务、职级、岗位或工种、岗位要求、合同期限、合同生效日期、合同失效日期、参加工作日期、入职日期、工资核算方式等；

3  人员资质/职业资格信息数据，应包括学历、学位、毕业院校、技术职称、人员类型（如管理、技术、监督、支持、在培人员、外聘或外部人员等）、授权（检测、检验、校准、审核、签发检测报告、特定类型设备、特定类型抽样、化学样品管理、标准物质管理、内审员、监督员）、授权检测标准、授权审核标准、授权批准结果领域、其它授权等，以及各类职业资格证书名称、类型、编号、等级、发证机关、发证日期、有效时间、资格状态等。

4  培训信息数据，应包括培训记录、培训时间、培训项目、培训证书或培训报告、培训机构、培训效果考核等。

5  监督考核信息数据，应包括监督方式（口试、笔试、演示、现场见证、全程监控、样品考核、结果评估）、监督记录、监督项目、监督结论和评价等，考核项目、考核/评价方式、考核/评价结论、考核/评价记录等，能力监控方式（现场见证、面谈、调阅记录、审核/批准报告、盲样考核、实验室内比对、内部质量控制结果、实验室间比对/能力验证结果）、能力监控项目、能力监控记录等，日常检测工作任务、工作量、按时完成率等。

6.1.6  检测过程中，出现下列情况之一时，实验室管理信息系统的检测人员智慧管理子系统应提示或预警，并留存记录：

1  非授权检测人员；

2  劳动合同失效；

3  技术资格证书到期；

4  未接受安全教育或继续教育；

5  超过正常检测工作时长；

6  具有不良检测记录；

7  黑名单。

6.1.7  实验室出入口的门应有进入控制措施，进入专业检测室应仅限于检测人员或其它获得授权人员。在检测过程，对检测人员记录考勤的信息数据应包括进场时间、出场时间、停留场所、检测活动轨迹、数据来源等内容。

6.1.8  无关人员未经批准不得随意进入检测场所，对于有特殊环境要求的工作区域，应有警示并严格限制人员的进入。

6.1.9  必要时，可设置基于地理位置和移动定位的电子围栏，在地图上规划检测场所对检测人员刷脸打卡考勤。

6.1.10  检测人员智慧管理子系统对检测人员信息数据进行采集、分析、建模并重构时，还应对外输出下列信息：

1  检测项目用工数量；

2  检测人员承担项目的评价记录信息和整体评价信息；

3  检测人员的个人不良行为信息和奖惩信息；

4  检测项目人员出勤率。

6.1.11  实验室宜建设检测从业人员信用档案所需要的其它材料，完善信用信息的记录、公开、评价和应用制度。

6.1.12  检测人员数据信息宜长久保存，可采用本地硬件存储或云存储方式。

## 6.2  检测试样及信息采集

6.2.1  委托实验室检测之前，建材检测试样的真实性和代表性应满足下列要求：

1  生产企业或使用单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性；

2  见证委托时，监理公司的见证人员必须对见证取样和送检的过程进行见证，且必须确保见证取样和送检过程的真实性。

6.2.2  实验室宜有检测试样的标识系统，该系统功能应满足下列规定：

1  可采用条形码、二维码或芯片等形式对检测试样进行标识，标识具有唯一性和可追溯性；

2  在整个检测过程中，该检测标识应保留完整，标识系统应运转流畅、可靠，应确保检测试样不会在实物上或在涉及的记录和其他文件中混淆；

3  可利用扫码枪、RFID或其它感知设备，确认检测试样在各检测环节和检测人员之间的传递信息和检测过程状态。

6.2.3  实验室检测试样标识系统的采集信息宜包括但不限于以下内容：

1  委托单位信息，包括委托单位(施工、监理或建设方)名称、地址及通讯方式等基本信息；

2  工程项目信息，包括受检材料取样的工程项目名称、部位以及结构等基本信息；

3  材料生产厂家信息，包括提供受检材料的生产厂家名称、地址及通讯方式基本信息；

4  见证单位信息，包括见证单位名称、地址及通讯方式，见证人员信息；

5  检测单位信息，包括检测单位名称、地址及通讯方式，收样人信息，检测标准规范，检测参数，检测约定日期及期限，检测地点，检测人员信息，实际检测时间，检测设备名称及编号等基本信息。

6.2.4  对已检样品的留置处理应符合以下要求：

1  应有设施和场地保存留样，留样的区域应与存放其他试样的区域有明显的隔离并有状态标识；

2  留样应有唯一性标识，其封存、标识、登记和保管应由专人负责；

3  留样应有完整的封存试样记录并分类、分品种有序摆放，以便于查找；

4  标准规定要求留置的试样，应按规定的程序、环境、数量、时间等要求留置；

5  规范性文件对留置试样无明确要求的，留样时间应不少于15天。对于非破坏性检测且可重复检测的试样留样数量应不少于重复检测所需的数量。

6.2.5  必要时，第三方检测实验室可对受检样品实施盲样管理制度，盲样管理覆盖检测试样的接收、流转、储存、检测、处理等各个环节，避免人为因素对检测数据的干扰。

6.2.6  实验室的检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。

## 6.3  检测环境及信息采集

6.3.1  实验室的内部和外部环境条件均应符合规范性文件的要求和检验流程需要，并满足检验人员、检验设备长时间正常工作的要求，应确保环境条件不会使结果无效或对所要求的测量质量产生不良影响。

6.3.2  实验室宜有检测环境智慧管理子系统，实验室内的环境感知宜满足下列规定：

1  自动感知、记录和分析实验室内各专业检测室的温度、湿度，定时采集的温度、湿度符合相关标准规定；

2  必要时可根据检测项目实际实施情况，自动开启或关闭检测室内的智能化空调和加湿器，实现节能目的；

3  检测过程排放大气污染物的专业检测室内宜安装在线粉尘检测仪，监测的PM2.5、PM10排放值宜符合相关国家标准规定；

4  同一检测项目，检测环境智慧管理子系统、检测原始记录和检测报告的环境条件应一致。

6.3.3　实验室的大气污染物、污水、固体废弃物和噪声的环境排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并应符合下列规定：

1  燃烧类检测室的大气污染物排放口应安装空气净化装置，并有效运行；

2  实验室的废水宜按其性质、成份和污染程度来选择回收利用、直接排放、处理后排放等措施。污水排入地面水体或城市排水系统时，水质应符合国家规定的排放标准；

3  检测结束后的建筑材料试样宜进行资源化的循环利用；

4  实验室无法自行处理污水和固体废弃物时，应委托具备相应能力和资质的机构进行处理；

5  当检测过程产生的噪声超出相关标准规定或造成检测人员不适时，应对实验室内的噪声源进行监测并采取必要的降噪措施；

6  检测环境智慧管理子系统应能监测并记录上述各类环境排放，并保留必要的影像和视频资料。

6.3.4  检测过程中，出现下列情况之一时，检测环境智慧管理子系统应提示或预警，并留存记录：

1  检测环境温度和湿度异常，且不符合标准要求；

2  大气污染物和噪声的环境排放值超过系统预先设定的安全域值；

3  污水、固体废弃物处理后，没有显示相关记录资料；

4  其它违反本规程规定的环境监测情况。

6.3.5  检测环境智慧管理子系统的数据采集设备应具备自动读取、识别、记录、连接远程数据库、实时上传数据等功能。

## 6.4  安全风险管控及信息采集

6.4.1  实验室的安全风险宜包括技术安全风险、环境安全风险和信息数据安全风险三类，宜通过实验室安全风险监测及预警智慧管理子系统实现各类安全风险管控。

6.4.2　实验室应严格执行国家现行有关安全、消防、环境保护的法规和规定，结合实验室环境条件、技术现状和业务流程等因素，识别实验室的各类安全风险源，提出详细的安全风险清单，编制相应安全防护技术措施和应急预案。

6.4.3　实验室安全风险监测及预警智慧管理子系统的安全预警功能应符合下列规定：

1　应以实验室被防护对象的防护等级及安全防范管理工作的要求为依据，综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等，构成先进、可行、经济、适用和配套的安全预警系统；

2　系统应用以结构化、模块化和集成化的方式实现组合；

3　采用先进、成熟的技术和可靠、适用的设备，适用技术发展的需要；

4　符合现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB 50348的有关规定。

6.4.4　实验室内使用和储存的危险化学品、辐射性物质和有毒物质的种类和位置严禁擅自更改。存放危险化学品的实验室应设置24h持续通风的专用化学品储存柜。使用强酸、强碱等有化学品危险隐患的实验室应就近设置应急洗眼器和应急喷漆。

6.4.5  实验室检测仪器设备周边应设置合理的作业空间、安全间距及必要防护措施，确保人员正常检测活动时不受固定物、运动物和可能飞出物的伤害。

6.4.6　实验室应能利用视频监控采集违规检测活动带来的技术安全风险信息，违规检测活动包括但不限于：

1  混凝土试样受压时的应力-应变曲线并没有到达峰值便停止实验，造成力值偏低；

2  混凝土试样受压前没有测量实际尺寸、角度和平面度偏差，造成数据偏移；

3  其它明显违反标准规定的作业行为。

6.4.7  实验室的信息网络和信息化管理系统宜符合信息安全等级二级标准要求，确保数据安全，并宜符合下列规定：

1  网络设备应放置在符合使用要求的场所，该场所应具备物理访问控制、盗窃和防破坏、防雷击、防水、防火、防潮、防静电、防电磁干扰等基本条件；

2  关键网络设备及链路应有备份；

3  应增强网络边界设备的控制力度，配备安全审计、边界完整性检查、入侵防范及恶意代码防护等设备；应在网络出口处对网络的连接状态进行监控，并能及时报警和阻断。对所有网络设备的登录应保证鉴别标识唯一和鉴别信息复杂等要求；

4  系统应安装实时检测和查杀恶意代码的软件产品，并及时升级；

5  系统应安装防火墙；

6  应定时对重要信息进行数据备份；

7  重要信息应进行数据加密。

6.4.8  实验室应配备必要的消防设施，并放在明显和便于取用的位置，由专人负责维护。

6.4.9  对实验人员有潜在安全危害的专业检测室应设计逃生、避难路径。

6.4.10　实验室安全管控内容还应包括防潮、防水、防尘、防污染、防盗、防有害生物(霉、虫、鼠等)等。

## 6.5  视频监控及信息采集

6.5.1  视频监控区域应包括实验室核心区和辅助区，必要时可包括公共设施区等。

6.5.2  实验室宜有视频监控管理子系统，其采集信息宜包括但不限于以下内容：

1　人员信息，人员外部特征、人员行为、人员位置变化；

2　物体信息，材料位置变化、检测仪器设备运行状态、车辆进出信息及位置变化；

3　形象信息，检测工作进度、检测场所的场容场貌；

4　本规程规定的其它视频监控信息。

6.5.3  视频监控管理子系统形成的结果材料可分为检测结果证明材料和检测活动辅助证明材料，其基本要求如下：

1　检测结果证明材料宜包括但不限于检测数据实时上传时的电脑录屏、检测过程中的专项检测实验室影像和视频资料等，该资料可作为实验室内查和外查的对象，监控录像保存期不少于三个月；

2　检测活动辅助证明材料宜包括但不限于实验室辅助区、实验室周围环境的视频资料等，该资料可作为实验室内查的对象。

6.5.4  实验室的视频监控智慧管理子系统应包括视频采集、视频查看、视频控制、数据存储、设备管理、权限管理、联动报警和监控中心等功能模块，并符合现行行业标准《视频安防监控系统技术要求》GA/T367、《入侵报警系统技术要求》GA/T368、《电子巡查系统技术要求》GA/T644、《出入口控制人脸识别系统技术要求》GA/T1093、《建筑工程施工现场视频监控技术规范》JGJ/T 292 和《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434的规定。

## 6.6  数字化检测报告及档案

6.6.1  实验室出具电子化检测报告时应依据《中华人民共和国电子签名法》的规定制作具备法律效力的电子签名、电子印章，并实现在检测报告电子文件上签署电子签名和电子印章的功能。

6.6.2  出具电子化检测报告的实验室应制定本单位检测报告电子化工作管理制度，建立相关组织机构，明确责任人员，严格电子签名和电子印章使用管理，加强安全风险防范，确保电子化检测报告审批、生成、传输、使用和查询等环节符合相关管理要求。

6.6.3  实验室应对出具的各类检测报告及其原始记录的真实性、准确性和合法性负责。

6.6.4  实验室应建立档案管理制度，档案管理对象应包括纸质文件资料和电子文件资料。纸质资料的档案管理应符合现行国家标准《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50168的规定。电子文件资料应与纸质文件一一对应，并包括检测过程的结果证明影像和视频材料，电子文件的保存期限与纸质文件资料相同。

6.6.5  实验室可采取区块链技术对检测报告进行加密，并对客户提供电子报告在线预览和远程下载服务。

6.6.6  实验室宜利用智慧检测设备设施和相关信息管理系统来实现检测方案、原始记录、检测报告辅助生成功能。

## 6.7  检测方法及检测过程信息采集

6.7.1  实验室信息管理系统应为检测活动提供检测方法数据库支持，检测方法数据库宜包括但不限于以下内容：

1  提供与实验室检测能力相匹配的所有相关产品、检测方法标准，该标准依据是现行有效版本并有效实施，因历史原因、客户委托使用过期版本标准时，应做出说明；

2  提供产品、检测方法标准的全文在线阅读功能，方便检测人员使用标准规范；

3  提供相关检测细则、操作规程、内部校准规程、期间核查规程、其它作业指导书、检测原始记录、质量记录等文件。

6.7.2  实验室应有适用于检测试样的运输、接受、处置、保护、存储、保留和（或）清理的作程序和设施，以避免检测试样在检测活动中退化、丢失或损坏。当检测试样需要被存放或在规定的环境条件下养护时，应维持、监控和记录这些环境条件。

6.7.3  实验室信息管理系统采集的检测过程信息除应符合上述规定外，尚应符合现行行业标准《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017的相关规定。

# 7  检测数据质量指标及控制

7.0.1　实验室的检测数据质量指标宜包括规范性、完整性、准确性、一致性、时效性和可访问性。

7.0.2　实验室可建立检测数据质量评价体系和质量分级标准。评价总分和质量分级结果可作为实验室内部制订检测质量内控计划和质量提升的依据。检测数据的内部质量评价实施时间宜和内审管理同步。

7.0.3　实验室检测数据的使用分级应根据数据的含义、包含内容、适用范围对其设置数据使用等级，按使用等级来管理数据开放程度、数据共享范围。一般设置为可以共享和不可共享两个等级。

1 可以共享即指根据共享规则提供共享服务；

2 不可共享即指不对外提供公开和访问，如涉及知识产权、暂时处于保密期内的数据。

7.0.4  数据质量核查应采用人工审核或计算机审核的形式进行。计算机审核主要用于动态数据和视频监控资料的审核，人工审核主要用于静态数据及汇总统计数据的审核。数据质量核查宜符合下列规定：

1  数据核查应包括但不限于数据规范性、数据完整性、数据准确性、数据一致性、数据时效性和数据可访问性；

2  对于数据核查中需要修改、补正的数据，必须满足相关技术标准要求和工作流程。

7.0.5  实验室应确保通过评估或被授权的检测参数每6个月的检测次数在1次以上。

7.0.6  首次采用标准或检测依据发生变化时，应对人员知识技能、测量设备、环境条件等进行确认。

7.0.7  实验室应建立各类比对制度，提升检测数据质量控制水平，具体规定如下：

1  实验室应建立比对抽查检验制度，比对试验方案应每年定期编制并实施；

2  实验室每年应开展不少于二次的人员、设备或方法间的内部比对，不少于一次的试验室间能力验证的外部比对；

3  比对样品可送第三方检测机构检测，其结果作为试验室能力比对的验证。

7.0.8  采用智能检测机器人系统开展检测前，应对智能检测与常规人工检测的结果进行比对验证，并符合下列规定：

1  应编制智能检测与人工检测比对验证方案，并经实验室技术负责人批准后，由智能检测系统的审（校）核人与检测员实施完成；

2  比对验证结果能够证明智能检测结果的可靠性和准确性；

3  混凝土抗压强度智能检测比对验证参数应包括边长、平面度、相邻面夹角和抗压强度；钢筋力学性能与重量偏差智能检测比对验证参数应包括屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率和重量偏差。

7.0.9  各种智能检测机器人系统的检测数据质量内部核查范围宜包括自动生成的原始记录、检测报告、检测过程视频监控等。视频监控的每周抽查频次宜不少于每台设备试验总量的10%，并宜填写视频影像检查记录。

# 8  实验室的智慧化运营管理

## 8.1  一般规定

8.1.1　实验室的智慧化运营管理宜至少包括实验室信息管理系统、办公自动化系统和实验室可视化管理。实验室的智慧化运营管理可视化成果可采用云图模式表征，可具有检测活动和检测要素实时动态更新及检测数据的整体、分类与分时分析统计信息。检测机构、行业监督管理机构以及其它授权机构及人员应分类分级来使用各类信息化管理系统。

8.1.2　各地政府或其授权的监督管理部门应能通过检测行业监督管理信息系统，通过信息化监管实现对检测行为、检测合同、检测数据、检测报告、检测设备和检测人员的实时动态监控，查询与统计实验室的建材检测信息。

8.1.3  实验室及其它授权机构对检测数据进行大数据分析和构建价值链时，应确保分析软件可靠和检测数据安全，确保委托客户的商业机密和检测数据的协调一致。

## 8.2　实验室信息管理系统

8.2.1  实验室应利用实验室信息管理系统，采用信息化和数字化手段提高检测工作效率和管理水平。实验室信息管理系统应与实验室的其它软件系统互通互联，并高效协同工作。

8.2.2  实验室信息管理系统宜包括检测设备设施管理子系统、检测人员管理子系统、检测试样标识系统、检测环境管理子系统、安全风险监测及预警子系统、视频监控管理子系统和建筑设备管理子系统等，并实现对各子系统的协同控制和对设施资源的综合管理。

8.2.3　实验室信息管理系统应符合如下要求：

1  应利用云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等技术手段，保障数据采集、传输、处理、记录、报告、存储和检索的有效性；

2  以实验室的建设规模、业务性质和管理模式等为依据，建立实用、可行和高效的信息化应用系统，以实施综合管理功能，系统在投入使用前应进行功能确认，包括系统中界面的适当运行；

3  为试验人员及管理者创造良好的信息应用环境，具有良好的人机交互界面及采用中文界面，能够共享相关系统的数据信息资源；

4  具有对实验室环境参数测量、监视和控制功能，确保试验设备运行稳定、安全和可靠，同时达到节能和环保的要求；

5  满足对实验室管理的需要，实现数据共享，以生成及优化实验室运行所需的各种相关信息分析和统计表；

6  当管理系统的任何变更，包括修改实验室软件配置或现成的商业化软件, 在实施前应确认、被批准并形成文件。

8.2.4  实验室信息管理系统宜对外提供检测报告防伪查询服务。

8.2.5  实验室信息管理系统应提供客户服务功能，并满足下列要求：

1  委托客户可远程网上委托检测、查询检测工作进度；

2  实验室应自动推送检测工作节点进度；

3  委托客户应能检索、预览或下载报告；

4  委托客户可对检测服务提出建议或评价。

8.2.6　实验室信息管理系统应满足行业行政管理部门的监督管理要求。各级建设工程质量安全监督机构可利用实验室信息管理系统进行质量监管。

## 8.3　办公自动化系统

8.3.1  实验室的专业检测室、综合业务部、办公室和财务部等科室应通过办公自动化系统软件进行协同工作，以提高办公效率、办公质量和管理决策速度。

8.3.2  办公自动化系统宜与实验室信息管理系统等其它系统安全对接、协同工作。

## 8.4  实验室可视化管理

8.4.1  实验室宜通过严谨的工作流程和科学的管理方法琮推进实验室可视化管理，实现实验室现场检测业务流程的优化改进和设计创新，提高检测质量和效率，使检测人员能够及时发现并解决检测现场发生的问题、异常和浪费现象。

8.4.2  实验室应明确可视化管理目标，确定管理范围，开展的主要工作包括但不限于：

1  选择可视化管理的道具和材料，包括油漆、胶带、看板、颜色、线条、箭头等；

2  对检测场所已检区和末检区、检测仪器设备、辅助工具和检测试样分别运用定位、画线、挂标识牌等方法使其规范化和标准化；

3  对人员流动、检测样品流动、设备流动、车辆流动的路线进行规划、定位、画线，以提高效率并避免交叉干扰。

8.4.3　具有较高管理标准要求的实验室可执行国家良好实验室规范的相关规定。

# 附录A（资料性附录）  建材实验室常用检测设备分类

A.1 由于检测设备在各单位的实际使用情况不同，以下具体分类仅作参考。

A.2  A 类检测设备

A.2.1  需要计量检定的A类检测设备

压力试验机、拉力试验机、抗折试验机、万能材料试验机、非金属超声波检测仪、台称、案称、透气法比表面积仪、混凝土含气量测定仪、混凝土凝结时间测定仪、全站仪、测距仪、经纬仪、水准仪、天平、砝码、游标卡尺、热变形仪、超声波测厚仪、分光光度计、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、酸度计（室内环境检测用）、低本底多道 γ 能谱仪、氡气测定仪、各类冲击试验机、兆欧表、塑料管材耐压测试仪、声级校准器、火焰光度计、耐压测试仪、声级计、光谱分析仪、引伸仪、力传感器、工作测力环、碳硫分析仪、螺栓轴向力测试仪、扭距校准仪、X 射线探伤仪、射线黑白密度计、基桩动测仪、基桩静载仪、回弹仪、预应力张拉设备、钢筋保护层厚度测定仪、锚栓拉拔仪、贯入式砂浆强度检测仪、沥青针入度仪、沥青延度仪、沥青混合料马歇尔试验仪、粘结强度检测仪、贝克曼梁路面弯沉仪、平整度仪、摆式摩擦系数测定仪、沥青软化点测试仪、弹性模量测试仪、保护热平板导热仪、单平板高温导热仪、双平板导热仪、抗拉拔/抗剪试验装置、轴力试验装置、各类硬度计、测斜仪、频率计。

A.2.2  需要校准的A类检测设备

抗渗仪、雷氏夹膨胀值测定仪、水泥细度负压筛析仪、水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、恒温恒湿箱、水泥流动度跳桌、砂浆稠度仪、混凝土标准振动台、水泥抗压夹具、胶砂试体成型振实台、沸煮箱、雷氏夹、水泥抗折夹具、试验筛、试模、液塑限测定仪、连续式钢筋标点机、环境测试舱、磁粉探伤仪。

A.3  B 类检测设备

A.3.1  需要计量检定的B类计量器具

高精密玻璃水银温度计、台式测厚仪、电导率仪、自动电位滴定仪、酸度计（非环境检测用）、旋转式粘度计、氧指数测定仪、白度仪、比长仪、数显光泽度仪、巡回数字温度记录仪（包括传感器）、表面张力仪、漆膜附着力测定仪、漆膜冲击试验器、电位差计、数字式木材测湿仪、初期干燥抗裂性试验仪、刮板细度计、幕墙空气流量测试系统、门窗空气流量测试系统、物镜测微尺、砂石碱活性快速测定仪、扭转试验机、比重计、测量显微镜、土壤密度计、钢直尺、泥浆比重计、分层沉降仪、水位计。

A.3.2  需要校准的B类试验设备

盐雾试验箱、耐磨试验机、紫外老化箱、耐磨试验机、维勃稠度仪、高温炉测温系统、击实仪、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、含水率试验用干燥箱、反复弯曲试验机。

A.4  C 类测量设备

A.4.1  需要计量检定的C类计量器具

钢卷尺、寒暑表、干湿计、低准确度玻璃量器、普通水银温度计、水平尺、环刀、金属容量筒。

A.4.2  需要校准的C类试验设备

针片状规准仪、跌落试验架、憎水测定仪、冷冻箱、加湿器、脱模机、破碎机、折弯试验机、振筛机、压碎指标值测定仪、砂浆分层度仪、弯曲弯芯。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《检验和校准实验室能力的通用技术要求》GB/T 27025

- 《实验室废弃化学品收集技术规范》GB/T 31190

- 《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分通用要求》GB/T 32146.1

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《工业电视系统工程设计规范》GB 50115

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

- 《智能建筑设计标准》GB 50314

- 《安全防范工程技术标准》GB 50348

- 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367

- 《入侵报警系统技术要求》GA/T 368

- 《电子巡查系统技术要求》GA/T 644

- 《出入口控制人脸识别系统技术要求》GA/T 1093

- 《建筑工程施工现场视频监控技术规范》JGJ/T 292

- 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434

中国工程建设标准化协会标准

建材实验室智慧检测技术规程

CECS ×××-2022

# 条文说明

制订说明

《建材实验室智慧检测技术规程》（CECS ×××-2022），经中国建设标准化协会20××年××月××日以第×××号公告批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国建材检测领域智慧检测技术的实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，通过系统验证提出了智慧检测技术在建材检测过程中应用的重要技术参数。

为便于实验室设计、建设和运营等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《建材实验室智慧检测技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总则	- 32 -

2  术语和缩略语	- 34 -

2.1  术语	- 34 -

3  基本规定	- 35 -

4  实验室设计、建设和数字基础设施	- 36 -

4.1  实验室设计	- 36 -

4.2  实验室建设	- 36 -

4.3  数字基础设施	- 36 -

5 检测设备设施	- 38 -

5.1  一般规定	- 38 -

5.2  智慧检测设备设施	- 38 -

5.3  检测设备信息数据采集	- 38 -

6  智慧检测技术	- 39 -

6.1  检测人员及信息采集	- 39 -

6.2  检测试样及信息采集	- 39 -

6.3  检测环境及信息采集	- 39 -

6.4  安全风险管控及信息采集	- 39 -

6.5  视频监控及信息采集	- 40 -

6.6  数字化检测报告及档案	- 41 -

6.7  检测方法及检测过程信息采集	- 41 -

7  检测数据质量指标及控制	- 42 -

8  实验室的智慧化运营管理	- 43 -

8.1  一般规定	- 43 -

8.2  实验室信息管理系统	- 43 -

8.3  办公自动化系统	- 43 -

8.4  实验室可视化管理	- 43 -

# 1  总则

1.0.1  认证认可、检验检测是国家质量技术基础的重要组成部分，是国家治理体系的重要工具和技术支撑，也是国家鼓励发展的现代服务业、高技术服务业。《国家“十二五”规划纲要》及其系列规划首次明确将认证认可检验检测定位于现代新兴服务业。根据《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》CNAS-CL01-A022：2021的规定，建材检测是 CNAS 对实验室认可领域之一，该领域涉及水泥及其它胶凝材料，混凝土、砂浆类材料，金属材料及其制品，墙体、屋面和地面材料，防水材料，装饰材料，粘接密封材料，建筑保温系统及材料，管网材料，建筑木材/板材，幕墙门窗及材料，混凝土制品，建筑防腐材料，土工材料，交通公路材料等。

1.0.2  本条规定了适用范围。发展数字经济，建设智慧城市，全面推进建筑业的信息化和数字化发展已成为当前的重要工作内容。从检测领域发展趋势来看，推动检测与新技术、新基建深度融合，提炼并形成智慧检测新模式，促进检测数据的可追溯性和价值化是核心工作。

以北京市为例，北京市住房和城乡建设委员会《2022年建设工程施工安全质量监督工作要点》中强调，要加大信息化建设力度，推进监督体系现代化，全面实施质量监督资料和监督档案电子化，持续推进工程资料电子化工作。要强化安全质量监督和消防验收工作，持续加强对《关于加强工程质量影像追溯管理的通知》、《关于加强建设工程“四新”安全质量管理工作的通知》等文件的宣贯以及监督检查。在强调持续做好全市工程质量检测机构、预拌混凝土企业、混凝土预制构件厂三类企业的日常监督抽查工作时，要求组织开展对检测机构检测试验过程、预拌混凝土企业生产检验过程及预制混凝土构件关键工序的视频资料监督抽查工作，确保视频连贯、清晰、完整，实现可追溯管理。《关于加强建设工程“四新”安全质量管理工作的通知》中强调，装配式预制构件生产时，生产企业应建立构件实名信息台账，做到构件生产、质检人员实名制，保证可追溯性。鼓励采用植入芯片或粘贴二维码等电子信息标注技术标识预制混凝土构件产品信息及认证人员实名信息。《关于加强工程质量影像追溯管理的通知》则强调，要加强对检测机构的追溯管理，要求混凝土试件抗压强度、钢筋（含焊接与机械连接）拉伸和保温材料试验留存视频资料，视频应能清楚辨识试件编号和检测数据。

以上海市为例，十三五期间，全面实行了建设工程施工现场关键岗位人员到岗履职人脸识别管理，进一步规范现场关键岗位人员到岗履职行为。进一步提高监督管理信息化水平，推广应用了移动监督信息系统、基坑在线监测平台和玻璃幕墙建筑楼宇信息管理系统等首批一网统管应用场景，推动了城市治理智慧化、精细化发展。《上海市建设工程质量安全“十四五”规划》指出要健全覆盖建设单位、工程勘察、设计、施工、监理、检测等各类企业和从业人员的信用档案，完善信用信息的记录、公开、评价和应用制度。推动行业与新技术、新基建深度融合，推动工程建设质量安全与“一网统管”相关的业务数据、视频数据、物联数据及地图数据的集中统一管理，特别将聚焦城市建设的难点堵点，应用智能化分析和预警预测手段，重点培育智慧应用生态体系，汇集人、地、事、物、情等关键治理要素，加快城市风险洞察预案等智能化管理应用，增强对各类风险的精准预知、精准监管、精确响应，实现管理要求、技术运用和处置流程的紧密耦合。《上海市住房和城乡建设管理“十四五”规划》指出要着力强化智能信息技术的研发利用，推进智慧设计、智慧建造、智慧运营，将现代智能、信息技术融入建设活动的全过程。研究智能建造的理论技术标准体系，研究算法设计在可持续智能建造中的应用，构建面向应用的可持续智能建造技术体系和标准体系，研究复杂施工作业环境下有害物质实时监测、预警及应急响应方法，研究高效、高精度的现场自动化检测设备及方法。研究包括实现现场危险区域的施工作业无人化、现场数据采集无人化、土壤和地下水修复过程管控无人化等基于物联网设备技术的施工现场无人化技术。积极推动工程建设标准优化升级推进工程建设标准向“体系化、市场化、信息化、一体化、国际化”的标准化改革纵深发展。深化标准体系改革，开展标准化战略研究；加大标准优化整合力度；围绕市委市政府中心工作，开展绿色低碳、数字化转型、城市安全和人民城市建设等重点工程建设标准专项研究。

1.0.3  采用智慧检测技术的建材实验室涉及不同国家标准或行业标准，在使用中除应执行本规程外，还应符合有关的现行国家和行业标准规范的规定。

# 2  术语和缩略语

## 2.1  术语

2.1.2  本条规定了建材实验室定义，采用了《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》CNAS-CL01-A022：2021规定的建筑材料范围。

2.1.4  本条规定了智慧检测定义。对于实验室来讲，智慧检测是基于数字基础设施的“人检合一”新模式和新要求。对于社会来讲，是基于检测数据的价值链重构。其五个特征分别如下：（1）规范化是指检测过程的人员、设备、操作、数据处理、过程监督、报告撰写和检测用标准等均符合标准和客户要求，避免出现结果失效、不确定性增大和价值取向偏差等问题，且不违反国家政策法规；（2）可溯化是指一定条件下，与检测相关的人员、设备、材料、信息和数据均受到过程控制，并实现可追溯，满足自身质量控制和外部监管等要求；（3）数字化是指检测机构利用新一代数字信息处理技术，对组织战略、业务架构、检测模式、企业文化变革升级为线上化的各种活动，其两个特征为业务在线化和数据驱动企业运行。（4）融合化是指检测产生的各类信息数据流，能便捷、安全地在机构内部或机构之间流动和整合，相互验证并创造新价值；（5）智能化是指在互联网、大数据、物联网和人工智能等技术支持下，检测工作能动地满足人们对更美好生活的要求，为社会提供增值服务。

2.1.5  本条术语参考北京地方标准《智慧工地技术规程》DB 11∕T 1710-2019的相关规定。

2.1.14  本条规定了实验室信息管理系统定义。《公路水运工程试验检测等级管理要求》JT∕T 1181-2018定义则为以现代通信网络和信息技术为基础，对检测机构的人员、仪器设备、设施、环境、物资、试验方法、检测数据结果，及其开展的试验检测活动等进行电子化、数字化管理，供有关管理部门、机构、人员开展工作、研究、辅助决策等使用的信息化软硬件系统。

2.1.18  办公自动化利用现代化设备和信息化技术，代替办公人员传统的部分手动或重复性业务活动，优质而高效地处理办公事务和业务信息，实现对信息资源的高效利用，进而达到提高生产率、辅助决策的目的，最大限度地提高工作效率和质量、改善工作环境。

# 3  基本规定

3.0.1  本条规定建材实验室应设置智慧检测专门机构或部门，通过运行各类管理体系和配备专业人员保障智慧检测实验室的有效运行。实验室的信息化、数字化和智慧化代表从低到高的三个发展阶段。

3.0.2  本条规定了制订建材实验室系统架构的考虑因素。

3.0.3  本条规定了系统架构的主要组成，参考了《智慧检验检测实验室建设指南》SZDBZ 259-2017的相关规定。

3.0.4  本条规定了系统架构感知层采集数据的技术要求，参考了《智慧检验检测实验室建设指南》SZDBZ 259-2017的相关规定。

3.0.5  本条规定了系统架构网络层的技术要求，参考了《智慧检验检测实验室建设指南》SZDBZ 259-2017的相关规定。

3.0.6  本条规定了系统架构数据及服务支撑层的技术要求，参考了《智慧检验检测实验室建设指南》SZDBZ 259-2017的相关规定。

3.0.7  本条规定了系统架构应用层的技术要求，参考了《智慧检验检测实验室建设指南》SZDBZ 259-2017的相关规定。

3.0.9  本条规定了数据架构的设计原则和主要工作内容。

3.0.10  《数字化实验室 数据控制和信息管理要求》T/CSCA 130002提出，数据架构是全局性、基础性构想，因此它对于规范数据模型，统一数字化实验室核心业务概念，在数据层面达成统一认知能够起到重要作用，这将为充分利用和挖掘数据价值提供支撑。对于大多数应用系统来说，它们一方面是数据服务的提供者，一方面又是数据服务的使用者。现行国家标准《智慧城市 顶层设计指南》GB∕T 36333-2018对数据架构作出具体规定。首先要识别业务流程数据，依据智慧城市数据共享交换现状和需求分析，结合业务架构，识别出业务流程中所依赖的数据、数据提供方、数据需求方、对数据的操作、安全和隐私保护要求等。其此，掌握环境共享数据，分析城市数据资源、相关角色、IT支撑平台和工具、政策法规和监督机制等数据共享环境和城市数据共享目标。最后，数据架构设计内容包括但不限于：A)数据资源框架：对来自不同应用领域、不同形态的数据进行整理、分类和分层；B)数据服务，包括数据采集、预处理、存储、管理、共享交换、建模、分析挖掘、可视化等服务；C)数据治理：包括数据治理的战略、相关组织架构、数据治理域和数据治理过程等。

3.0.11  本条等同采用了《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010的规定。

3.0.12  本条规定了不同类别建材及其对应的智慧检测技术措施，可保证重要或大宗检测数据的可追溯性。

3.0.13  本条参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的规定。

# 4  实验室设计、建设和数字基础设施

## 4.1  实验室设计

4.1.1  本条规定了实验室设计原则。参考了《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分通用要求》GB∕T 32146.1-2015的相关规定。吴红辉编写的《智慧城市实践总论》针对智慧城市提出了低碳、安全、便利、友好的四个特征。《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019规定，总平面布置应根据近远建设计划，统一规划设计，宜集中布置，节约用地，预留发展空间，满足可持续发展的要求。

4.1.2  本条规定了实验室的功能分区，参考了《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分通用要求》GB∕T 32146.1-2015的有关规定。分区设计更有利于实验室的使用和发展，能灵活适应各工作功能的变化，以及仪器设备等发展变化的需要。

4.1.3  本条参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019和《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分通用要求》GB∕T 32146.1-2015的相关规定。

4.1.4  本条规定了实验室设计的节能和智能化要求。

4.1.5  本条文参考《医学生物安全二级实验室 建筑技术标准》T∕CECS 662-2020  规定的普通型医学 BSL-２实验室的建筑物要求。实验室的危险源主要有：①物理性危险，表现为样品的搬运、电危害、噪音危害，机械危害。②化学性危险，表现为化学药品的配置、使用。

4.1.6  本条文参考了《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T328-2014的规定。

4.1.7  本条文参考了《智慧检验检测实验室建设指南》SZDBZ 259-2017的规定。

## 4.2  实验室建设

4.2.1  本条参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的技术规定，并强调实验室要服务产业化发展。15家国家检验检测认证公共服务平台示范区包括北京、上海、宁波、南京、天津、长沙、重庆、无锡、青岛、苏州、济南、济宁、承德、贵阳等地。8家国家检验检测高技术服务业集聚区包括广州、浙江、江苏、重庆、长沙、武汉、安徽、成都。

4.2.5  本条参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的规定。

4.2.6  本条文参考《医学生物安全二级实验室 建筑技术标准》T∕CECS 662-2020  规定。

4.2.7  本条规定了实验室可视化的管理对象及基本要求。

## 4.3  数字基础设施

4.3.1  本条文提出了数字基础设施建设原则。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。数字基础设施是推广智慧检测的基础条件。

4.3.2  本条文参考了现行国家标准《智慧城市 时空基础设施 基本规定》GB∕T 35776-2017的相关规定。

4.3.3  科研建筑的智能化设计应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的规定。智能建筑工程设计应增强建筑物的科技功能和提升智能化系统的技术功效，具有适用性、开放性、可维护性和可扩展性。

4.3.4  本条文参考了《智慧城市 技术参考模型》GB/T34678-2017的相关规定。

4.3.5  本条参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的规定。当各单元用房内设置语音、外网和内网数据信息点时，信息点数量可参考下表规定：

表  信息点数量参照表

| 实验室功能区 |  | 每个实验工位或工作区、展示区信息点配置要求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 语音 | 外网数据 | 内网数据 |  |
| 核心区 | 样品接收室 | 1 | ≥2 | ≥1 |  |
|  | 其它工作区 | 1 | 1 | ≥1 |  |
| 辅助区 | 办公室、会议室 | 1 | ≥2 | ≥1 |  |
|  | 其它辅助区 | 1 | 1 | ≥1 |  |
| 公共设施区 | - | 1 | 1 | ≥1 | 注2 |

4.3.6  本条参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的规定。建筑设备是建筑物的重要组成部分,包括给水、排水、采暖、通风、空调、电气、电梯、通讯及楼宇智能化等设施设备。

4.3.7  本条参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的规定。人防、物防是安全防范的基础，也是传统有效手段，技防则利用现代科学技术进行安全防范，是新形式的安全防范手段。人防可包括巡逻巡视、值班警卫、应急处理。物防则包括外墙、隔离带等实物安防设施。技防通常包括视频监控系统、门禁系统、AI人脸识别系统、指纹识别等。

4.3.8  本条参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的规定。

4.3.9  本条参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的规定。

# 5 检测设备设施

## 5.1  一般规定

5.1.7  本条文等同采用《数字化实验室 数据控制和信息管理要求》T/CSCA 130002-2020的规定。

## 5.2  智慧检测设备设施

5.2.2  实验室应根据建筑物的规模和功能需求等实际情况，配置相关感知设备及相关软件系统，同时还应配备远程通讯设施或预留接口。

5.2.3  本条文参考了《智慧城市 技术参考模型》GB∕T 34678-2017的相关规定。

5.2.9  上海市建设工程检测行业协会标准《企业内部试验室评估规范》SCETIA 101-2014规定，实验室宜对各原材料的力学性能检测配备自动采集设备，确保混凝土抗压、水泥抗压抗折、钢材拉伸等检测项目通过检测数据自动采集的方式获取检测数据，并接入上海市建设工程检测信息管理系统。北京市住房和城乡建设委员会出台的《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号文）规定，检测机构宜配备符合要求的自动采集及自动控制检测设备，将数据实时上传至检测信息系统数据中心，其中混凝土、钢材与连接件、水泥、钢结构原材料及紧固件等涉及结构安全和重要功能的建筑材料的力学性能检测项目应采用全自动控制的方式进行检测；对于其他建筑材料采用自动采集的方式进行力学性能检测。

5.2.10  混凝土抗压强度和钢筋力学性能智能检测机器人系统等已成功应用，实现了检测过程无人化或少人化，优化了传统检测业务流程，降低了检测人工成本，提高了检测数据可追溯性，取得较好的示范效应。

## 5.3  检测设备信息数据采集

5.3.1  本条文规定了检测设备的基础信息数据内容。

5.3.3  检测设备的远程监控平台可由建材实验室自己建设，也可授权设备厂家建设并运营。定位技术包括基于地理位置和移动定位的电子围栏，并能在地图上规划处所对检测设备定位管理。

5.3.4  本条文参考了《数字化实验室 数据控制和信息管理要求》TCSCA 130002-2020规定

# 6  智慧检测技术

## 6.1  检测人员及信息采集

6.1.1  实验室人员一般是指自有的人员，《数字化实验室 数据控制和信息管理要求》TCSCA 130002-2020规定覆盖与实验室活动相关的所有人员。

6.1.2  实验室人员范畴小于检测人员。

6.1.12  上海市建设交通委授权上海市检测协会对建材检测实验室进行行业管理并要求检测机构应对检测试验场所实施视频监控，视频监控应符合检测信息系统的接口要求，监控录像保存期不少于三个月。

## 6.2  检测试样及信息采集

6.2.1  本条文参考了《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010的相关规定。

6.2.2  本条文参考了《企业内部试验室评估规范》SCETIA 101-2014的相关规定。

6.2.3  本条文参考了《北京市建设工程质量检测监管信息系统数据标准》DBJ-T-01-77-2003的规定。

6.2.4  等同采纳了《企业内部试验室评估规范》SCETIA 101-2014的相关规定。

6.2.5  本条文参考了北京市出台的《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号文）的规定。

## 6.3  检测环境及信息采集

6.3.1  本条文参照了黑龙江地方标准《建材企业化验室评估规范》 DB23∕T 1614-2015的相关规定。

6.3.2  参考《企业内部试验室评估规范》SCETIA 101-2014的相关规定。

6.3.3  本条文参考了《混凝土绿色工厂通则》GB/T 36132-2018的相关规定。其中燃烧类检测项目是大气污染物的主要产生源。《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分通用要求》GB/T 32146.1-2015规定不同类别废水的处理原则。通常设备冷却经使用后仅水温有所升高，这类废液不经处理中排入水体或外部排水管网，有的经简单处理还可重复使用，有的废液含有毒物质、放射性物质则需经适当处理或回收利用其有用物质后，符合国家规定的排放标准，才可排入水体或外部排放管网。废液的处理方法，尤其对于酸碱性废液处理方法，简单可行的方法是建设水池，将酸性废液和碱性废液在池中中和，调整废液pH值到微碱性，加入絮凝剂沉淀，上清废液可直接排放或进污水管网，沉淀物处理后按废弃物处理。有机类废液可采用：焚烧法、溶剂萃取法、吸附法、氧化分解法、水解法、系列化学处理法或采用专门容器分别收集，交由相关部门统一处理。

## 6.4  安全风险管控及信息采集

6.4.2  本条文等同采用《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的规定。

6.4.4  本条文等同采用《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的规定。

6.4.5  条文内容参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的相关规定。以混凝土抗压和钢筋受拉试验为例，宜配置安全保护网。

6.4.7  北京市住房和城乡建设委员会出台的《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号文）提出了信息安全等级二级标准要求。条文内容参考了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019和智慧工地的相关规定。

6.4.8  条文内容参考了《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分通用要求》GB/T 32146.1-2015

6.4.10  本条文等同采用《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019的规定。

## 6.5  视频监控及信息采集

6.5.1  本条文参考了北京市地方标准《智慧工地技术规程》DB 11∕T 1710-2019的相关规定，根据区域的重要性不同，提出了监控区域范围。

6.5.2  本条文参考了北京市地方标准《智慧工地技术规程》DB 11∕T 1710-2019的相关规定

6.5.3  北京市住房和城乡建设委员会出台的《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号文）规定，混凝土试件试压和钢筋（含焊接与机械连接）检测数据实时上传检测监管系统，试验视频影像资料同时上传和保存，该资料作为企业内查和外查的对象。《医学生物安全二级实验室 建筑技术标准》T/CECS 662-2020规定，实验室的关键部位应设置监视器，需要时，可实时监视并录制实验室活动情况和实验室周围情况。监视设备应有足够的分辨率并保存影像数据。

6.5.4  本条文规定了视频监控功能模块及要求。当缺乏参考资料时，其功能及要求可参考下表的规定。

表  视频监控功能模块及要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基本项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频 采集 | 采集覆盖范围包括但不限于实验室核心区的出入口、重点专业检测室、重点监管检测项目及相关仪器设备 | √ | - |
|  |  | 根据实验室的建筑面积和各功能分区来确定监控点最低数量 | √ | - |
|  |  | 监控数据具备联网传输能力 | - | √ |
|  |  | 具备夜间视频采集能力，有效可视距离不小于30米 | √ | - |
|  |  | 支持不少于6路采集数据图像OSD叠加 | √ | - |
|  |  | 实验室出入口设置不少于1台人脸比对图像识别设备 | √ | - |
|  |  | 支持监控HTML5标准的HLS视频流，可直接用于浏览器和移动端播放 | √ | - |
|  |  | 监控设备具备5G/WIFI无线传输能力 | - | √ |
|  |  | 提供图像抓拍黑白名单比对及对接第三方数据库 | - | √ |
|  |  | 提供音频采集功能，能实现视频、音频同步切换 | - | √ |
| 2 | 视频 查看 | 提供监控视频实时查看功能 | √ | - |
|  |  | 提供视频回放功能，支持通过IP地址、时间、预警类型、名称等检索功能，支持多路同步回话、全屏回话、视频摘要等功能 | √ | - |
|  |  | 提供摄像头分组布局，多画面浏览功能 | √ | - |
|  |  | 提供视频轮巡功能，能支持设置轮巡时间间隔，能支持多个摄像头显示顺序设置 | - | √ |
|  |  | 提供通过互联网实现实时视频查看功能，端到端视频延时不大于3s，图像分辨率不小于1280×720 | √ | - |
|  |  | 提供通过移动端实现实时视频查看功能，端到端视频延时不大于3s，图像分辨率不小于480×800 | √ | - |
|  |  | 支持三码流、心跳、多客户端同时访问 | √ | - |
|  |  | 视频本地数据回放分辨率不低于1920×1080 | √ | - |
| 3 | 视频 控制 | 提供云平台控制功能，可实现调节摄像头的旋转角度、镜头景深远近等 | √ | - |
|  |  | 支持BMP/JPG图片手动或自动抓拍 | - | - |
|  |  | 具备在移动端、PC 端对摄像头进行远程控制功能 | √ | - |
| 4 | 数据 存储 | 视频存储时间不应小于30d | √ | - |
|  |  | 提供视频备份功能，支持视频日子备份功能 | √ | - |
|  |  | 支持图片、视频、数据分类存储 | √ | - |
|  |  | 支持H264、H265混合编码 | √ | - |
| 5 | 设备 管理 | 提供设备IP地址配置功能 | √ | - |
|  |  | 提供设备参数配置功能 | √ | - |
|  |  | 提供设备初始化功能 | √ | - |
| 6 | 权限 管理 | 提供访问权限设置功能 | √ | - |
|  |  | 提供配置权限设置功能 | √ | - |
| 7 | 联动 报警 | 提供环境监测和设备状态异常报警联动功能 | √ | - |
|  |  | 具备外接联动报警设备能力 | √ | - |
|  |  | 提供UWB、蓝牙、FFID实现定位、轨迹联动功能 | √ | - |
|  |  | 提供自动识别功能，包括但不限于：人员识别、车辆识别、行为识别 | - | √ |
|  |  | 出现打架斗殴行为时，提供自动预警功能 | - | √ |
|  |  | 提供移动侧滑，视频遮挡，周界，绊线，人脸检测，物品遗留遗失，失焦、偏色检测，物体跟踪，场景变换检测等功能 | √ | - |
| 8 | 监控 中心 | 支持分布式、集中式等多种管理模式 | √ | - |
|  |  | 监控系统具备不少于三级组织架构管理能力 | √ | - |

## 6.6  数字化检测报告及档案

6.6.4  本条文重点规定了电子文件资料的档案管理要求，是现行标准体系的补充。

## 6.7  检测方法及检测过程信息采集

6.7.1  本条文规定的实验室信息管理系统功能，更适应智慧检测模式下的实验室活动。

# 7  检测数据质量指标及控制

7.0.1  本条文等同采用《信息技术 数据质量评价指标》GB∕T 36344-2018的相关规定。现行行业标准《林业数据质量 基本要素》LY∕T 2921-2017规定的数据质量元素组成基本类似，包括了完整性（多余、遗漏）、逻辑一致性（概念、值域、格式和拓扑）、位置准确度（绝对（外部）位置、绝对（内部）位置、格网数据位置）、专题准确度（分类正确性、定性属性正确性、定量属性正确性）、时间质量（时间度量、时间一致性、时间有效性）和可用性元素。

7.0.3  本条文参考了《认证认可支撑贸易便利化信息技术与服务规范 第3部分：数据质量控制》RB/T 025.3-2019的相关规定。

7.0.4  本条文参考了《认证认可支撑贸易便利化信息技术与服务规范 第3部分：数据质量控制》RB/T 025.3-2019的相关规定。

7.0.5  本条规定了检测参数的检测次数，以保持实验室的检测能力。参考了上海市建设工程检测行业协会标准《企业内部试验室评估规范》SCETIA 101-2014的规定。

7.0.6  本条文参考了《企业内部试验室评估规范》SCETIA 101-2014的规定。

7.0.7  本条文参考了《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》BJ∕T 15-104-2015的相关规定。

7.0.8  本条文参考了广东省地方标准《建筑材料智能化检测技术规程》DBJ∕T 15-227-2021的相关规定。

7.0.9  北京市住房和城乡建设委员会《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》2018规定，工程质量检测机构应当制定混凝土试件试压和钢筋（含焊接与机械连接）拉伸视频监控内部检查制度，每周由检测机构负责人组织对视频影像记录进行抽查，填写《试验视频影像检查记录》（详见附件），确保检测数据实时上传至检测监管系统。抽查频次每周应不少于每台设备试验总量的10%。

# 8  实验室的智慧化运营管理

## 8.1  一般规定

8.1.1  本条规定了智慧化运营管理的技术要求。

8.1.2  上海市：《企业内部试验室评估规范》SCETIA 101-2014，规定配备自动采集设备，确保混凝土抗压、水泥抗压抗折、钢材拉伸等检测项目通过检测数据自动采集的方式获取检测数据，并接入上海市建设工程检测信息管理系统。河南省住房和城乡建设厅《关于规范全省建设工程质量检测机构管理的通知》（豫建行规{2021}1号）文件要求提升监管效能，各地要充分发挥工程质量安全监管平台功能，通过信息化监管，实现对检测行为、检测合同、检测数据、检测报告、检测设备和检测人员等的实时动态监控。

8.1.3  本条规定了检测数据及信息软件的安全性技术，并宜达到全面监控、自动检测、数据存储和违规预警的整体目标。

## 8.2  实验室信息管理系统

8.2.2  本条文参考了《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分通用要求》GB∕T 32146.1-2015的相关规定。

8.2.6  促进检验检测行业产业化聚集和集成发展，适应新形势检验检测认证服务新业态（信息化、数字化和智能化），强化检测质量过程监管并建设行业数字化平台，提升检验检测认证服务业的行业产值和服务效能。本条规定了监督机构的要求，参考了北京市住房和城乡建设委员会出台的《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号文）

## 8.3  办公自动化系统

8.3.2  本条规定办公自动化系统与其它管理系统的协同要求。

## 8.4  实验室可视化管理

8.4.1  可视化管理是现场管理的有效措施。实验室现场管理水平高低间接反映了实验室检测质量管理水平。本条文参考了《信息技术 数据中心精益六西格玛应用评价准则》GB∕T 37726-2019的规定及相关文献资料。

8.4.2  本条文参考了《信息技术 数据中心精益六西格玛应用评价准则》GB∕T 37726-2019的相关规定。

8.4.3  本条等同采用了《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019规定的国家良好实验室规范（GLP)要求。