T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

实验室设备消毒灭菌效果检验方法标准

Standard test method for evaluating the effectiveness of disinfection and sterilization of laboratory equipment

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

实验室设备消毒灭菌效果检验方法标准

Standard test method for evaluating the effectiveness of disinfection and sterilization of laboratory equipment

T/CECS -202X

主编单位：建科环能科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年 XX 月 X 日

中国XX出版社

202X　北　　京

前　　言

《实验室设备消毒灭菌效果检验方法标准》（以下简称“标准”）是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]10号）的要求进行编制。编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分15章和6个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本要求、生物安全柜、动物隔离设备、独立通风笼具IVC、高效过滤装置、正压防护服、化学淋浴消毒间、正压生物防护头罩、传递窗、渡槽、压力蒸汽灭菌器、污水消毒设备、动物残体处理设备等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会洁净受控环境与实验室专业委员会归口管理，由建科环能科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈给建科环能科技有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮政编码：100013，邮箱：liyi_cabr@163.com）。

主编单位：建科环能科技有限公司

参编单位：XXX

XXX

XXX

XXX

主要起草人：XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

主要审查人：XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

XXX  XXX

目　　次

1　总　　则	1

2　术　　语	2

3　基本要求	3

3.1　基本原则	3

3.2　无菌操作要求	3

3.3　气（汽）体消毒设备	4

4　生物安全柜	5

4.1　检测材料	5

4.2　检测方法	5

4.3　评价规定	6

4.4　注意事项	6

5　动物隔离设备	6

5.1　检测材料	6

5.2　检测方法	7

5.3　评价规定	7

5.4　注意事项	7

6　独立通风笼具	8

6.1　检测材料	8

6.2　检测方法	8

6.3　评价规定	9

6.4　注意事项	9

7　高效过滤装置	9

7.1　检测材料	9

7.2　检测方法	10

7.3　评价规定	11

7.4　注意事项	11

8　正压防护服	11

8.1　检测材料	11

8.2　检测方法	11

8.3　评价规定	12

8.4　注意事项	12

9　化学淋浴消毒间	12

9.1　检测材料	12

9.2　检测方法	12

9.3　评价规定	13

9.4　注意事项	14

10　正压生物防护头罩	14

10.1　检测材料	14

10.2　检测方法	14

10.3　评价规定	15

10.4　注意事项	15

11　传递窗	16

11.1　检测材料	16

11.2　检测方法	16

11.3　评价规定	17

11.4　注意事项	17

12　渡槽	18

12.1　检测材料	18

12.2　检测方法	18

12.3　评价规定	18

12.4　注意事项	18

13　压力蒸汽灭菌器	19

13.1　检测材料	19

13.2　检测方法	19

13.3　评价规定	20

13.4　注意事项	20

14　污水消毒设备	20

14.1　检测材料	20

14.2　检测方法	21

14.3　评价规定	22

14.4　注意事项	23

15　动物残体处理设备	23

15.1　检测材料	23

15.2　检测方法	23

15.3　评价规定	24

15.4　注意事项	24

附录A　细菌悬液与菌片制备程序	25

附录B　中和剂鉴定试验	29

附录C　模拟现场消毒菌片（载体）定量检测法	32

附录D　模拟现场消毒涂布定量检测法	33

附录E　模拟现场消毒菌片（载体）定性检测法	35

附录F　滤膜过滤测试法	37

用词说明	38

引用标准名录	39

条文说明	40

Contents

1　General provisions	1

2　Terms	2

3　Basic requirements	4

3.1　Basic principle	4

3.2　Aseptic operation requirements	5

3.3　Gas (vapor) disinfection equipment	5

4　Biosafety cabinet	7

4.1　Test material	7

4.2　Test method	7

4.3　Evaluation provision	8

4.4　Notice	8

5　Animal iso equipment	9

5.1　Test material	9

5.2　Test method	9

5.3　Evaluation provision	10

5.4　Notice	10

6　Individually ventilated cage IVC	11

6.1　Test material	11

6.2　Test method	11

6.3　Evaluation provision	12

6.4　Notice	12

7　High efficiency filtration units	13

7.1　Test material	13

7.2　Test method	13

7.3　Evaluation provision	14

7.4　Notice	14

8　Postive pressure suit	15

8.1　Test material	15

8.2　Test method	15

8.3　Evaluation provision	15

8.4　Notice	15

9　 Chemical shower disinfection room	17

9.1　Test material	17

9.2　Test method	17

9.3　Evaluation provision	18

9.4　Notice	19

10　 Positive pressure biological protection hood	20

10.1　Test material	20

10.2　Test method	20

10.3　Evaluation provision	21

10.4　Notice	21

11　Pass box	22

11.1　Test material	22

11.2　Test method	22

11.3　Evaluation provision	23

11.4　Notice	24

12　 Aqueduct	25

12.1　Test material	25

12.2　Test method	25

12.3　Evaluation provision	25

12.4　Notice	25

13　 Pressure steam sterilizer	27

13.1　Test material	27

13.2　Test method	27

13.3　Evaluation provision	28

13.4　Notice	28

14　 Wastewater disinfection equipment	29

14.1　Test material	29

14.2　Test method	30

14.3　Evaluation provision	31

14.4　Notice	31

15　 Animal residue processing equipment	33

15.1　Test material	33

15.2　Test method	33

15.3　Evaluation provision	33

15.4　Notice	34

Appendix A　Bacterial suspension and tablet preparation procedures	35

Appendix B　Neutralizer identification test	39

Appendix C　Quantitative detection of simulated field sterilized bacteria tablets (carriers)	43

Appendix D　Quantitative test method for simulated field disinfection coating	45

Appendix E　Qualitative detection of simulated field disinfection bacterial tablets (carrier)	47

Appendix F　Filter membrane filtration test method	49

Explanation of wording in this standard	50

List of quoted standards	51

Addition：Explanation of provisions	52

# 1　总　　则

- 1.0.1　为规范实验室设备消毒或灭菌的检测方法及评价标准，做到科学可靠，经济合理，制定本标准。

- 1.0.2　本标准适用于生物安全实验室所涉及的12种关键防护设备安装后或使用后的消毒和灭菌。医院、药厂、生产车间等场所使用本标准所涉及设备时，其消毒、灭菌的检验方法及评价标准也可参照本标准。。

- 1.0.3　实验室设备消毒或灭菌的检测方法及评价标准除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2　术　　语

- 2.0.1　清洁　　cleaning

去除所有可见的污垢和废物。

- 2.0.2　消毒　　disinfection

杀灭或清除传播媒介上病原微生物，使其达到无害化的处理。

- 2.0.3　灭菌　　sterilization

杀灭或清除传播媒介上一切微生物的处理。

- 2.0.4　消毒剂　　disinfectant

用于杀灭传播媒介上的微生物使其达到消毒或灭菌要求的制剂。

- 2.0.5　中和剂　　neutralizer

在微生物杀灭试验中，用以消除试验微生物与消毒剂的混悬液中和微生物表面残留的消毒剂，使其失去对微生物抑制和杀灭作用的试剂。

- 2.0.6　化学指示物　　chemical indicator

利用某些化学物质对某一杀菌因子的敏感性，使其发生化学或物理改变，以指示杀菌因子的强度/浓度或作用时间是否符合消毒或灭菌处理要求的制品。

- 2.0.7　生物指示物　　biological indicator

将适当载体染以一定量的特定微生物，用于指示消毒或灭菌效果的制品。

- 2.0.8　杀灭对数值　　killing log value

消毒前后微生物减少的对数值。

# 3　基本要求

- 3.1　基本原则

- 3.1.1　消毒或灭菌验证前，应评估实验活动风险，并制定验证计划，明确验证目的、频次、时机、方法、用于验证的生物指示物或化学指示剂、数据记录方式及评估标准等。

- 3.1.2　实验室设备应根据其运行特点选择物理或化学方式进行消毒或灭菌，同时应根据所研究病原微生物的生物学特性或理化抗性选择消毒剂。

- 3.1.3　实验室设备消毒或灭菌前，应根据设备内部结构进行风险评估，选取一定数量的点位作为消毒或灭菌效果验证点，用以布置生物指示物或进行染菌操作，各验证点应覆盖主要操作区域、最不利位置及排风高效过滤器下游。

- 3.1.4　实验室设备消毒或灭菌应使用生物指示物作为唯一判定依据，可使用化学指示物进行辅助性验证。

- 3.1.5　实验室设备消毒或灭菌前应保证设备表面的清洁。

- 3.1.6　消毒或灭菌验证过程中，验证人员应正确穿戴适合的个人防护装备，并熟悉所需进行验证设备的运行机理与内部构造。

- 3.1.7　实验室设备消毒或灭菌过程中，应采取措施避免消毒剂造成对精密仪器、敏感材料和元部件的损坏。

- 3.1.8　每次消毒或灭菌的过程应详细记录，过程应可追溯。

- 3.1.9　消毒或灭菌检验时机应至少包括以下情况：

- 1　设备安装后，投入使用前；

- 2　消毒或灭菌方法改变时；

- 3　年度的效果验证。

- 3.2　无菌操作要求

- 3.2.1　无菌器材与试剂的容器或包装应完整、无破损。

- 3.2.2　无菌试剂应全数灭菌或过滤除菌。

- 3.2.3　细菌悬液与菌片制备程序应符合本标准附录A的要求，中和剂鉴定试验应符合本标准附录B的要求。

- 3.2.4　生物指示物的接种或移液应在无菌环境下进行。

- 3.3　气（汽）体消毒设备

- 3.3.1　实验室设备进行熏蒸消毒前，应依据内部结构形式特点进行评估，并确定适用的气（汽）体消毒设备。

- 3.3.2　气（汽）体消毒设备使用前，应符合下列规定：

- 1　应根据设备结构、通风系统和实验需求，选择合适的消毒效果验证模式，如：设备单独熏蒸消毒、伴随房间同步熏蒸消毒及伴随通风系统循环消毒；

- 2　应满足产品说明书对消毒剂种类、浓度以及所在环境消毒前温湿度的要求。

- 3.3.3　气（汽）体消毒设备使用时，消毒机周围应无人员。

- 3.3.4　气（汽）体消毒设备的验证应与设备消毒同时进行，检测方法应符合本标准附录C~附录E的规定。

- 3.3.5　消毒剂应符合下列规定：

- 1　消毒剂使用前应对消毒剂有效成分进行检测；

- 2　消毒剂浓度和使用方法应符合设备操作手册或制造商的要求；

- 3　消毒剂应按照说明书要求储存。

# 4　生物安全柜

- 4.1　检测材料

- 4.1.1　消毒验证所需指示菌应选用枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）、嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）。在上述规定的菌株基础上，可根据试验特殊需要，增选其他指示物。

- 4.1.2　消毒验证前，若进行生物指示物（菌片）的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 4.2　检测方法

- 4.2.1　生物安全柜消毒检测可根据实际情况，按照本标准附录C或附录E的方法进行。

- 4.2.2　生物安全柜消毒时菌片的布置点位至少应包括工作区腔体、排风高效过滤器下游、Ⅲ级生物安全柜的手套、袖套处。

- 4.2.3　菌片布置完成后，应根据实际使用需求对消毒验证模式进行选择，并应符合下列规定：

- 1　单独熏蒸消毒验证模式：

- 1）Ⅱ A2型生物安全柜消毒时，应关停安全柜，可将气（汽）体消毒设备置于生物安全柜操作区内，并对工作窗口作密封处理，随后执行消毒流程；

- 2）Ⅱ B2型生物安全柜消毒时，应关停安全柜，气（汽）体消毒设备通过管道将排风高效过滤器下游与操作区形成消毒循环闭路，封闭安全柜风机进气口，并对工作窗口作密封处理，随后执行消毒流程；

- 3）Ⅲ级生物安全柜消毒时，应关停安全柜，气（汽）体消毒设备通过管道与安全柜自带消毒接口连接形成消毒循环闭路，随后执行消毒流程。

- 2　伴随房间同步熏蒸消毒验证模式：

- 1）Ⅱ A2型生物安全柜消毒时，保持设备正常运行，将气（汽）体消毒设备置于房间内执行消毒流程；

- 2）ⅡB2型生物安全柜消毒时，应关停设备，开启工作窗口，使用动力源通过管道连接至排风高效过滤器下游，使得安全柜与消毒空间之间建立消毒循环，将气（汽）体消毒设备置于房间内执行消毒流程；

- 3　生物安全柜伴随实验室通风系统循环消毒时，应保持设备处于正常运行状态，将气（汽）体消毒设备置于通风系统所辖房间内或对应通风系统管道消毒剂注入位置，随后执行消毒流程。

- 4.2.4　消毒结束后，应按照本标准附录C或附录E的要求对菌片进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 4.3　评价规定

- 4.3.1　生物安全柜消毒检测按照本标准附录C的方法进行时，评价结果应符合附录C的规定。

- 4.3.2　生物安全柜消毒检测按照本标准附录E的方法进行时，评价结果应符合附录E的规定。

- 4.4　注意事项

- 4.4.1　高效过滤器消毒效果验证时，应有措施防止下游生物指示物与未经过滤器的消毒剂产生接触。

- 4.4.2　密闭式连接安全柜的排风管道上应预留消毒循环接口，且接口处无泄漏。

- 4.4.3　生物安全柜单独熏蒸消毒时，宜在消毒循环中加入动力风机，加强消毒剂的穿透能力。

- 4.4.4　伴随房间同步熏蒸消毒时，宜在房间内设置动力风扇，加强消毒剂扩散。

# 5　动物隔离设备

- 5.1　检测材料

- 5.1.1　消毒验证所需指示菌应选用枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）、嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）。在上述规定的菌株基础上，可根据试验特殊需要，增选其他指示物。

- 5.1.2　消毒验证前，若进行生物指示物（菌片）的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 5.2　检测方法

- 5.2.1　动物隔离设备消毒检测可根据实际情况，按照本标准附录C或附录E的方法进行。

- 5.2.2　动物隔离设备消毒时菌片的布置点位至少应包括工作/饲养区腔体、排风高效过滤器下游。

- 5.2.3　菌片布置完成后，应根据实际使用需求对消毒验证模式进行选择，并应符合下列规定：

- 1　动物隔离设备单独熏蒸消毒时，应关停隔离设备，气（汽）体消毒设备通过管道与隔离设备自带消毒接口连接形成消毒循环闭路，随后执行消毒流程；

- 2　伴随房间同步熏蒸消毒验证模式：

- 1）动物隔离设备排风管道与房间设有循环管路时，应保持隔离设备正常运行，将气（汽）体消毒设备置于房间内执行消毒流程；

- 2）动物隔离设备排风管道与房间未设循环管路时，应将隔离设备排风管道与房间排风管道断开，并关闭房间侧排风管道阀门，保持隔离设备正常运行，将气（汽）体消毒设备置于房间内执行消毒流程。

- 3　动物隔离设备伴随实验室通风系统循环消毒时，应保持设备处于正常运行状态，将气（汽）体消毒设备置于通风系统所辖房间内或对应通风系统管道消毒剂注入位置，随后执行消毒流程。

- 5.2.4　消毒结束后，应按照本表转附录C或附录E的要求对菌片进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 5.3　评价规定

- 5.3.1　动物隔离设备消毒检测按照本标准附录C的方法进行时，评价结果应符合附录C的规定。

- 5.3.2　动物隔离设备消毒检测按照本标准附录E的方法进行时，评价结果应符合附录E的规定。

- 5.4　注意事项

- 5.4.1　在消毒前，应将动物隔离设备内腔、笼具中动物残留粪便等清洁干净。

- 5.4.2　动物隔离设备单独熏蒸消毒时，宜在消毒循环中加入动力源，加强消毒剂的穿透能力。

- 5.4.3　动物隔离设备伴随房间同步熏蒸消毒时，宜在房间内设置动力风扇，宜在房间内设置动力风扇，加强消毒剂扩散。

- 5.4.4　可拆卸的传递舱可与设备整机一起消毒，也可通过高压灭菌的方式进行灭菌处理。

# 6　独立通风笼具

- 6.1　检测材料

- 6.1.1　消毒验证所需指示菌应选用枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）、嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）。在上述规定的菌株基础上，可根据试验特殊需要，增选其他指示物。

- 6.1.2　消毒验证前，若进行生物指示物（菌片）的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 6.2　检测方法

- 6.2.1　独立通风笼具（individually ventilated cages，以下简称为IVC）消毒检测可根据实际情况，按照本标准附录C或附录E的方法进行。

- 6.2.2　 IVC消毒时菌片的布置点位至少应包括送风过滤器下游（适用时）、排风过滤器下游。

- 6.2.3　菌片布置完成后，应根据实际使用需求对消毒验证模式进行选择，并应符合下列规定：

- 1　 IVC单独熏蒸消毒时，应关停IVC，气（汽）体消毒设备通过管道与IVC自带消毒接口连接形成消毒循环闭路，随后执行消毒流程；

- 2　伴随房间同步熏蒸消毒验证模式：

- 1）IVC排风管道与房间设有循环管路时，应保持IVC正常运行，将气（汽）体消毒设备置于房间内执行消毒流程；

- 2）IVC排风管道与房间未设循环管路时，应将IVC排风管道与房间排风管道断开，并关闭房间侧排风管道阀门，保持IVC正常运行，将气（汽）体消毒设备置于房间内执行消毒流程。

- 3　 IVC伴随实验室通风系统循环消毒时，应保持IVC正常运行，将气（汽）体消毒设备置于通风系统所辖房间内或对应通风系统管道消毒剂注入位置，随后执行消毒流程。

- 6.2.4　消毒结束后，应按照本标准附录C或附录E的要求对菌片进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 6.3　评价规定

- 6.3.1　IVC消毒检测按照本标准附录C的方法进行时，评价结果应符合附录C的规定。

- 6.3.2　IVC消毒检测按照本标准附录E的方法进行时，评价结果应符合附录E的规定。

- 6.4　注意事项

- 6.4.1　消毒前，应将IVC笼具内动物残留粪便、垫料等清洁干净。

- 6.4.2　IVC已安装的笼具数应不小于笼具总数的50%。

- 6.4.3　当IVC伴随房间同步熏蒸消毒，并且设备排风管道与房间未设循环管路时，排风过滤器下游后端生物指示物位置不宜太接近房间侧。

- 6.4.4　 IVC笼具转移出实验室防护区时，还应进行高压灭菌。

# 7　高效过滤装置

- 7.1　检测材料

- 7.1.1　消毒验证所需指示菌应选用枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）、嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）。在上述规定的菌株基础上，可根据试验特殊需要，增选其他指示物。

- 7.1.2　消毒验证前，若进行生物指示物（菌片）的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 7.2　检测方法

- 7.2.1　高效过滤装置消毒检测可根据实际情况，按照本标准附录C或附录E的方法进行。

- 7.2.2　高效过滤装置消毒时菌片的布置点位至少应包括高效过滤器上游腔体及消毒注入口附近（适用时）、高效过滤器下游腔体及消毒排出口附近、消毒验证口内（适用时）。

- 7.2.3　菌片布置完成后，应根据实际使用需求对消毒验证模式进行选择，并应符合下列规定：

- 1　单独熏蒸消毒验证模式：

- 1）风口式排风高效过滤装置消毒时，应在高效过滤器上游配置密封罩，并关闭排风高效过滤装置下游生物密闭阀，气（汽）体消毒设备通过管道与密封罩上及排风高效过滤装置上消毒接口连接形成消毒循环闭路，随后执行消毒流程；

- 2）管道式高效过滤装置消毒时，应关闭高效过滤装置两端生物密闭阀，气（汽）体消毒设备通过管道与过滤装置自带消毒接口连接形成循环闭路，随后执行消毒流程。

- 2　风口式排风高效过滤装置伴随房间同步熏蒸消毒时，应关闭高效过滤装置的生物密闭阀，使用动力源通过管道连接滤装置上消毒接口，使得高效过滤装置与消毒空间之间建立消毒循环，将气（汽）体消毒设备置于房间内执行消毒流程；

- 3　高效过滤装置伴随通风系统循环消毒时，应保持排风高效过滤装置上的生物密闭阀正常开启，将气（汽）体消毒设备置于通风系统所辖房间内或对应空调系统消毒剂注入位置，随后执行消毒流程。

- 7.2.4　消毒结束后，应按照本标准附录C或附录E的要求对菌片进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 7.3　评价规定

- 7.3.1　高效过滤装置消毒检测按照本标准附录C的方法进行时，评价结果应符合附录C的规定。

- 7.3.2　高效过滤装置消毒检测按照本标准附录E的方法进行时，评价结果应符合附录E的规定。

- 7.4　注意事项

- 7.4.1　高效过滤装置单独熏蒸消毒时，宜在消毒循环中加入动力源，加强消毒剂的穿透能力。

- 7.4.2　高效过滤装置消毒时，若拆卸高效过滤器，拆卸及安装过程高效过滤器应完整性且不受损坏，并在消毒完成后重新对高效过滤器完整性进行检漏测试，结果应符合行业标准《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T 199-2015中第4.7.4.3条的规定。

# 8　正压防护服

- 8.1　检测材料

- 8.1.1　消毒验证所需指示菌可按国家标准《喷雾消毒效果评价方法》GB/T 38504-2020附录B选取，或根据实验病原微生物的特性，选择其他抗性相似的微生物作为指示物。

- 8.1.2　消毒验证前，若进行菌悬液的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 8.2　检测方法

- 8.2.1　正压防护服消毒检测应按本标准附录D的方法进行。

- 8.2.2　正压防护服消毒时染菌点位至少应包括头部、腋下、前胸、后背、裤裆、脚底、阳性对照点。

- 8.2.3　染菌完成后，人员穿着正压防护服进入化学淋浴消毒间，操作化学淋浴消毒装置运行一个消毒程序。

- 8.2.4　消毒结束后，应按照本标准附录D的要求对采样液进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 8.3　评价规定

- 8.3.1　正压防护服消毒评价结果应符合本标准附录D的规定。

- 8.3.2　正压防护服消毒评价可跟随化学淋浴消毒间一同进行。

- 8.4　注意事项

- 8.4.1　所用指示物类型宜根据实验室所操作病原类型确定。

- 8.4.2　配制的消毒剂应在有效期内。

- 8.4.3　消毒结束后，应检查正压防护服内是否出现湿点。

- 8.4.4　人员穿着正压防护服进入化学淋浴消毒装置进行消毒时，应确保每一部分都被消毒剂充分接触。

# 9　化学淋浴消毒间

- 9.1　检测材料

- 9.1.1　化学淋浴消毒间伴随正压防护服同步进行消毒时：

- 1　消毒验证所需指示菌可按国家标准《喷雾消毒效果评价方法》GB/T 38504-2020附录B选取，或根据实验病原微生物的特性，选择其他抗性相似的微生物作为指示物；

- 2　消毒验证前，若进行菌悬液的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 9.1.2　化学淋浴消毒间伴随房间同步熏蒸消毒或伴随实验室通风系统循环消毒时：

- 1　消毒验证所需指示菌应选用枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）、嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）。在上述规定的菌株基础上，可根据试验特殊需要，增选其他指示物；

- 2　消毒验证前，若进行生物指示物（菌片）的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 9.2　检测方法

- 9.2.1　化学淋浴消毒间伴随正压防护服同步进行消毒时：

- 1　化学淋浴消毒间消毒检测应按本标准附录D 的方法进行；

- 2　化学淋浴消毒间消毒时染菌点位至少应包括腔室角落、顶板、门框、阳性对照点；

- 3　染菌完成后，人员穿着正压防护服进入化学淋浴消毒间，操作化学淋浴消毒装置运行一个消毒程序；

- 4　消毒结束后，应按照本标准附录D的要求对采样液进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 9.2.2　化学淋浴消毒间伴随房间同步熏蒸消毒时：

- 1　化学淋浴消毒间消毒检测可根据实际情况，按照本标准附录C或附录E的方法进行；

- 2　化学淋浴消毒间消毒时菌片的布置点位至少应包括腔室角落、顶板、门框；

- 3　菌片布置完成后，关闭化学淋浴消毒装置运行系统及送、排风管道生物密闭阀，开启腔室门体，使用气（汽）体消毒设备执行一个消毒流程；

- 4　消毒结束后，应按照本标准附录C或附录E的要求对菌片进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 9.2.3　化学淋浴消毒间伴随实验室通风系统循环消毒时：

- 1　化学淋浴消毒间消毒检测可根据实际情况，按照本标准附录C或附录E的方法进行；

- 2　化学淋浴消毒间消毒时菌片的布置点位至少应包括腔室角落、顶板、门框；

- 3　菌片布置完成后，关闭化学淋浴消毒装置运行系统，保持送、排风管道生物密闭阀正常开启，使用气（汽）体消毒设备执行一个消毒流程；

- 4　消毒结束后，应按照本标准附录C或附录E的要求对菌片进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 9.3　评价规定

- 9.3.1　化学淋浴消毒间伴随正压防护服同步进行消毒时，消毒评价结果应符合本标准附录D的规定。

- 9.3.2　化学淋浴消毒间伴随房间同步熏蒸消毒或伴随实验室通风系统循环消毒时：

- 1　消毒检测按照本标准附录C的方法进行时，评价结果应符合附录C的规定；

- 2　消毒检测按照本标准附录E的方法进行时，评价结果应符合附录E的规定。

- 9.4　注意事项

- 9.4.1　所用指示物类型宜根据实验室所操作病原类型确定。

- 9.4.2　配制的消毒剂应在有效期内。

- 9.4.3　消毒验证前，应检查喷头有无堵塞或生锈，有堵塞或生锈应及时更换。

# 10　正压生物防护头罩

- 10.1　检测材料

- 10.1.1　正压生物防护头罩采用表面喷雾消毒时：

- 1　消毒验证所需指示菌可按国家标准《喷雾消毒效果评价方法》GB/T 38504-2020附录B选取，或根据实验病原微生物的特性，选择其他抗性相似的微生物作为指示物；

- 2　消毒验证前，若进行菌悬液的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 10.1.2　正压生物防护头罩采用熏蒸消毒时：

- 1　消毒验证所需指示菌应选用枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）、嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）。在上述规定的菌株基础上，可根据试验特殊需要，增选其他指示物；

- 2　消毒验证前，若进行生物指示物（菌片）的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 10.2　检测方法

- 10.2.1　正压生物防护头罩采用表面喷雾消毒时：

- 1　正压防护服消毒检测应按本标准附录D的方法进行；

- 2　正压生物防护头罩消毒时染菌点位至少应包括面罩表面、头罩下摆、风机正面、阳性对照点；

- 3　染菌完成后，对正压生物防护头罩进行表面喷雾消毒，根据所选消毒剂及指示菌确定作用时间；

- 4　消毒结束后，应按照本标准附录D的要求对采样液进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 10.2.2　正压生物防护头罩采用熏蒸消毒时：

- 1　正压生物防护头罩消毒检测可根据实际情况，按照本标准附录C或附录E的方法进行；

- 2　正压生物防护头罩消毒时菌片的布置点位至少应包括面罩表面、头罩下摆、风机正面；

- 3　菌片布置完成后，使用气（汽）体消毒设备或头罩熏蒸舱执行一个消毒流程；

- 4　消毒结束后，应按照本标准附录C或附录E的要求对菌片进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 10.3　评价规定

- 10.3.1　正压生物防护头罩采用表面喷雾消毒时，消毒评价结果应符合本标准附录D的规定。

- 10.3.2　正压生物防护头罩采用熏蒸消毒时：

- 1　消毒检测按照本标准附录C的方法进行时，评价结果应符合附录C的规定；

- 2　消毒检测按照本标准附录E的方法进行时，评价结果应符合附录E的规定。

- 10.4　注意事项

- 10.4.1　所用指示物类型宜根据实验室所操作病原类型确定。

- 10.4.2　配制的消毒剂应在有效期内。

- 10.4.3　适用时，正压生物防护头罩可使用浸泡消毒，具体应按产品说明书进行。

# 11　传递窗

- 11.1　检测材料

- 11.1.1　传递窗采用紫外线照射消毒时：

- 1　消毒验证所需指示菌可按国家标准《喷雾消毒效果评价方法》GB/T 38504-2020附录B选取，或根据实验病原微生物的特性，选择其他抗性相似的微生物作为指示物；

- 2　消毒验证前，若进行菌悬液的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 11.1.2　传递窗采用熏蒸消毒时：

- 1　消毒验证所需指示菌应选用枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）、嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）。在上述规定的菌株基础上，可根据试验特殊需要，增选其他指示物；

- 2　消毒验证前，若进行生物指示物（菌片）的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 11.2　检测方法

- 11.2.1　传递窗采用紫外线照射消毒时：

- 1　传递窗消毒检测应按本标准附录D的方法进行；

- 2　传递窗消毒时染菌点位至少应包括内腔各板面、紫外线照射最远端；

- 3　染菌完成后，对传递窗进行紫外线照射消毒至规定时间；

- 4　消毒结束后，应按照本标准附录D的要求对采样液进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 11.2.2　传递窗采用熏蒸消毒时：

- 1　传递窗消毒检测可根据实际情况，按照本标准附录C或附录E的方法进行；

- 2　传递窗消毒时菌片的布置点位至少应包括内腔各板面、距消毒喷口最远端。

- 3　菌片布置完成后，应根据实际使用需求对消毒验证模式进行选择，并应符合下列规定：

- 1）单独熏蒸消毒验证模式：

- a）气密型传递窗单独熏蒸消毒时，应关闭传递窗两侧门体，使用气（汽）体消毒设备，通过管道与传递窗自带消毒接口建立消毒循环，随后执行消毒流程；

- b）正压生物防护头罩熏蒸舱自带消毒装置及程序，应进行单独熏蒸消毒，将熏蒸舱调至消毒模式，随后执行消毒流程。

- 2）气密型传递窗伴随房间同步熏蒸消毒时，应将位于房间一侧的门体保持开启，关闭另一侧门体，将气（汽）体消毒设备置于房间内执行消毒流程；

- 3）气密型传递窗伴随通风系统循环消毒时，应将位于风险等级较高房间一侧的门体保持开启，关闭另一侧门体，将气（汽）体消毒设备置于通风系统所辖房间内或对应空调系统消毒剂注入位置，执行消毒流程。

- 4　消毒结束后，应按照本标准附录C或附录E的要求对菌片进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 11.3　评价规定

- 11.3.1　传递窗采用紫外线照射消毒时，消毒评价结果应符合本标准附录D的规定。

- 11.3.2　传递窗采用熏蒸消毒时：

- 1　消毒检测按照本标准附录C的方法进行时，评价结果应符合附录C的规定；

- 2　消毒检测按照本标准附录E的方法进行时，评价结果应符合附录E的规定。

- 11.4　注意事项

- 11.4.1　消毒前，传递窗内部应清洁、整理干净。

# 12　渡槽

- 12.1　检测材料

- 12.1.1　消毒验证所需指示菌可按国家标准《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》GB/T 38502选取，或根据实验病原微生物的特性，选择其他抗性相似的微生物作为指示物。

- 12.1.2　消毒验证前，若进行菌悬液或生物指示物（菌片）的制备，应符合本标准附录A的规定。

- 12.2　检测方法

- 12.2.1　渡槽消毒检测可根据实际情况，按照本标准附录C或附录D或附录E的方法进行。

- 12.2.2　渡槽消毒时染菌或菌片的布置点位至少应包括待消毒物品包装表面，并且位于消毒剂液面以下。

- 12.2.3　染菌或菌片布置完成后，将待消毒物品放入渡槽内液面以下，根据所选消毒剂及指示物确定消毒时间。

- 12.2.4　消毒结束后，应按照本标准附录C或附录D或附录E的要求对采样液或菌片进行收集、接种、培养，并记录最终结果。

- 12.3　评价规定

- 12.3.1　渡槽消毒检测按照本标准附录C的方法进行时，评价结果应符合附录C的规定。

- 12.3.2　渡槽消毒检测按照本标准附录D的方法进行时，评价结果应符合附录D的规定。

- 12.3.3　渡槽消毒检测按照本标准附录E的方法进行时，评价结果应符合附录E的规定。

- 12.4　注意事项

- 12.4.1　所用指示物类型宜根据实验室所操作病原类型确定。

- 12.4.2　配制的消毒剂应在有效期内。

- 12.4.3　渡槽内腔的熏蒸消毒可参照本标准第11章进行。

# 13　压力蒸汽灭菌器

- 13.1　检测材料

- 13.1.1　灭菌验证所需指示菌应选用嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）芽孢菌片，若进行菌片的制备，应符合本标准附录A的规定，回收菌量为1×106 cfu/片~5×106cfu/片，在121℃±0.5 ℃条件下，D值≥1.5min；也可采用符合上述要求的自含式生物指示物。

- 13.1.2　灭菌验证所需标准生物测试包应符合国家标准《消毒器械灭菌效果评价方法》GB/T 15981的规定。

- 13.1.3　检测所需试剂应包括：磷酸盐缓冲液（PBS，0.03mol/L，pH值7.2）；胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）；溴甲酚紫蛋白胨培养基或自含式生物指示物基础培养基。

- 13.2　检测方法

- 13.2.1　压力蒸汽灭菌器腔体应进行生物监测法灭菌效果验证，排气口附近、灭菌器门体内侧、腔体中心应放置标准生物测试包（多层空间各层中心位置），距离蒸汽注入口最远端及其他必要点位应放置标准生物测试包或生物指示物。生物指示物布置完成后，经过一个灭菌周期进行如下操作：

- 1）使用菌片作为生物指示物进行验证时，取出菌片，置于溴溴甲酚紫蛋白胨培养基中，经过恒温培养箱56℃±2℃培养7d，以培养基作为阴性对照，以加入指示菌片的培养基作为阳性对照，另取两片试验菌片进行回收菌量测定，具体方法按照国家标准《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》GB/T38502活菌培养计数技术进行；

- 2）使用自含式生物指示物进行验证时，取出标准生物测试包内生物指示物，按产品说明书要求进行培养，必要时进行回收菌量测定。自含式生物指示物的阴性对照和阳性对照的设置方法按说明书进行。

- 13.2.2　压力蒸汽灭菌器腔体应进行化学监测法灭菌效果验证，化学指示物布置点位应与生物指示物一致。经过一个完整的灭菌周期后，取出化学指示物，观察颜色变化情况。

- 13.3　评价规定

- 13.3.1　生物监测法评价结果：试验重复3次，每次试验阳性对照培养基颜色变黄，阴性对照培养基颜色不变，同时阳性对照组回收菌量为1×106cfu/片~5×106cfu/片，所有试验组样本培养基不变色，判定为灭菌合格。使用自含式生物指示物进行评价时，结果判定按说明书进行。

- 13.3.2　化学监测法评价结果：化学指示卡的指示色块达到标准颜色的为灭菌合格，未达到标准颜色的为灭菌不合格。

- 13.4　注意事项

- 13.4.1　灭菌效果验证所用生物指示物中微生物的种类、活菌含量、抗力、培养时间等均应符合强制性国家标准《湿热灭菌用生物指示物》GB18281.3的要求。

- 13.4.2　压力蒸汽灭菌器进行灭菌效果验证前，应按照产品说明书对设备各部件性能进行检查确认。

- 13.4.3　灭菌验证工作宜分别按设备不同装载状态下进行，以保证验证工作的全面性和代表性。

- 13.4.4　每12个月至少进行1次生物效果验证。

# 14　污水消毒设备

- 14.1　检测材料

- 14.1.1　序批式污水消毒设备：

- 1　灭菌验证所需指示物应选用嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）芽孢菌片，若进行菌片的制备，应符合本标准附录A的规定，回收菌量为1×106 cfu/片~5×106cfu/片，也可采用符合上述要求的自含式生物指示物；

- 2　检测所需试剂应包括：磷酸盐缓冲液（PBS，0.03mol/L，pH值7.2）；胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）；溴甲酚紫蛋白胨培养基或自含式生物指示物基础培养基。

- 14.1.2　连续式污水消毒设备：

- 1　灭菌验证所需指示物应选用嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）芽孢悬液，回收菌量为1×107cfu/ mL ~5×107cfu/ mL；

- 2　检测所需试剂应包括：磷酸盐缓冲液（PBS，0.03mol/L，PH值7.2）、胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）、蒸馏水、微孔滤膜（选用微孔尺寸为0.45μm及以下）。

- 14.1.3　化学污水消毒设备：

- 1　灭菌验证所需指示菌可按国家标准《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》GB/T 38502选取，或根据实验病原微生物的特性，选择其他抗性相似的微生物作为指示物；

- 2　检测所需试剂应包括：磷酸盐缓冲液（PBS，0.03mol/L，PH值7.2）、胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）、蒸馏水、微孔滤膜（选用微孔尺寸为0.45μm及以下）、可中和部分消毒成分的中和剂。

- 14.2　检测方法

- 14.2.1　序批式污水消毒设备灭菌效果检测方法应符合下列规定：

- 1　在污水消毒设备罐体内或替代位置均匀布置生物指示物，位置应至少涵盖液面上部、液体中部、罐体底部区域，各区域水平断面测试点应不小于3个，测点不可与罐体接触；

- 2　经过一个灭菌周期后，取出菌片，置于溴甲酚紫蛋白胨培养基中，经过恒温培养箱56℃±2℃培养7d，以培养基作为阴性对照，以加入指示菌片的培养基作为阳性对照，另取两片试验菌片进行回收菌量测定；使用自含式生物指示物进行验证时，按产品说明书要求进行培养，必要时进行回收菌量测定。自含式生物指示物的阴性对照和阳性对照的设置方法按说明书进行；

- 3　必要时，还应在污水处理设备的污水排出口进行采样，进行灭菌效果检测，具体操作按14.2.2进行。

- 14.2.2　连续式污水消毒设备灭菌效果检测方法应符合下列规定：

- 1　将芽孢悬液按照1：9混入污水消毒装置的污水中，运行1个灭菌周期后，在污水消毒装置的污水排出口或预留采样口以等时间间隔采样，采集次数不少于3次；

- 2　取2份混合样液（平行样）1.0mL在无菌条件下以琼脂倾注法接种平皿后，然后将平皿倒置，放入56℃±2℃恒温培养箱内培养48h。对细菌芽胞应培养72h观察最终结果。对混合样液也可采用滤膜过滤法进行检测，具体按附录F进行；

- 3　注入琼脂同批次培养基无菌平皿内，置 56℃±2℃恒温培养箱中培养48h，作为阴性对照。取菌悬液1.0mL，用稀释液做平行试验，以琼脂倾注法接种平皿，作为阳性对照；

- 4　观察结果和计数：混合样液培养后菌落数，并根据阳性对照结果计算杀灭对数。

- 14.2.3　化学污水消毒设备灭菌效果检测方法应符合下列规定：

- 1　配制实验用菌悬液，回收菌量为1×107 cfu/ mL ~5×107cfu/ mL。将菌悬液按照1：9混入污水消毒装置的污水中，按照产品说明书要求配制消毒液用量后注入污水消毒装置，运行1个灭菌周期，在污水消毒装置的污水排出口或预留采样口以等时间间隔采样，采集次数不少于3次；

- 2　取2份混合样液（平行样）0.5mL，分别加于4.5 mL中和剂中，混匀。混合样液经加中和剂作用10min后，分别吸取1.0mL样液，在无菌条件下以琼脂倾注法接种平皿后，然后将平皿倒置，放入36 ℃士1℃恒温培养箱培养48h；

- 3　中和剂1.0mL，于无菌平皿内，注入同批次培养基，置 36 ℃士1℃恒温培养箱中培养至规定时间，作为阴性对照。取菌悬液1.0mL，用稀释液做平行试验，以琼脂倾注法接种平皿，作为阳性对照；

- 4　观察结果和计数：混合样液培养后菌落数，并根据阳性对照结果计算杀灭对数。

- 14.3　评价规定

- 14.3.1　菌片杀灭试验：试验重复3次，每次试验阳性对照培养基颜色变黄；阴性对照培养基颜色不变；对照指示菌株回收菌量为1×106 cfu/片~5×106cfu/片；各试验组颜色不变，可判定为合格。使用自含式生物指示物进行评价时，结果判定按说明书进行。

- 14.3.2　菌悬液杀灭试验：试验重复3次，每次试验阳性对照有菌生长且菌数符合要求，各试验组的杀灭对数值均≥5.00，可判定为合格，对照组指示菌回收菌量为1×107 cfu/ mL ~5×107cfu/ mL。

- 14.4　注意事项

- 14.4.1　在灭菌试验中,每次均应设置阳性对照和阴性对照。

- 14.4.2　试验中所使用的中和剂,稀释液和培养基等，各批次均应进行无菌检查，发现有菌生长，则全部试验重做。

- 14.4.3　验证结果报告中应将各次试验的结果全部以表格的形式列出。阳性对照组应列出各次实验菌浓度，以及平均实验菌浓度。实验组应列出杀灭对数值。

# 15　动物残体处理设备

- 15.1　检测材料

- 15.1.1　灭菌验证所需指示物应选用嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953）芽孢菌片，若进行菌片的制备，应符合本标准附录A的规定，回收菌量为1×106 cfu/片~5×106cfu/片，也可采用符合上述要求的自含式生物指示物。

- 15.1.2　检测所需试剂应包括：磷酸盐缓冲液（PBS，0.03mol/L，pH值7.2）；胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）；溴甲酚紫蛋白胨培养基或自含式生物指示物基础培养基。

- 15.2　检测方法

- 15.2.1　动物残体处理设备灭菌效果检测方法应遵循以下步骤：

- 1　在设备内部用于灭菌效果测试的测试管支架内设置至少3支测试管，管内放置生物指示物；

- 2　经过一个灭菌周期后，取出菌片，置于溴甲酚紫蛋白胨培养基中，经过恒温培养箱56℃±2℃培养7d，以培养基作为阴性对照，以加入指示菌片的培养基作为阳性对照，另取两片试验菌片进行回收菌量测定；使用自含式生物指示物进行验证时，按产品说明书要求进行培养，必要时进行回收菌量测定。自含式生物指示物的阴性对照和阳性对照的设置方法按说明书进行。

- 15.3　评价规定

- 15.3.1　试验重复3次，每次试验阳性对照培养基颜色变黄；阴性对照培养基颜色不变；对照指示菌株回收菌量为1×106cfu/片~5×106cfu/片；各试验组颜色不变，可判定为合格。

- 15.3.2使用自含式生物指示物进行评价时，结果判定按说明书进行。

- 15.4　注意事项

- 15.4.1　进行灭菌验证前，应根据设备说明书要求放置足够的模拟消毒对象，保证设备能够正常运行。

- 15.4.2　验证过程中应记录关键参数及处理流程，应保证灭菌程序可以被精确复现。

- 15.4.3　灭菌验证工作宜分别按设备不同装载状态下进行，以保证验证工作的全面性和代表性。

- 15.4.4　每12个月至少进行1次生物效果验证。

# 附录A　细菌悬液与菌片制备程序

- A.1　适用范围

- A.1.1　制备消毒剂杀菌试验用细菌悬液与菌片，以供模拟现场消毒试验时使用。

- A.2　实验器材

- A.2.1　实验菌株

- 枯草杆菌黑色变种芽孢ATCC 9372、嗜热脂肪地芽孢杆菌ATCC 7953、金黄色葡萄球菌ATCC 6538、铜绿假单细胞ATCC 15442、大肠杆菌8099、白色葡萄球菌8032。在上述规定的菌株基础上，根据消毒剂特定用途或试验特殊需要，还可增选其他菌株。

- A.2.2　实验试剂

- 有机干扰物、磷酸盐缓冲液（PBS）、无菌蒸馏水或其他纯化水、胰蛋白胨生理盐水溶液（TPS）、胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA），胰蛋白胨大豆肉汤培养基（TSB）、革兰染色液、芽孢染色液。

- A.2.3　实验设备及耗材

- 恒温水浴箱、离心机、电动混匀器、恒温培养箱、玻璃漏斗、刻度吸管（1.0mL、5.0mLL、10.0mL）、毛细吸管、移液器（10μL、20μL、100μL、200μL、1000μL）及一次性塑料吸头。

- A.3　细菌繁殖体悬液制备程序

- A.3.1　取冻干菌种管，以无菌操作方式开启菌种管，用毛细吸管加入适量营养肉汤培养基，吹吸数次，使菌种融化分散。取含5.0 mL～10.0 mL营养肉汤培养基试管，滴入少许菌种悬液，置36℃±1℃培养18 h～24 h。用接种环取第1代培养的菌悬液，划线接种于营养琼脂培养基平板上，于36℃±1℃培养18 h～24 h。或从菌种保存管中取出一粒菌株接种于平皿上，置36℃±1℃培养18 h～24 h，挑取上述第2代培养物中典型菌落，接种于营养琼脂斜面，于36℃±1℃培养18 h～24 h，即为第3代培养物。

- A.3.2　取第3代～第8代的营养琼脂培养基培养18 h～24 h的新鲜斜面培养物，用5.0mL吸管吸取3.0mL～5.0mL稀释液（一般用TPS）加入试管内，反复吹吸，洗下菌苔。随后，用5.0mL吸管将洗液移至另一无菌试管中，用电动混匀器混合20s，或在手掌上振打80次，以使细菌悬浮均匀。

- A.3.3　初步制成的菌悬液，先用细菌浓度比浊测定法粗测其含菌浓度，然后以稀释液稀释至所需使用的浓度。

- A.3.4　细菌繁殖体悬液应保存在4℃冰箱内备用。应当天使用，不得过夜。

- A.3.5　怀疑有污染时，应以菌落形态、革兰染色于生化试验等法进行鉴定。

- A.4　细菌芽孢悬液制备程序

- A.4.1　取冻干菌种管，以无菌操作方式开启菌种管，用毛细吸管加入适量营养肉汤培养基，吹吸数次，使菌种融化分散。取含5.0 mL～10.0 mL营养肉汤培养基试管，滴入少许菌种悬液，置36℃±1℃（枯草杆菌黑色变种芽孢）或56℃±2℃（嗜热脂肪地芽孢杆菌）培养18 h～24 h。用接种环取第1代培养的菌悬液，划线接种于营养琼脂培养基平板上，于36℃±1℃（枯草杆菌黑色变种芽孢）或56℃±2℃（嗜热脂肪地芽孢杆菌）培养18 h～24 h。挑取上述第2代培养物中典型菌落，接种于营养肉汤培养基，于36℃±1℃（枯草杆菌黑色变种芽孢）或56℃±2℃（嗜热脂肪地芽孢杆菌）培养18 h～24 h，即为第3代培养物。

- A.4.2　用10.0 mL吸管吸取5.0 mL～10.0 mL第3代～第5代的18 h～24 h营养肉汤培养物，接种于罗氏瓶中营养琼脂培养基表面，将其摇动使菌液布满营养琼脂培养基的表面，再将多余肉汤培养物吸出，将罗氏瓶置于36℃±1℃（枯草杆菌黑色变种芽孢）或56℃±2℃（嗜热脂肪地芽孢杆菌）恒温培养箱内，培养5 d～7 d。

- A.4.3　用接种环取菌苔少许涂于玻片上，固定后以改良芽孢染色法染色。

- 改良芽孢染色法步骤如下：

- 1　用接种环取菌苔涂布于玻片上，待自然干燥，而后通过火焰加热将菌固定于玻片上；

- 2　将涂片放入平皿内，片上放两层滤纸，滴加足量的5.00%孔雀绿水溶液。将平皿盖好，放54℃～56℃条件下，加热30 min。取出，去滤纸，用自来水冲去残留液；

- 3　加0.5%沙黄水溶液，染1 min。水洗，待干后镜检。芽孢呈绿色，菌体呈红色。并在显微镜（油镜）下进行镜检。当芽孢形成率达90%以上时，即可进行后续处理。否则，应继续在室温下放置一定时间，直至达到上述芽孢形成率后再进行以下处理。

- A.4.4　加10.0 mL无菌蒸馏水于罗氏瓶中，以L棒轻轻推刮下菌苔，吸出，再加入5.0 mL无菌蒸馏水冲洗培养基表面，吸出。将两次吸出的菌悬液集中于含玻璃珠的无菌锥形烧瓶中，振摇５min。

- A.4.5　将烧瓶置45℃水浴中24 h，使菌自溶断链，分散成单个芽孢。

- A.4.6　用无菌棉花或纱布过滤芽孢悬液，清除琼脂凝块。

- A.4.7　将过滤后的芽孢悬液，置无菌离心管内，以3000 r/min速度离心30 min。弃上清液，加蒸馏水吹吸使芽孢重新悬浮，本步骤重复3遍。

- A.4.8　将洗净的芽孢悬液放入含适量玻璃珠的无菌三角烧瓶中， 80℃水浴10 min（或60℃水浴30 min），以杀灭残余的细菌繁殖体。待冷至室温后，摇匀分装保存于4℃冰箱中备用。有效使用期半年。

- A.4.9　芽孢悬液在使用时，应先进行活菌培养计数。

- A.4.10　怀疑有杂菌污染时，应以菌落形态、革兰染色与生化试验等方法进行鉴定。

- A.5　菌片（染菌载体）的制备程序

- A.5.1　消毒试验中使用的菌片以菌液滴加在载体上制成。菌片用载体应根据消毒对象选择相应的材料，常用的有金属、玻璃、滤纸、棉布、聚四氟乙烯等。金属载体一般用12mm直径圆形金属片（厚0.5mm），其他材质载体一般为方形，大小10mm×10mm，特定用途的消毒产品可使用其他材质、形状的载体。

- A.5.2　所用载体（除滤纸片外）于染菌前，应进行脱脂处理。脱脂过程应严格按照如下步骤进行：

- 1　将载体放在含洗涤剂的水中煮沸30min；

- 2　以自来水洗净；

- 3　用蒸馏水煮沸10min；

- 4　用蒸馏水漂洗至PH呈中性；

- 5　晾干、熨平备用。

- A.5.3　布片用40织纱的白平纹棉布制作。将脱脂的布块按载体规定的大小抽去边缘一周的经纬纱各一根，按抽纱痕剪开。金属片以不锈钢制作，纸片以滤纸制作。

- A.5.4　载体经过压力蒸汽灭菌后，使用滴染法染菌。

- 染菌用菌悬液：菌悬液和芽孢悬液的制备按附录A进行。试验用菌悬液的含菌量约为109cfu/mL，可使用浊度计调整菌液浓度。然后加入等量3.0%或0.3%的牛血清蛋白，使菌液浓度约为5×108cfu/mL。

- 染菌法染菌时，将经灭菌的载体片平铺于无菌平皿内，用移液器逐片滴加菌液，必要时用接种环涂匀整个载体表面。置36℃±1℃恒温培养箱或室温干燥备用。

- A.5.5　每个菌片（载体）的回收菌量，按活菌培养计数所得结果，具体方法按照GB/T 38502活菌培养计数技术进行，应为1×106cfu/片~5×106cfu/片。

- A.6　注意事项

- A.6.1　用浊度计测定的菌悬液浓度，只用于在滴染菌片时对菌悬液稀释度的估计。作为菌悬液含菌浓度或菌片染菌量的正式报告（如杀菌试验中阳性对照组菌悬液或菌片所含菌量），应以活菌培养计数的实测结果为准，不宜使用根据比浊法判定的估计值。

- A.6.2　菌液滴加不宜过快，避免流散影响染菌的准确性。

- A.6.3　细菌繁殖体在载体上干燥的过程中，可引起部分死亡。宜提高初始菌浓度，以便达到所需的回收菌量。

- A.6.4　配制菌悬液和制备菌片时，应严格无菌操作，以防污染杂菌，影响杀菌试验的结果。

- A.6.5　保存菌液的容器使用橡皮塞时，应将其预先煮沸10min进行脱硫处理。

- A.6.6　菌悬液和菌片应随时放入冰箱内，尽量缩短室温放置时间，以减少细菌的自然死亡。

# 附录B　中和剂鉴定试验

- B.1　实验器材

- B.1.1　实验菌悬液和菌片（制备方法按附录A进行）。

- B.1.2　实验试剂：稀释液、培养基。

- B.1.3　实验设备与耗材：刻度吸管（1.0mL、5.0mL）、平皿、恒温水浴箱、电动混匀器。

- B.2　设计原则

- B.2.1　通过所设各组试验结果综合分析，应可去欸的那个所用中和剂是否具有良好的中和作用，对试验用微生物恢复和培养无不良影响。

- B.2.2　试验中所用消毒剂的浓度应为杀菌试验中使用的最高浓度。

- B.2.3　同一消毒剂对多种微生物进行杀灭试验时，所用中和剂应按微生物种类分别进行鉴定试验：

- 1　对细菌繁殖体，一般在大肠杆、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌中任选其一进行试验，特殊情况按试验结果再行选择；

- 2　对细菌芽孢、白色念珠菌、黑曲霉菌、分歧杆菌应分别进行鉴定试验；

- 3　当用其他特定微生物进行杀灭试验时，均应以该特定微生物进行中和剂鉴定试验。

- B.2.4　鉴定时根据所用杀菌试验方法，相应使用悬液或载体进行试验。

- B.3　实验分组

- B.3.1　各组试验如下：

- 1　第1组：中和剂+菌悬液；

- 2　第2组：（消毒剂+中和剂）+菌悬液；

- 3　第3组：稀释液+菌悬液；

- 4　第4组：稀释液+中和剂+培养基。

- B.4　中和剂悬液定量鉴定试验操作程序

- B.4.1　根据试验分组，准备充足试管和平皿，依次进行编号。将菌悬液用等量适合浓度的有机干扰物稀释成2.5×103cfu/mLL~1.5×104cfu/mL，作为试验菌悬液。鉴定试验包括4组：

- 1　第1组：第1组：取0.4mL标准硬水于试管内，加入4.5mL中和剂，混匀，置20℃±1℃水浴中5min后，再加入0.1mL试验菌悬液，混匀，作用10min，分别吸取1.0mL接种于两个平皿中，做活菌培养计数；

- 2　第2组：取0.4mL消毒剂于试管内，加入4.5mL中和剂（对于酸性氧化电位水检测时，取0.5mL消毒剂于试管内，加入4.4mL中和剂）混匀，置20℃±1℃水浴中5min后，再加入0.1mL试验菌悬液，混匀，作用10min，分别吸取1.0mL接种于两个平皿中，做活菌培养计数；

- 3　第3组：取0.4mL标准硬水于试管内，加入4.5mL稀释液，混匀，置20℃±1℃水浴中5min后，再加入0.1mL试验菌悬液，混匀，作用10min，分别吸取1.0mL接种于两个平皿中，做活菌培养计数；

- 4　第4组：分别吸取稀释液、标准硬水与中和剂各0.5mL于无菌平皿中，倒入上述试验同批次的培养基15mL~20mL，培养观察。

- B.5　中和剂载体定量鉴定试验操作程序

- B.5.1　根据试验分组，准备充足试管和平皿，依次进行编号。各组分别用适宜的无菌定量吸管按一下程序吸取或添加试剂和试验样本。将适宜浓度的菌悬液用等量适合浓度的有机干扰物稀释作为试验菌悬液，载体试验用菌量应保证其回收菌量在2.5×102cfu/片~1.5×103cfu/片之间，具体方法按照GB/T 38502活菌培养计数技术进行。鉴定试验包括4组：

- 1　第1组：吸取中和剂5.0mL于无菌试管中，将其置20℃±1℃水浴中5min后，用无菌镊子夹入1片菌片，并使浸透于中和剂中，作用10min后，用电动混匀器混合20s，或将试管振打80次，混匀，分别吸取1.0mL接种于两个平皿中，做活菌培养计数；

- 2　第2组：吸取中和剂和产物溶液（按每片浸有消毒剂的载体5.0mL中和剂的量制备中和产物）5.0mL于无菌试管内，将其置20℃±1℃水浴中5min后，用无菌镊子夹入1片菌片，并使浸透于中和产物溶液中，作用10min后，用电动混匀器混合20s，或将试管振打80次，混匀，分别吸取1.0mL接种于两个平皿中，做活菌培养计数；

- 3　第3组：吸取稀释液5.0mL于无菌试管内，将其置20℃±1℃水浴中5min后，用无菌镊子夹入1片菌片，并使浸透于稀释液中，作用10min后，用电动混匀器混合20s，或将试管振打80次，混匀，分别吸取1.0mL接种于两个平皿中，做活菌培养计数；

- 4　第4组：分别吸取稀释液与中和剂各1.0mL于无菌平皿中，倒入上述试验同批次的培养基15mL~20mL，培养观察。

- B.6　评价规定

- B.6.1　试验结果符合以下全部条件，判为合格：

- 1　第1组、第2组和第3组有相似量试验菌生长，悬液试验作用体系中菌量在50cfu/mL~300cfu/mL之间，载体试验菌量在2.5×102cfu/片~1.5×103cfu/片之间。其组间菌落数误差率应不超过15%。按式（1）计算第1组、第2组和第3组间菌落数误差率：

- .........................................（1）

- 式中：

- Pz——组间菌落数误差率，%；

- X——三组间菌落平均数；

- Xi——各组菌落平均数，单位为菌落形成单位（cfu）。

- 2　第4组无菌生长。否则应更换试剂，重新试验；

- 3　试验重复3次，每次试验均应符合1、2的要求。

- B.7　注意事项

- B.7.1　试验所分各组均有其特定意义，不得任意删减。

- B.7.2　无菌操作，保持试验用液和器材的无菌，注意更换吸管，保证试验的准确定。

- B.7.3　实验组序应按本标准执行。

# 附录C　模拟现场消毒菌片（载体）定量检测法

- C.1　目的

- C.1.1　用于鉴定消毒方法对人工布置菌片的杀灭作用，以验证该消毒方法对菌片消毒的效果。

- C.2　实验器材

- C.2.1　实验菌株

- 枯草杆菌黑色变种芽孢ATCC 9372、嗜热脂肪地芽孢杆菌ATCC 7953。在上述规定的菌株基础上，根据消毒剂特定用途或试验特殊需要，还可增选其他菌株。菌片的制备按附录A进行。

- C.2.2　实验试剂

- 磷酸盐缓冲液、稀释液（含0.1%吐温80的PBS溶液）、中和剂（经附录B中和剂鉴定试验鉴定合格）、胰蛋白胨大豆琼脂培养基。

- C.2.3　实验设备及耗材

- 电动混匀器、恒温培养箱、刻度吸管、试管、平皿。

- C.3　试验步骤

- C.3.1　以菌片为消毒对象。

- C.3.2　每次试验，根据实验室大小和设备布局实际需求，选择具有代表性位置、难以消毒位置布置菌片。

- C.3.3　试验组：执行一个消毒流程。消毒后，以无菌操作方式将菌片放入含5.0 mL中和剂的无菌试管中。用电动混匀器混合20 s，或在手掌上振打80次，使菌片上菌落被洗脱进入中和液中。

- C.3.4　阳性对照组：取同批次菌片放入一含5.0 mL稀释液的无菌试管中。用电动混匀器混合20 s，或在手掌上振敲80次，使菌片上菌落被洗脱进入中和液中。

- C.3.5　每次试验将用过的同批次中和剂溶液、稀释液各1.0mL以琼脂倾注法接种平皿，设为阴性对照组；

- C.3.6　取阳性对照组和试验组样本各1.0mL，以琼脂倾注法分别接种平皿，每个样本接种两个平皿。

- C.3.7　将阳性对照组、阴性对照组和试验组样本，置36℃±1℃（枯草杆菌黑色变种芽孢）或56℃±2℃（嗜热脂肪地芽孢杆菌）恒温培养箱中培养48h，观察最终结果。

- C.3.8　计算杀灭对数值。

- C.4　评价规定

- C.4.1　试验重复3次，阴性对照组无菌生长，阳性对照组回收菌量均应在1×106cfu/片~5×106cfu/片，具体方法按照国家标准《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》GB/T38502活菌培养计数技术进行，阴性对组无菌生长，所有试验组样本杀灭对数值均≥3.00，判定为消毒合格。

- C.5　注意事项

- C.5.1　试验操作必须采取严格的无菌技术。

- C.5.2　每次试验均需设阳性和阴性对照，绝不可省略。

- C.5.3　菌片菌量回收较难标准化，宜使吸取采样液的量，洗菌时敲打的轻重等等先后一致。

- C.5.4　现场样本须及时检测。室温存放不得超过2h，否则应置4℃冰箱内，但亦不得超过4h。

# 附录D　模拟现场消毒涂布定量检测法

- D.1　目的

- D.1.1　用于鉴定消毒方法对人工污染于实验室一般物体表面细菌的杀灭作用，以验证该消毒方法对上述表面消毒的效果。

- D.2　实验器材

- D.2.1　实验菌株

- 指示菌可参照国家标准《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》GB/T38502或国家标准《喷雾消毒效果评价方法》GB/T 38504-2020中附录B选取，或根据实验病原微生物的特性，选择其他抗性相似的微生物作为指示物。菌悬液的制备按附录A进行。

- D.2.2　实验试剂

- 磷酸盐缓冲液、稀释液（含0.1%吐温80的PBS溶液）、中和剂（经附录B中和剂鉴定试验鉴定合格）、胰蛋白胨大豆琼脂培养基。

- D.2.3　实验设备及耗材

- 电动混匀器、恒温培养箱、刻度吸管、试管、平皿、规格板（中央留一5.0 cm×5.0 cm的空格作为采样部位）、无菌棉拭子。

- D.3　试验步骤

- D.3.1　以特定的实物（房间壁面、设备外表面、设备部内壁面等）为消毒对象进行染菌。

- D.3.2　染菌时，于5.00 cm×5.00 cm规格板中央空格，用无菌棉拭子沾取菌悬液均匀涂抹。待自然干燥后进行试验。每次试验设2个区块作为阳性对照区，10个区块为试验区。

- D.3.3　将无菌棉拭子在含5.0mL稀释液试管中浸湿，于管壁上挤干，对阳性对照区涂抹采样，每区块横竖往返各8次。以无菌操作方式将棉拭子采用端剪入原稀释液试管内，电动混匀器混合20s，或者在手掌上振打200次，用稀释液做适当稀释后，作为阳性对照样本。

- D.3.4　对试验区进行一个消毒流程后，将无菌棉拭子在含5.0mL中和剂溶液试管中浸湿，于管壁上挤干，分别对试验区进行涂抹采样，每区块横竖往返各8次。采样后，以无菌操作方式将棉拭子采用端剪入原稀释液试管内，电动混匀器混合20s，或者在手掌上振打200次，作为试验组样本。

- D.3.5　将阳性对照组和试验组样本做适当稀释，选取适宜稀释度，分别取1.0mL，以倾注法接种平皿，每个样本接种两个平皿，置36℃±1℃恒温箱中培养48 h，观察最终结果。

- D.3.6　将每次试验未用完的同批次中和剂溶液、稀释液、棉拭、培养基等设为阴性对照。

- D.3.7　计算杀灭对数值。

- D.4　评价规定

- D.4.1　试验重复3次，阳性对照组检测菌量为2.5×107cfu/样本～1.25×108cfu/样本，具体方法按照GB/T 38502活菌培养计数技术进行，阴性对组无菌生长，所有样本的杀灭对数值均≥3.00，可判为消毒合格。

- D.5　注意事项

- D.5.1　试验操作必须采取严格的无菌技术。

- D.5.2　每次试验均需设阳性和阴性对照，绝不可省略。

- D.5.3　阳性对照组和试验组应在相邻的区域，但不得在同一区内进行试验。

- D.5.4　棉拭涂抹采样较难标准化，宜使棉拭的大小，用力的均匀，吸取采样液的量，洗菌时敲打的轻重等等先后一致。

- D.5.5　现场样本须及时检测。室温存放不得超过2h，否则应置4℃冰箱内，但亦不得超过4h。

# 附录E　模拟现场消毒菌片（载体）定性检测法

- E.1　目的

- E.1.1　用于鉴定消毒方法对人工布置菌片的杀灭作用，以验证该消毒方法对菌片消毒的效果。

- E.2　实验器材

- E.2.1　实验菌株

- 枯草杆菌黑色变种芽孢ATCC 9372、嗜热脂肪地芽孢杆菌ATCC 795。在上述规定的菌株基础上，根据消毒剂特定用途或试验特殊需要，还可增选其他菌株。菌悬液的制备按附录A进行。

- E.2.2　实验试剂

- 磷酸盐缓冲液、稀释液（含0.1%吐温80的PBS溶液）、含中和剂的营养肉汤培养基或溴甲酚紫蛋白胨培养基（中和剂经附录B中和剂鉴定试验鉴定合格）。

- E.2.3　实验设备及耗材

- 电动混匀器、恒温培养箱、刻度吸管、试管。

- E.3　试验步骤

- E.3.1　以菌片为消毒对象。

- E.3.2　每次试验，根据实验室大小和设备布局实际需求，选择具有代表性位置、难以消毒位置布置菌片。

- E.3.3　试验组：根据消毒方法说明进行消毒。消毒后，以无菌操作方式将菌片分别放入含中和剂的5.0mL营养肉汤培养基（枯草杆菌黑色变种芽孢）或含中和剂的5.0mL溴甲酚紫蛋白胨培养基（嗜热脂肪地芽孢杆菌）中，作为试验组样本。

- E.3.4　阳性对照组：取同批次菌片放入5.0mL营养肉汤培养基（枯草杆菌黑色变种芽孢）或5.0mL溴甲酚紫蛋白胨培养基（嗜热脂肪地芽孢杆菌）中，电动混合器混匀20S，或者在手掌上敲打80次，作为阳性对照组样本，另取2片阳性对照的菌片，放入含5.0mL稀释液的试管中，电动混合器混匀20S，或者在手掌上敲打80次，用稀释液做适当稀释后，作为阳性对照组菌数样本。

- E.3.5　试验结束后，将用过的同批次培养基等设为阴性对照组。

- E.3.6　将阳性对照组、阴性对照组和试验组样本，放36℃±1℃（枯草杆菌黑色变种芽孢）或56℃±2℃（嗜热脂肪地芽孢杆菌）恒温箱中培养7d，观察最终结果。

- E.4　评价规定

- E.4.1　试验重复3次，阴性对照组无菌生长，阳性对照组有菌生长，培养基出现浑浊（枯草杆菌黑色变种芽孢有皱褶状菌菌膜，轻轻振摇可见絮状沉淀）或变色（嗜热脂肪地芽孢杆菌），同时阳性对照组回收菌量为1×106cfu/片~5×106cfu/片，具体方法按照GB/T 38502活菌培养计数技术进行，所有试验组样本培养基清澈透明或不变色，判定为消毒合格。

- E.5　注意事项

- E.5.1　试验操作必须采取严格的无菌技术。

- E.5.2　每次试验均需设阳性和阴性对照，绝不可省略。

- E.5.3　现场样本须及时检测。室温存放不得超过2h，否则应置4℃冰箱内，但亦不得超过4h。

# 附录F　滤膜过滤测试法

- F.1　试验步骤

- F.1.1　取2份混合样液（平行样）100.0mL在无菌条件下分别经0.45μm微孔滤膜过滤，然后加人150mL~500mL冲洗液做第1次冲洗过滤处理，再加人 50 mL蒸馏水做第2次冲洗过滤处理，待检水样滤完后取下滤器，用无菌镊子夹取滤膜边缘，移放到大豆酪蛋白琼脂培养基平皿上，滤膜截留细菌面向上，滤膜应与琼脂培养基完全紧贴，当中不得留有气泡，然后将平皿倒置，经56 ℃±2 ℃培养48h，观察最终结果。

- F.1.2　吸取0.5mL混合样液于试管内，加入0.5mL有机干扰物，再加入4.0mL标准硬水，混匀。做10倍系列稀释后取适当稀释度1.0mL加入到滤器中，然后加入50mL蒸馏水做冲洗过滤处理，待检水样滤完后取下滤器，用无菌镊子夹取滤膜边缘，移放到大豆酪蛋白琼脂培养基平皿上，滤膜截留细菌面向上，滤膜应与琼脂培养基完全紧贴，当中不得留有气泡，然后将平皿倒置，置 56 ℃±2 ℃培养48h，作为阳性对照。

- F.1.3　分别吸取稀释液、蒸馏水和硬水各1.0mL，于无菌平皿内，注入同批次培养基15mL~20mL，置 56 ℃±2 ℃培养48h，作为阴性对照。

- F.1.4　观察结果和计数：计数滤膜上生长的菌落数，并根据结果计算杀灭对数。

# 用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

湿热灭菌用生物指示物GB18281.3

消毒器械灭菌效果评价方法GB/T 15981

消毒剂实验室杀菌效果检验方法GB/T 38502

喷雾消毒效果评价方法GB/T 38504

实验室设备生物安全性能评价技术规范RB/T 199

中国工程建设标准化协会标准

标准中文名称

T/CECS ×××—202X

# 条文说明

制定说明

本标准制定过程中，编制组针对目前实验室设备消毒及灭菌现状进行了广泛深入的调查研究，总结了实验室设备消毒或灭菌操作的实践经验，通过调研讨论以及数据分析等，为本标准的制定提供了依据。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明。对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。

本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

目　　次

1　总　　则	41

3　基本要求	42

3.1　基本原则	42

3.2　无菌操作要求	44

3.3　气（汽）体消毒设备	44

4　生物安全柜	45

4.1　检测材料	45

4.2　检测方法	46

4.3　评价规定	48

4.4　注意事项	48

5　动物隔离设备	48

5.1　检测材料	48

5.2　检测方法	48

5.3　评价规定	50

5.4　注意事项	50

6　独立通风笼具（IVC）	51

6.1　检测材料	51

6.2　检测方法	51

6.3　评价规定	52

6.4　注意事项	52

7　高效过滤装置	53

7.1　检测材料	53

7.2　检测方法	53

7.3　评价规定	54

7.4　注意事项	54

8　正压防护服	55

8.1　检测材料	55

8.2　检测方法	55

8.3　评价规定	56

8.4　注意事项	56

9　化学淋浴消毒间	57

9.1　检测材料	57

9.2　检测方法	57

9.3　评价规定	58

9.4　注意事项	59

10　正压生物防护头罩	59

10.1　检测材料	59

10.2　检测方法	59

10.3　评价规定	59

10.4　注意事项	60

11　传递窗	60

11.1　检测材料	60

11.2　检测方法	60

11.3　评价规定	61

11.4　注意事项	61

12　渡槽	61

12.1　检测材料	61

12.2　检测方法	61

12.3　评价规定	62

12.4　注意事项	62

13　压力蒸汽灭菌器	62

13.1　检测材料	62

13.2　检测方法	62

13.3　评价规定	64

13.4　注意事项	64

14　污水消毒设备	65

14.1　检测材料	65

14.2　检测方法	66

14.3　评价规定	68

14.4　注意事项	68

15　动物残体处理设备	69

15.1　检测材料	69

15.2　检测方法	69

15.4　注意事项	72

# 1　总　　则

- 1.0.2　本条明确了适用的工程内容，包括12种关键防护设备安装后或使用后的消毒和灭菌。同时，医院、药厂、生产车间等也可参照本标准开展消毒或灭菌工作。

# 3　基本要求

- 3.1　基本原则

- 3.1.1　消毒或灭菌验证的过程对于维护公共健康、防止病原体传播、保证医疗或实验环境的安全至关重要。制定详细的验证计划是进行有效消毒或灭菌验证的首要步骤：

- 1　验证的目的：确定验证的目是为了确保验证活动能够精准地覆盖所需证明的点，不会遗漏关键的测试条件。这有助于将资源聚焦在最需要的地方，效率最优化。

- 2　验证的频次、时机：确定验证的频次和时机是为了确保何时进行验证并明确两次验证之间的时间间隔，保证设备使用的安全期限。

- 3　验证的方法：制定清晰的验证方法是为了确保实验的一致性和可重复性。包括明确的步骤、使用的材料（如生物指示物的类型）、和测试条件（如温度、时间），这样可以减少误差，保证实验结果的准确性。

- 4　用于验证的生物指示物或化学指示剂：生物指标物应选择与消毒方式适应的微生物，以确保验证的有效性，化学指示剂通常用于指示灭菌环境中特定化学条件的达成。

- 5　数据记录方式：详细说明数据记录的格式和方法，包括所有必须记录的参数和观察结果。

- 6　评估标准：设定明确的评估标准，这些标准用于判断消毒或灭菌过程是否成功，及其安全性和效果的接受程度。

- 3.1.2　实验室设备操作环境的消毒是实验室生物安全和感染控制的重要组成部分。为有效防止交叉污染和病原体传播，正确选择消毒剂至关重要。首先对实验室中操作的所有病原体进行分类和评估，了解它们的抗性特性。这包括对化学消毒剂的敏感性、热抗性和其他相关灭活方法的抗性水平进行详细了解。然后根据所处理病原体的抗性特性选择相应的消毒剂。消毒剂必须有足够的谱效性，能够覆盖所关注的病原体。对于具有高抗性的病原体，应选择更强效的消毒剂或采用其他消毒方法。

- 3.1.3　实验室设备在进行消毒或灭菌前对实验室设备进行详细的风险评估，考虑设备内部结构复杂性、使用频率、以往污染历史和操作过程中可能的污染风险。风险评估应识别出设备中可能存在的污染高风险区域。基于风险评估结果，选取一定数量的点位作为消毒或灭菌效果的验证点。验证点应广泛覆盖设备的主要操作区域、被认为是消毒或灭菌效果最不利的位置，以及对环境控制尤为重要的区域。

- 3.1.4　生物指示物提供了对灭菌效果的直接证明，而化学指示剂则能提供快速的反馈。两者结合使用，可以进行全面的验证，确保灭菌操作的每个步骤都符合预期效果。

- 3.1.5　实验室设备消毒或灭菌前，如设备出现严重污染或有明显附着物时，应首先对设备需验证表面进行清洁，去除表面的污物和有机物，避免影响实际验证效果。

- 3.1.6　在消毒或灭菌验证过程中，验证人员应正确穿戴适合的个人防护装备，做好个人防护。消毒或灭菌的验证人员应熟悉需进行验证设备的运行机理及内部构造，避免操作失误导致设备损坏。

- 3.1.7　消毒剂，特别是用于熏蒸的化学品，可能会对某些材料和设备的元部件有腐蚀性或其他形式的化学反应，这能导致物品损坏或失效，影响实验结果的准确性。首先选择对设备材质安全、对灭菌目标有效的消毒剂，同时通过将这些物品隔离，可以确保实验条件不受影响，维持实验数据的可靠性。

- 3.1.8　详细记录每一步骤和结果，旨在为验证过程和结果提供足够的数据支持，确保过程的可追溯性和公正性。这对于问题排查、过程改进和符合监管要求都是不可或缺的。

- 3.1.9　设备安装后，投入使用前检验是防止任何初始制造或安装缺陷影响消毒或灭菌效果的重要步骤，确保设备的功能和安全性。消毒或灭菌方法改变时检验是证新方法的有效性，确保其消杀效果可靠。年度的效果验证是持续质量保证和监管遵从性的关键部分，即使没有改变设备或消毒方法，环境条件的变化、设备老化等因素也可能影响消毒或灭菌效果。年度验证帮助确认整个系统在长期运行中保持预定性能。

- 3.2　无菌操作要求

- 3.2.1　无菌器材和试剂，使用前须检查容器或包装是否完整，有破损者不得使用。

- 3.2.2　无菌试剂包括蒸馏水、生理盐水、磷酸盐缓冲液、培养基、牛血清白蛋白、标准硬水以及中和剂等。

- 3.2.3　消毒或灭菌结束后，操作人员应防止生物指示物的采集过程被污染，影响消毒测试结果。

- 3.3　气（汽）体消毒设备

- 3.3.1　现代实验室设备往往设计复杂，含有多种材质和密闭或难以直接清洁的区域，不同设备的设计和材料对消毒方法的适用性和效果有显著影响，必须对设备的内部结构和特征进行详细评估，根据评估结果选用最合适的气（汽）体消毒设备，通常包括汽化过氧化氢消毒机、二氧化氯（气体）消毒机、甲醛熏蒸器和便携式气溶胶喷雾器等。

- 3.3.2　根据实验室设备的结构、通风系统和具体的实验需求来选择最适合的消毒验证模式，确保消毒过程既高效又安全，同时满足设备和实验室环境的特定要求，有效地控制实验室内的生物风险，保护实验数据的准确性和实验室人员的健康。遵循产品说明书中关于消毒剂类型、浓度及所需空间温湿度条件的指导，是完成有效且安全消毒的前提。这不仅有助于防止微生物污染，保护实验室工作人员的健康，同时也确保实验数据的准确性和设备的长期使用。

- 3.3.3　确保气（汽）体消毒设备使用时周围无人是预防事故和保障实验室安全的基本要求，即使是经验丰富的操作人员也可能发生误操作，空旷的操作环境可以减少误操作引起伤害的风险，设备在运行中还可能出现意外故障，如泄露有害气体，如果周围无人，则可以显著降低人员受到伤害的可能性。

- 3.3.4　在进行设备消毒时，必须同时对消毒设备进行验证，气（汽）体消毒设备的验证是一个必不可少的过程，以确保消毒设备的性能符合预期标准，保证消毒过程的有效性和安全性。

- 3.3.5　正确的消毒剂浓度和使用方法是实现有效消毒的关键，不遵守规定可能导致消毒剂无法达到预期效果，甚至产生有害反应。检测消毒剂中的有效成分，确保其在使用前处于最佳状态，未发生变质或效能下降，这是保质保量完成消毒工作的必要前提。适当的储存条件有助于保持消毒剂的化学稳定性，避免因温度、湿度或光照等因素引起的成分分解。只有在保证了稳定性的情况下，才能确保消毒剂在有效期内保持预期的消毒效能。正确的储存消毒剂，可减少因错误存放引起的挥发、泄漏，从而降低健康及安全风险。

# 4　生物安全柜

- 4.1　检测材料

- 4.1.1　选择适当的指示菌对于消毒验证至关重要，因为这些指示菌的耐受性和反应特性直接影响验证结果的可靠性和可重复性。通过使用标准化的菌株（如ATCC 9372和ATCC 7953），可以确保验证过程符合行业标准和法规要求，确保消毒效果达到预期的安全水平。

- 枯草杆菌是一种常见的指示菌，其芽孢具有较高的耐热性和抗菌性，因此在消毒验证中被广泛使用。ATCC 9372是其黑色变种，具有稳定的特性和可靠的检测结果。嗜热脂肪地芽孢杆菌同样是一种耐热性和抗菌性强的微生物，其芽孢对湿热灭菌和干热灭菌等消毒方法有较好的耐受性。ATCC 7953是标准菌株，常用于验证高温消毒设备和工艺的有效性。在上述规定的菌株基础上，根据试验的特殊需要，可以选择其他指示物。这意味着在特定情况下，可能需要额外选择不同类型的指示菌或化学指示剂，以确保验证过程的全面性和准确性。例如，对于特定的化学消毒剂，可能需要选择对该消毒剂有特殊抗性的微生物作为指示物。

- 4.2　检测方法

- 4.2.1　生物安全柜消毒检测采用菌片（载体）作为生物指示物，具体方法按附录C或附录E方法进行。

- 4.2.2　生物安全柜使用过程中，可能微生物聚集并产生生物安全风险的点位包括工作区腔体、排风高效过滤器下游、Ⅲ级生物安全柜的手套、袖套处等，在消毒时应对这些点位进行菌片布置，进行效果验证，确保安全可靠。

- 4.2.3　生物安全柜是为操作原代培养物、菌（毒）株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作人员、实验室环境以及实验对象，使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的负压过滤排风柜。

- 生物安全柜是用来保护操作人员及周围环境安全，防止病原微生物在操作过程中产生的危害性气溶胶扩散的第一道防护屏障。在进行感染性物质操作过程中，如对琼脂板划线接种、用吸管接种细胞培养瓶、采用加样器转移感染性混悬液、对感染性物质进行匀浆及涡旋振荡、对感染性液体进行离心以及进行动物操作时均可能产生感染性气溶胶。这些气溶胶和颗粒极易被操作人员吸入或污染工作台面和其他材料表面。正确使用生物安全柜可以有效减少由于气溶胶暴露所造成的实验室感染，并同时保护实验对象和环境。

- 根据结构设计、排风比例及保护对象和程度的不同，生物安全柜分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级三个级别。Ⅱ级又分A和B两型，Ⅱ级A型生物安全柜又分为ⅡA1、ⅡA2两种。Ⅱ级B型生物安全柜又分为ⅡB1、ⅡB2两种。前面开放式的Ⅰ级生物安全柜和Ⅱ级生物安全柜都是具有部分隔离的安全设备，在良好的微生物学操作技术条件下可以对实验室工作人员和环境提供明显的安全保护。Ⅲ级生物安全柜是气密性良好的密闭负压通风式生物安全柜，它可以提供对操作人员和环境最高水平的安全防护。本标准所包括的生物安全柜为目前实验室常用的ⅡA2型、ⅡB2型和Ⅲ级生物安全柜。

- 1　Ⅱ级A2型生物安全柜通过一个内部风机抽取足够的房间空气经前窗操作口引入生物安全柜内并进入前面的进风格栅。在前窗操作口的空气流入速度至少应该达到标准要求的额定风速。送风经过高效过滤器向工作台面提供洁净空气。工作区域内向下流动的单向气流减少工作区内气流的扰动并且使交叉污染的可能性降到最小，然后在接近工作台面时分成两路：一部分通过前面的格栅抽走，剩余的一部分经过后面的格栅抽走。尽管不同的生物安全柜之间会有差异，但气流通常都是在前、后格栅中间，并在工作台面上方6～18 cm处分开。在负压和气流作用下，所有在工作台面形成的气溶胶立刻被这样向下的气流带走，并经两组排风格栅排出，从而为实验对象提供最好的保护。气流接着通过后面的压力通风系统到达位于生物安全柜顶部、介于送风和排风高效过滤器之间的空间。由于过滤器大小不同，大约70%的空气将经过送风高效过滤器重新返回到生物安全柜内的操作区域，而剩余的30%则经过排风高效过滤器排到房间内或被排到室外。大多数的生物安全柜都设有调节阀门来调节气流分流。

- 2　ⅡB2型生物安全柜是一种全排风式生物安全柜，没有空气在生物安全柜内循环，因此能够同时提供基本的生物和化学防护。送风机从生物安全柜顶部抽取房间空气或室外空气，通过高效过滤器向下送到生物安全柜的工作区域。建筑物或生物安全柜的排风系统通过后部和前面的格栅抽取空气，将所有的送风空气和生物安全柜前窗操作口吸入的房间空气全部经过高效过滤器过滤后抽走，并在前窗操作口产生至少0.5m/s的平均进风速度。ⅡB2型生物安全柜必须使用密闭管道连接，最好是使用专用独立的排风系统，或排放到设计合理的实验室排风系统。

- 3　Ⅲ级生物安全柜是一个装有非开放式观察窗的气密结构。Ⅲ级生物安全柜的送风和排风都是经过高效过滤器过滤的。排风在排放到室外大气之前必须经过两级高效过滤器过滤。使用专用的独立排风系统维持柜内外的气流，使生物安全柜内始终维持一定负压（通常约为-120Pa或更低）。Ⅲ级生物安全柜使用手套进行隔离操作，长臂橡胶手套密封连接在生物安全柜的袖套孔上，可以在保持与柜内隔离的条件下对柜内材料进行直接操作。尽管袖套对运动有所限制，但是它们可以防止操作者与危险材料的直接接触，虽有少许不便，但这样的设计很明显可以最大限度地提高防护的安全性。Ⅲ级生物安全柜的箱体设计构造是完全封闭的，它将所操作的危险对象与操作者完全隔离，通过隔离手套来操作，适用于生物安全四级水平（BSL-4）的实验室。某些特殊操作的生物安全三级水平（BSL-3）实验室在局部也可能使用Ⅲ级生物安全柜。

- 消毒时，应根据生物安全柜类型及所选用的消毒验证模式合理完成准备工作，包括安全柜的工作状态、相应阀门开启、气（汽）体消毒设备的位置及连接状态、动力源设置等，准备完毕后方可进行开始消毒流程。

- 4.2.4　消毒结束后，操作人员应对消毒空间内的菌片进行收集，转移至洁净或无菌环境中进行接种，并放置于温度符合要求的环境（一般为恒温培养箱）中进行培养，培养置规定时间后观察培养结果。

- 4.3　评价规定

- 4.3.1、4.3.2　生物安全柜应按照对应的消毒检测方法进行消毒验证结果评价。

- 4.4　注意事项

- 4.4.1　在高效过滤器的消毒效果验证过程中，必须确保下游（过滤器后端）所使用的生物指示物不会与未经高效过滤器的消毒剂接触。这是为了防止消毒剂直接影响生物指示物，从而导致验证结果的不准确。任何未经高效过滤器的消毒剂如果接触到生物指示物，可能会直接杀灭指示菌，导致虚假的消毒效果。

- 4.4.2　密闭式连接安全柜的排风管道上预留消毒循环接口，是为了方便气（汽）体消毒设备的连接，并且应保证接口处的密封性，防止消毒剂泄漏。

# 5　动物隔离设备

- 5.1　检测材料

- 5.1.1　同4.1.1。

- 5.2　检测方法

- 5.2.1　动物隔离设备消毒检测采用菌片（载体）作为生物指示物，具体方法按附录C或附录E方法进行。

- 5.2.2　动物隔离设备使用过程中，可能微生物聚集并产生生物安全风险的点位包括工作/饲养区腔体、排风高效过滤器下游等，在消毒时应对这些点位进行菌片布置，进行效果验证，确保安全可靠。

- 5.2.3　动物隔离设备（此节不含独立通风笼具）主要用于动物饲养及动物实验，是为实验室人员在饲养和操作具有感染性的实验动物时得到安全保护，避免由于饲养和操作实验动物过程中产生的感染性气溶胶、溢出物和排泄物对实验室人员产生危害，有效防止有害气溶胶悬浮颗粒向外扩散而设计的一种负压过滤排风装置。从隔离形式上区分，有部分隔离和完全隔离之分，即非气密式和气密式两种。以下称为非气密性动物隔离设备和手套箱式动物隔离设备。

- 1　非气密性动物隔离设备腔体为非完全密闭，为部分隔离笼具，非气密性动物隔离设备工作窗口一般采用平开门或移动窗操作孔，在饲养过程中（即关闭笼具门或移动窗时），笼具内形成一个相对密闭的空间，应可以维持稳定的负压值（一般要求相对所在房间有不低于20Pa的负压），在进行动物实验或饲养（即打开笼具门或移动窗）时，设备工作窗口断面（或移动窗操作孔）所有位置的吸入气流均明显向内、无外逸。

- 平开门式动物隔离设备在进行动物饲养或实验操作时，因工作窗口断面暴露面积较大，向内气流速度小，加上受到人员操作或动物活动的干扰，气流容易向外逸出，风险性较大一些。因此，该类动物隔离设备工作窗口的门设计不宜为整体打开，可以每个笼位单独设置密闭门，根据实验或饲养需要，每次只打开其中一个，尽量减少实验动物笼具工作窗口断面的暴露面积。

- 2　气密式动物隔离设备腔体为完全密闭，又称手套箱式动物隔离设备。手套箱式动物隔离设备适用于三、四级生物安全实验室从事高致病性病原体感染的中小型动物（猴、狗、鸡、兔、雪貂等）饲养和实验操作，提供安全隔离屏障以对操作人员和环境提供最大限度的保护。操作人员通过设置于完全密封负压柜体上的长臂橡胶手套，在动物隔离设备密闭操作区进行感染动物的饲育和实验（包括动物接种、麻醉、解剖等），通常可以在线更换袖套（袖套和手套可一体化设计），不需要破坏设备内部负压状态，也可避免柜内的气溶胶向外泄漏。

- 手套箱式动物隔离设备的送风和排风均要经过高效过滤器过滤，其中排风由两组串联的高效过滤器过滤后才能排放到室外，或设备本身设置一级高效过滤器，排出的空气经过实验室排风高效过滤系统二次过滤后排至外环境。

- 3　半身防护服式动物隔离设备也属于气密式动物隔离设备的一种，适用于鸡、兔、鼠等小型感染动物的饲养（笼盒中）和实验。在设备结构的密闭性、物品传递及送排风高效过滤要求等方面和手套箱式动物隔离设备基本相同，不同的是操作人员通过一个密闭连接在隔离设备上的半身防护服（带供气装置）进入隔离设备内（实验人员与隔离器内部完全隔离）进行各种操作。半身防护服的材质、焊接工艺和完整性要求同生物安全四级实验室使用的正压防护服一样，半身防护服的腰部与隔离设备通过环形卡箍连接（便于更换），从而使隔离设备内部与实验室环境（包括实验人员）之间形成两个完全隔离的区域。实验动物和实验物品的传递方式同手套箱式动物隔离设备，安装传递系统或双扉压力蒸汽灭菌器。

- 半身防护服式动物隔离设备操作台面以上部位通常采用高强度透明材料制作，柜体交角处为一体成型或高温焊接而成，柜体左右及后侧均可安装传递装置，包括RTP传递桶、传递窗，甚至连接双扉压力蒸汽灭菌器，也可将多台设备或同其它隔离设备串联或并联安装。设备本身应安装排风高效过滤器，柜内空气应单独排出室外或排入实验室排风系统管道中。

- 消毒时，应根据动物隔离设备类型、工况及所选用的消毒验证模式合理完成准备工作，包括动物隔离设备的工作状态、相应阀门开启、气（汽）体消毒设备的位置及连接状态、动力源设置等，准备完毕后方可进行开始消毒流程。

- 5.2.4　同4.2.4。

- 5.3　评价规定

- 5.3.1、5.3.2　动物隔离设备应按照对应的消毒检测方法进行消毒验证结果评价。

- 5.4　注意事项

- 5.4.1　在消毒前对动物隔离设备和笼具进行彻底清洁，是确保消毒效果的关键步骤。动物残留的粪便、毛发和其他有机物质可能会对消毒剂的效果产生干扰，因为有机物可以保护微生物，使其免受消毒剂的杀灭作用。因此，在消毒前必须清除所有可见的有机物，以确保消毒剂能够充分覆盖和渗透设备和笼具的各个角落。

- 5.4.4　传递舱可以作为设备的一部分，在整个设备进行消毒时一同处理。这种方式适用于消毒剂气体（如过氧化氢蒸汽、臭氧等）可以完全覆盖到传递舱内部和设备其他部分的情况，确保整体无菌。传递舱可以拆卸下来单独进行高压灭菌处理。高压灭菌（如高压蒸汽灭菌）是一种高效的灭菌方法，能够杀灭所有微生物，包括细菌芽孢。这种方式适用于传递舱可以耐受高温高压条件的情况。

# 6　独立通风笼具

- 6.1　检测材料

- 6.1.1　同4.1.1。

- 6.2　检测方法

- 6.2.1　IVC消毒检测采用菌片（载体）作为生物指示物，具体方法按附录C或附录E方法进行。

- 6.2.2　IVC使用过程中，可能微生物聚集并产生生物安全风险的点位包括送风过滤器下游（适用时）、排风过滤器下游等，在消毒时应对这些点位进行菌片布置，进行效果验证，确保安全可靠。

- 6.2.3　独立通风笼具（IVC）是一种微环境净化的屏障系统，利用隔离器的密闭净化通风技术，把每个饲养单元缩小到最小程度，单元与单元间完全隔离，最大限度地避免饲养过程中的交叉污染。通过向每个饲养笼盒内部输送经初、中、高效过滤处理的空气,以获得洁净度为10000～100级的动物生活环境。过滤后的空气进入笼盒后，以非层流方式均匀扩散，有效减少空气流通的死角，充分循环后，再经高效过滤器滤过后排放，从而有效清除笼盒内的NH3和CO2，避免污浊气体积累在笼盒内，为实验动物提供健康舒适的微环境。笼盒可以便捷地从笼架上卸载，利于利用生物安全柜或换笼工作台更换笼盒、更换饮水瓶、添加饲料等操作。负压IVC除了要保证送入洁净无颗粒的空气外，还要确保排出的废气经过高效过滤器过滤达到无害化后排放，避免对实验人员和外界环境的污染。

- IVC的最大优点是，各笼盒均为独立的密闭单元，笼盒之间不存在气体交流，动物的饲养管理过程与操作者完全不接触，有效避免盒外空气侵入或盒内气体外逸，防止在饲养或实验过程中笼盒之间、笼盒内外发生交叉污染，保护动物免受空气中微生物的污染，能保护实验动物、操作人员和外环境。

- 消毒时，应根据IVC工况及所选用的消毒验证模式合理完成准备工作，包括IVC的工作状态、相应阀门开启、气（汽）体消毒设备的位置及连接状态、动力源设置等，准备完毕后方可进行开始消毒流程。

- 6.2.4　同4.2.4。

- 6.3　评价规定

- 6.3.1、6.3.2　IVC应按照对应的消毒检测方法进行消毒验证结果评价。

- 6.4　注意事项

- 6.4.1　在进行消毒之前，对IVC进行彻底清洁是至关重要的步骤。残留的粪便、垫料等有机物会干扰消毒剂的效果，因为有机物可能保护微生物免受消毒剂的作用，从而降低消毒的效果。在消毒之前，必须彻底清除这些物质，以确保消毒剂能够直接作用于笼具表面。

- 6.4.2　 IVC系统在动物实验中广泛应用，能够提供良好的通风和环境控制，确保实验动物的健康和实验条件的稳定性。安装足够数量的笼具是维持IVC系统正常运行的重要前提。IVC系统中已安装的笼具数应不小于笼具总数的50%，即至少一半的笼具需要安装到位。这一要求旨在确保IVC系统的有效性和稳定性，也可以确保消毒过程科学可靠。

- 6.4.3　生物指示物通常放置在排风过滤器的下游后端，用于监测排出气体中的微生物残留情况。此位置可以提供关于消毒效果的重要信息。如果生物指示物放置位置太接近房间侧，可能会受到房间空气和消毒剂的干扰，导致检测结果不准确。特别是在未设循环管路的情况下，房间侧的空气流动和消毒剂扩散可能影响生物指示物的测量。

- 6.4.4　高压灭菌是一种有效的消毒方法，能够杀灭笼具表面和内部的所有微生物，包括细菌、病毒和真菌，确保没有病原体残留。通过高压灭菌，避免笼具在转移过程中将实验室内的污染物带到外部环境，防止交叉感染和生物安全风险。

# 7　高效过滤装置

- 7.1　检测材料

- 7.1.1　同4.1.1。

- 7.2　检测方法

- 7.2.1　高效过滤装置消毒检测采用菌片（载体）作为生物指示物，具体方法按附录C或附录E方法进行。

- 7.2.2　高效过滤装置使用过程中，可能微生物聚集并产生生物安全风险的点位包括高效过滤器上游腔体及消毒注入口附近（适用时）、高效过滤器下游腔体及消毒排出口附近、消毒验证口内（适用时）等，在消毒时应对这些点位进行菌片布置，进行效果验证，确保安全可靠。

- 7.2.3　高效过滤器作为生物安全实验室最重要的二级防护屏障之一，可有效防止实验室内生物气溶胶释放到室外环境。生物安全型高效空气过滤装置（简称“高效过滤装置”）是一种专门用于生物安全领域的通风过滤装置，内部安装有高效过滤器，并融入了符合生物安全理念的设计，具备原位检漏和气（汽）体消毒条件。根据高效过滤器的安装方式，分为风口式和管道式高效过滤装置。

- 由于我国现有的生物安全实验室设备层多数存在空间不足的问题，不易安装袋进袋出型高效空气过滤单元。为此，国家生物防护装备工程技术研究中心研发了一种适合我国国情、对设备层空间要求不高的风口式扫描检漏型高效空气过滤装置。风口式扫描检漏型高效过滤装置（排风为例）采用风口式箱体结构，由排风箱体与集中接口箱组成。

- 排风箱体进风口端设置高效过滤器，箱体顶部或侧部的出风口端设置生物型密闭阀，箱体内部紧靠高效过滤器出风面安装有扫描检漏采样装置。风口式装置一侧设置集中接口箱，主要用于设置各气路接口及电气接口。高效过滤器外侧安装防护孔板，风口式装置箱体安装于室内的一侧可根据需要设置法兰边。可安装于生物安全实验室管道技术夹层（顶排式）或设备走廊（侧排式），在室内便可完成对高效过滤器的原位扫描检漏、消毒和更换，并可对消毒效果进行验证。

- 管道式高效过滤装置由箱体、生物密闭阀、气溶胶注入段、气溶胶混匀段、高效过滤段、下游扫描或全效率检漏单元等组成，并配有气溶胶注入口、上游气溶胶采样口、高效过滤器及固定压紧机构、下游气溶胶采样口、过滤器阻力监测装置、消毒接口、消毒验证装置、安全泄压装置等。

- 管道式高效过滤装置是目前国外高等级生物安全实验室使用最为广泛的一种过滤装置。为了方便更换高效过滤器和消毒、检漏等操作以及不占用实验室内部空间，该装置通常安装在实验室顶部的设备层。但由于袋进袋出型高效空气过滤单元体积比较大，因此供其放置的设备层的空间要求也比较大。由于设置在非防护区，这种方式便节省了实验室的面积，且便于检修和维护，检修人员通常不需要进入工作层即可完成检修和维护工作，有利于实验室的生物安全管理。

- 消毒时，应根据高效过滤装置类型及所选用的消毒验证模式合理完成准备工作，包括相应阀门开启、气（汽）体消毒设备的位置及连接状态、动力源设置等，准备完毕后方可进行开始消毒流程。

- 7.2.4　同4.2.4。

- 7.3　评价规定

- 7.3.1、7.3.2　高效过滤装置应按照对应的消毒检测方法进行消毒验证结果评价。

- 7.4　注意事项

- 7.4.2　高效过滤器依赖其结构的完整性来有效过滤空气中的颗粒物，包括细菌、病毒和其他微生物。如果消毒过程导致过滤器受损，其过滤效率将大大降低，导致空气质量下降和污染风险增加。因此，在消毒完成后应对高效过滤器重新进行完整性测试。

# 8　正压防护服

- 8.1　检测材料

- 8.1.1　国家标准《喷雾消毒效果评价方法》 GB/T 38504-2020中附录B提供了一些推荐使用的指示菌列表。这些指示菌经过验证，具有代表性和较高的抗性，适用于不同的消毒方法和环境。在某些特定实验中，目标病原微生物可能具有独特的抗性特征。在这种情况下，应根据这些特性选择抗性相似的微生物作为指示菌。

- 8.2　检测方法

- 8.2.1　正压防护服消毒检测采用混悬液作为生物指示物，具体方法按附录D方法进行。

- 8.2.2　正压防护服使用过程中，可能微生物聚集并产生生物安全风险的点位包括头部、腋下、前胸、后背、裤裆、脚底等，在消毒时应对这些点位进行菌悬液涂布，同时设置阳性对照点，同样进行菌悬液涂布，随后进行效果验证，确保安全可靠。

- 8.2.3　正压防护服是防止头部、面部、身体、手、脚和呼吸系统暴露等功能集于一体，由化学防护材料（通常由特殊PVC基体的高分子材料等）制成并有单向阀或HEPA连接和供气功能的特殊防护装备。

- 正压防护服是阻断实验人员暴露于病原体气溶胶、喷溅物以及意外接触等危险直接的物理屏障。按所从事实验操作的性质，在确保防护功能的前提下，原则上一体正压防护服应符合整体结构牢固、穿着得体（便于下蹲和弯腰）、移动灵活、操作方便，面罩透明（视野良好无磨损）、鞋底防滑、呼吸流畅等功能。

- 正压防护服本身也是一道呼吸系统的屏障，以避免人员受到高危害气溶胶暴露。因此，操作人员只能靠独立的生命支持系统提供新鲜、舒适的空气来维持生命呼吸。防护区内的不同位置，设计并安装有自顶板悬垂而下的呼吸用供气软管，操作人员可就近选择供气软管与自己的防护服相连。连接接口为气密性快装接头，带HEPA和单向阀，使空气只进不出；另有可调节阀调节进气流量大小，保证人员正常呼吸，并维持正压防护服内压力相对于实验室环境的正压状态。

- 工作结束后，退出实验室前必须对正压防护服表面进行化学淋浴消毒，先全身化学消毒剂淋浴（喷雾）消毒，全过程通常持续4～10min（根据病原体种类、特性和风险评估确定），消毒过程中确保无死角，最后用清水清洗2～5min。

- 8.2.4　消毒结束后，操作人员应对正压防护服上的采样液进行收集，转移至洁净或无菌环境中进行接种，并放置于温度符合要求的环境（一般为恒温培养箱）中进行培养，培养置规定时间后观察培养结果。

- 8.3　评价规定

- 8.3.1　正压防护服应按照对应的消毒检测方法进行消毒验证结果评价。

- 8.4　注意事项

- 8.4.1　指示物的选择应与实验室所操作的病原微生物类型相匹配，以确保消毒和灭菌方法能够有效灭活目标病原体。指示物应具有与目标病原微生物相似或更高的抗性，从而确保消毒和灭菌过程能够充分灭活实际存在的病原体。可以参考国家或国际标准（如国家标准《喷雾消毒效果评价方法》 GB/T 38504）中的推荐指示物，但需要根据实际操作的病原微生物类型进行调整。

- 8.4.3　湿点检查的重要性：湿点的出现可能表明防护服的密封性存在问题，导致外界污染物进入防护服内部。确保正压防护服内部没有湿点，可以确认防护服在使用过程中对穿戴者提供了充分的保护，避免接触到有害物质。在消毒过程中，湿点的存在可能会影响消毒剂的效果，从而影响消毒过程的有效性。

- 湿点形成的原因：防护服的接缝、拉链或其他密封部位如果不够严密，可能会导致外界湿气或消毒剂渗入。穿戴者在使用防护服过程中，如果操作不当或防护服未正确穿戴，也可能导致湿点的形成。防护服材质质量不佳或老化破损，也可能导致防护服内部出现湿点。

- 湿点的检查方法：消毒结束后，脱下防护服后仔细检查内部，观察是否有明显的湿点或水迹。用手触摸防护服内部，感觉是否有湿润或潮湿的区域。在条件允许的情况下，可使用专业的湿度检测仪器进行检测，以提高检查的准确性。

- 湿点的检查步骤：在干净的区域按照标准操作程序小心脱下防护服，避免外界污染物进入防护服内部。按照目视检查、触摸检查或仪器检测的方法，逐步检查防护服的每个部分，确保全面检查。详细记录检查结果，包括检查时间、人员、发现的问题和处理措施。

- 发现湿点后的处理措施：如果发现防护服内部有湿点，需立即采取措施，如更换防护服、重新进行消毒等。查明湿点形成的原因，如防护服质量问题、操作不当等，采取相应的纠正和预防措施。加强对操作人员的培训，提高他们正确穿戴和使用防护服的技能，确保防护服的有效使用。

- 8.4.4　确保消毒剂与防护服的每一部分充分接触，能有效杀灭或去除附着在防护服表面的所有污染物。任何未被消毒剂覆盖的区域都可能成为污染源，威胁到人员的健康和安全。彻底消毒能防止有害物质通过防护服外表传递给其他环境或人员，确保整体安全。

- 穿戴正压防护服的人员按照规定程序进入化学淋浴消毒装置，确保全身暴露在消毒剂喷雾或液体中。在消毒过程中，人员应按照要求调整身体姿势，如抬起双臂、转身等，确保消毒剂能够接触到身体的各个部位，包括腋下、背部、腿部等。根据消毒剂的作用时间和厂商的使用说明，保持适当的消毒时间，确保消毒剂有足够的时间发挥作用。

# 9　化学淋浴消毒间

- 9.1　检测材料

- 9.1.1　化学淋浴消毒间伴随正压防护服同步进行消毒时，同8.1.1。

- 9.1.2　化学淋浴消毒间伴随房间同步熏蒸消毒或伴随实验室通风系统循环消毒时，同4.1.1。

- 9.2　检测方法

- 9.2.1、9.2.2、9.2.3　化学淋浴消毒装置是正压防护服型生物安全四级实验室关键防护设备之一，是工作人员退出实验室的第一道防护屏障，其重要性不言而喻。工作人员穿戴正压服退出实验室必须经过这个密闭空间，并在其中对所穿戴正压防护服表面进行全方位的喷雾消毒和清洗，该装置要求消毒剂雾化布局覆盖全面，无灭消死角，可有效清除正压防护服表面可能沾染的病原微生物，保障实验人员安全退出，避免将病原体带出污染周围环境。

- 化学淋浴消毒装置由化学淋浴消毒间、储液（消毒剂）罐（根据需要可设置原液罐）、输送系统（加压泵、管道及阀门）、触摸屏程序控制柜、压缩空气系统、低液位报警装置等硬件部分和自动控制系统构成。

- 化学淋浴消毒间应至少由化学淋浴消毒箱体（室）、喷头（嘴）、送排风过滤装置、气密门、生命支持系统供气接口（含呼吸用供气软管，对于不用长管供气式正压防护服而采用动力送风式正压防护服的，可不用安装供气接口）、照明系统、应急手动（拉杆或手动阀）消毒装置、门禁连锁控制及应急解锁装置、水封、报警装置及相关仪表等部件组成。

- 喷头（嘴）喷出的消毒剂雾滴，应能有效接触病原微生物表面。同时，兼顾考虑喷出雾滴形状、流量和冲击力大小等，消毒剂雾滴呈锥形向心状，与对向雾滴有不少于1/3的交叉，能有效覆盖整个化学淋浴消毒间，以确保全方位、无死角对正压防护服表面及化学淋浴消毒间箱体进行消毒。喷头（嘴）错位分布在箱体四周、顶部和低部，确保化学喷淋（雾）全覆盖，必要时设置手持或底部喷头，便于对正压防护服脚底、裆部、腋下等部位的消毒。

- 化学淋浴消毒间宜能满足2人（含）以上同时穿戴正压防护服进行化学淋浴消毒，并有一定的活动空间，便于伸手、转身等动作，考虑消毒剂喷出有效距离并与对向有所交叉，箱体长与宽宜控制在2.5 m以内。喷头（嘴）错位分布在箱体四周、顶部和低部，确保化学喷淋（雾）全覆盖，必要时设置手持或底部喷头，便于对正压防护服脚底、裆部、腋下等部位的消毒。

- 实验室处于实验过程中，化学淋浴消毒间的消毒应伴随正压防护服同步进行。实验室结束后进行终末消毒时，化学淋浴消毒间可伴随房间同步熏蒸消毒或伴随实验室通风系统循环消毒。

- 9.3　评价规定

- 9.3.1、9.3.2　化学淋浴消毒间应按照不同的消毒验证模式所对应的消毒检测方法进行消毒验证结果评价。

- 9.4　注意事项

- 9.4.1　同8.4.1。

- 9.4.3　喷头的堵塞或生锈会影响消毒剂的喷洒，进而影响化学淋浴消毒间内的空间及正压防护服的消毒效果，导致消毒不彻底，存在生物安全风险。

# 10　正压生物防护头罩

- 10.1　检测材料

- 10.1.1　正压生物防护头罩采用表面喷雾消毒时，同8.1.1。

- 10.1.2　正压生物防护头罩采用熏蒸消毒时，同4.1.1。

- 10.2　检测方法

- 10.2.1、10.2.2　正压生物防护头罩是一种头部防护设备，通过维持内部正压，防止外界污染物进入，提供高级别的防护。头罩部分通常由高强度、防穿透材料制成，具有良好的耐化学性和耐生物污染性。气流系统包括进气装置和过滤装置，通过提供清洁空气并维持内部正压，防止外界污染物进入头罩内部。视窗由防刮、防雾材料制成，提供清晰的视野，同时确保视窗的防护性能。密封装置包括颈部密封圈和连接装置，确保头罩与防护服或其他装备的密封性。

- 使用时，通过气流系统持续向头罩内部供气，维持内部压力高于外界压力，即正压状态。进气装置中的过滤器有效去除空气中的颗粒物、病原体和化学污染物，确保进入头罩内部的空气清洁无害。正压状态下，任何外界空气或污染物无法通过头罩的密封部位进入内部，从而提供全面防护。

- 正压生物防护头罩日常使用后，可采用表面喷雾消毒，当实验周期结束后，实验室进行终末消毒时，正压生物防护头罩可采用采用熏蒸消毒。

- 10.3　评价规定

- 10.3.1、10.3.2　正压生物防护头罩应按照不同的消毒验证模式所对应的消毒检测方法进行消毒验证结果评价。

- 10.4　注意事项

- 10.4.1　同8.4.1。

- 10.4.3　对特定的正压生物防护头罩可采用消毒剂浸泡消毒，根据产品说明书中推荐的消毒剂类型和浓度进行选择，以确保消毒效果和头罩的耐用性。

- 在开始消毒前，准备好所需的消毒剂和容器，确保容器足够大以完全浸没头罩。按照产品说明书中的指导，正确配制消毒剂，确保浓度符合要求。在进行浸泡消毒前，先用清水或温和的清洁剂清洗头罩表面的污垢和残留物，以提高消毒效果。将头罩完全浸没在消毒液中，确保所有部位都充分接触消毒剂。浸泡时间应按照产品说明书中的要求进行，通常为数分钟至数十分钟。浸泡完成后，将头罩从消毒液中取出，用清水彻底冲洗，去除残留的消毒剂。然后，将头罩晾干或使用专用干燥设备进行干燥。

# 11　传递窗

- 11.1　检测材料

- 11.1.2　同4.1.1。

- 11.2　检测方法

- 11.2.1　传递窗消毒检测采用菌片（载体）作为生物指示物，具体方法按附录C或附录E方法进行。

- 11.2.2　传递窗使用过程中，可能微生物聚集并产生生物安全风险的点位包括内腔各板面、距消毒喷口最远端。等，在消毒时应对这些点位进行菌片布置，进行效果验证，确保安全可靠。

- 11.2.3　传递窗是一种安装生物安全实验室或其他环境控制区域之间的设备，用于在不同实验功能间之间传递物品。传递窗两侧的门采用互锁设计，确保在传递过程中只有一侧的门可以打开，通常用于减少两个区域之间的空气交换，防止交叉污染。通常配备紫外线灯或外设消毒接口，以确保传递物品的无菌状态。

- 消毒时，应根据传递窗类型及所选用的消毒验证模式合理完成准备工作，包括传递窗的工作状态、门体的开启、气（汽）体消毒设备的位置及连接状态、内部程序的设置等，准备完毕后方可进行开始消毒流程。

- 11.3　评价规定

- 11.3.1　传递窗应按照对应的消毒检测方法进行消毒验证结果评价。

- 11.4　注意事项

- 11.4.1　在消毒前对传递窗内部进行彻底清洁，是确保消毒效果的关键步骤。传递窗内的污垢可能会对消毒剂的效果产生干扰，因为有机物可以保护微生物，使其免受消毒剂的杀灭作用。因此，在消毒前必须清除所有可见的有机物，以确保消毒剂能够充分覆盖和渗透传递窗的各个角落。

# 12　渡槽

- 12.1　检测材料

- 12.1.1　 GB/T 38502提供了一些推荐使用的指示菌列表。这些指示菌经过验证，具有代表性和较高的抗性，适用于不同的消毒方法和环境。在某些特定实验中，目标病原微生物可能具有独特的抗性特征。在这种情况下，应根据这些特性选择抗性相似的微生物作为指示菌。

- 12.2　检测方法

- 12.2.1　渡槽消毒检测采用菌片（载体）或菌悬液作为生物指示物，具体方法按附录C或附录D或附录E方法进行。

- 12.2.2　使用渡槽消毒的待消毒物品可能微生物聚集并产生生物安全风险的点位主要是包装表面，在消毒时应对这些点位进行菌片布置或菌悬液涂布，进行效果验证，确保安全可靠。

- 12.2.3　渡槽的对待消毒物品的消毒方式为将待消毒物品完全浸泡至渡槽内的消毒剂中，作用至规定时间再将待消毒物品取出。

- 12.2.4　消毒结束后，操作人员应对消毒空间内的菌片进行收集，转移至洁净或无菌环境中进行接种，并放置于温度符合要求的环境（一般为恒温培养箱）中进行培养，培养置规定时间后观察培养结果。

- 12.3　评价规定

- 12.3.1　渡槽应按照对应的消毒检测方法进行消毒验证结果评价。

- 12.4　注意事项

- 12.4.1　同8.4.1。

- 12.4.3　当实验室结束实验周期，需要进行终末熏蒸消毒，渡槽的熏蒸消毒可参照传递窗章节进行。

# 13　压力蒸汽灭菌器

- 13.1　检测材料

- 13.1.1　灭菌验证所需指示菌应选用嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953），该菌种耐高温，适用于高温蒸汽灭菌验证。也可以采用符合上述要求的自含式生物指示物，这些指示物内含培养基和指示菌，在灭菌后无需再进行转移操作即可进行灭菌效果判断。

- 13.2　检测方法

- 13.2.1　在病原微生物实验室中，压力蒸汽灭菌器是最基础、最有效的灭菌设备。其灭菌原理是：当被灭菌物品置入高温高压的蒸汽介质中时，蒸汽遇冷物品即放出潜热，将被灭菌物品加热，当温度上升到某一温度时，就有某些沾染在被灭菌物品上的菌体蛋白质和核酸等一部分由氢键连接而成的结构受到破坏，尤其是细菌所依靠而新陈代谢所必需的蛋白结构（酶），在高温和湿热的环境下失去活性，最终导致微生物的死亡。同时，高温湿热的环境也迫使一切微生物的蛋白质发生凝固和变性。

- 压力蒸汽灭菌器分类：

- 1　按冷空气排放方式分类，根据排放冷空气的方式不同，压力蒸汽灭菌器分为下排气式和预真空式压力蒸汽灭菌器。下排气式压力蒸汽灭菌器也称重力置换式压力蒸汽灭菌器，其灭菌是利用重力置换原理，蒸汽在压力作用下进入灭菌器内，从上而下将冷空气由下排气阀排出，排出的冷空气由蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。预真空压力蒸汽灭菌器的灭菌原理是利用机械抽真空的方法，使灭菌腔内形成负压，蒸汽得以迅速穿透物品内部达到灭菌目的。

- 1）下排气式压力蒸汽灭菌器

- 下排气式压力蒸汽灭菌是利用重力置换原理，使热蒸汽在压力作用下进入灭菌器中，从上而下将冷空气由下排气孔排出，排出的冷空气全部由饱和蒸汽取代，蒸汽的压力增高，温度也随之增高，故也称为重力置换压力蒸汽灭菌器。利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌的要求。通常情况下，在约102.9kPa（1.05kg/cm2）的压力下，温度为121℃，维持20～30min，即能杀死包括具有顽强抵抗力的细菌芽胞在内的一切活微生物，达到灭菌目的。不同温度条件下压力蒸汽灭菌所需时间见表。此类灭菌器设计简单，且空气排除不彻底，所需的灭菌时间较长。

- 2）预真空式压力蒸汽灭菌器

- 预真空式压力蒸汽灭菌是利用机械抽真空的方法，使冷空气在蒸汽进入前先从灭菌器中排出，灭菌柜室内形成负压，蒸汽得以迅速穿透到物品内部进行灭菌。根据抽真空次数的多少，又可分为预真空和脉动真空两种，后者利用真空控制系统、经预抽真空及有限脉动抽取，在通入蒸汽前有一预处理阶段，即灭菌室内抽负压达到2.0～2.7 kPa，通过压力蒸汽循环，强制以饱和蒸汽替换残余空气，冷空气和蒸汽通过一个装有高效过滤器的排气阀排出，可以保证灭菌室内的蒸汽分布均匀，因而避免了因内部冷空气排除不彻底而存在的灭菌效果不稳定等问题。配套增加真空系统和空气过滤系统，灭菌程序由电脑控制完成，灭菌效果更可靠。到达灭菌时间后，抽真空使灭菌物品迅速干燥，对需灭菌的物品损害较小，对于多孔性物品的灭菌很理想，但不能用于瓶装液体的高压灭菌。

- 预真空式压力蒸汽灭菌器蒸汽压力达205.8 kPa（2.1 kg／cm2）时，温度可达132～135 ℃，具有灭菌周期短、效率高、节省人力、时间和能源等优点，灭菌时间需4～6min，完成整个灭菌周期只需约25min，对物品的包装、摆放要求较宽，而且真空状态下物品不易被氧化损坏。缺点是设备昂贵，维修费用较高，存在小装量效应，即如果灭菌物品放的过少，灭菌效果反而较差。

- 2　按结构形式分类，根据设备的形状特性分为立式、台式、卧式压力蒸汽灭菌器，其中卧式压力蒸汽灭菌器根据门的开关形式的不同又分为手动门、自动门压力蒸汽灭菌器，手动门的操作方式主要是借助于人力实现密封门的开关及其密封。自动门采用了电动、液压等升降和压缩气密封技术，在实现可靠密封的同时，大大减轻了操作者开关门的劳动强度。

- 根据灭菌器门的数量分为单门灭菌器和双门灭菌器，传统的压力蒸汽灭菌器为单门，随着人们对无菌操作的要求越来越严，双侧开门的压力蒸汽灭菌器越来越多，这类灭菌器特别适用于有清洁区、污染区之分的场所，专门处理由污染区进入清洁区的污染物品。双门分别处于洁净度（或污染程度）不同的两个区域，且呈互锁关系，不能同时打开。在生物安全三、四级实验室中，穿越两个区域墙体的双扉压力蒸汽灭菌器必须与墙体之间确保生物密封性；从防护区装载污染物品后，经过一个有效的灭菌程序后，卸载侧门才能打开。

- 普通的压力蒸汽灭菌器在设计时一般不考虑排出的冷空气及冷凝水对环境的污染，但在病原微生物实验室内处理有传染性的物品时需要对冷空气及冷凝水进行消毒灭菌处理，特别是三、四级生物安全实验室的压力蒸汽灭菌器在排气管道上都应该有冷空气消毒（过滤）处理装置，在设备排水前对冷凝水进行有效的灭菌处理，安全阀泄气的过滤处理装置，以及对门密封条抽真空的过滤处理，因此又称生物安全型压力蒸汽灭菌器。

- 压力蒸汽灭菌器的灭菌验证包括生物监测法和化学监测法。

- 13.3　评价规定

- 13.3.1、13.3.2　压力蒸汽灭菌器的生物监测法和化学监测法按照对应的标准进行消毒结果评价。

- 13.4　注意事项

- 13.4.2　压力蒸汽灭菌器进行灭菌效果验证前，通过检查和确认设备各部件的性能，确保灭菌器在正常状态下运行，避免因设备故障导致的灭菌失败。设备的各项性能指标需符合灭菌过程的要求，如温度、压力、时间等，确保能够达到灭菌效果。

- 13.4.3　压力蒸汽灭菌器在不同装载状态下可能表现出不同的灭菌效果，只有在各种装载状态下进行验证，才能全面评估设备的灭菌性能。通过在不同装载状态下进行验证，可以确保灭菌过程在实际应用中的可靠性和一致性。不同装载状态如下：

- 1　空载状态：设备在没有任何负载的情况下进行的验证，主要用于评估设备本身的基本性能。

- 2　部分负载状态：设备在部分装载的情况下进行的验证，模拟日常使用中可能遇到的部分装载情况。

- 3　满载状态：设备在最大负载情况下进行的验证，确保在最不利条件下，设备仍能达到灭菌效果。

- 13.4.4　规定压力蒸汽灭菌器每12个月至少进行一次生物效果验证，这一频率能够及时发现和解决设备潜在问题，确保其持续稳定运行。如果设备使用频率高、负载种类多样或灭菌效果出现疑虑时，建议增加生物效果验证的频率。

# 14　污水消毒设备

- 14.1　检测材料

- 14.1.1　序批式污水消毒设备灭菌验证所需指示菌应选用嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953），该菌种耐高温，适用于高温蒸汽灭菌验证。指示物形式为芽孢菌片。也可以采用符合上述要求的自含式生物指示物，这些指示物内含培养基和指示菌，在灭菌后无需再进行转移操作即可进行灭菌效果判断。

- 14.1.2　序批式污水消毒设备灭菌验证所需指示菌应选用嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC 7953），该菌种耐高温，适用于高温蒸汽灭菌验证。指示物形式为芽孢菌悬液。也可以采用符合上述要求的自含式生物指示物，这些指示物内含培养基和指示菌，在灭菌后无需再进行转移操作即可进行灭菌效果判断。

- 14.1.3　 GB/T 38502提供了一些推荐使用的指示菌列表。这些指示菌经过验证，具有代表性和较高的抗性，适用于不同的消毒方法和环境。在某些特定实验中，目标病原微生物可能具有独特的抗性特征。在这种情况下，应根据这些特性选择抗性相似的微生物作为指示菌。

- 14.2　检测方法

- 14.2.1、14.2.2、14.2.3　生物安全二级（动物）、三级和四级实验室产生的污水应采用可靠的方式进行消毒灭菌处理，并对消毒灭菌效果进行监测，以确保达到排放要求。防护区内设置有下水系统（洗手池、淋浴、动物设施、化学淋浴消毒及其他排水系统）的，下水管道应与建筑物的公共下水系统完全隔离，直接通向本实验室专用的污水消毒设备，经化学消毒或热力高温高压灭菌后排放。

- 1　序批式污水消毒设备：序批式处理系统是通常采用两个以上（通常为一用一备或二用一备）灭菌罐，按批次完成污水的高压灭菌，实现自动化灭菌控制，包括灭菌温度、时间、液位控制（报警、进液阀门自动控制等）到冷却全过程自动控制，两个或两个以上加热灭菌罐可选择交替用于污水的储存或高压灭菌，其中一个污水注满后或要灭菌时，污水可以自动切换排入另一个罐中，灭菌后的污水需经冷却到规定温度后排出。根据实验工艺和规模（实验室排水量）大小选择灭菌罐数量和体积，适用于各级生物安全实验室。大动物生物安全实验室的污水在进入灭菌罐前加装粗过滤网（通常在实验室内排水口或在灭菌罐内设置粗过滤装置，预留操作孔清理残渣），过滤随污水排放的毛发、粪便和垫料等大颗粒物质。序批式处理系统是一种间断处理方案，在生物制药、生物安全领域使用最广泛。

- 1）基本流程：

- 感染性污水进入灭活罐，当灭活罐内的水位达到设定值时启动污水灭活程序，灭活罐程序分为:进液、升温、灭活、冷却（排放）四个阶段。

- 进液：感染性污水进入灭活罐，通过液位计控制，当灭活罐内的液位达到设定值时，电动阀关闭，进液停止，罐内空气经过一级或两级高效过滤器过滤后排出。通常设置两个（含）以上高压灭菌罐，可选择交替用于实验室污水储存或高压灭菌。储水罐注满后或要灭菌时自动关闭入水口阀门，切换另一个储水罐。

- 升温：蒸汽进入夹套对污水进行预热，当罐内温度达到约60℃～80℃时，向罐体底部通入蒸汽对污水进行升温，并使污水中的温度均匀。灭活罐上中下三个温度传感器的温度均达到灭活温度121℃或134℃时，转入灭活程序。

- 灭活：在夹套的保温作用下，污水在设定的温度时，持续一定时间后，转入降温程序。

- 冷却：当灭活过程结束后，进入降温程序，未设夹套的灭菌系统靠自然冷却到60℃以下排放，设置夹套的则打开冷却水阀门，夹套排水阀打开（可冷却循环或直排），冷却到60℃以下排放。

- 2）优点：方案设计简单、投入成本较低。

- 3）缺点：受承压限制，温度不能太高（一般不超过134℃），不能用于朊病毒灭活。局部温度可能无法保证（灭菌死角），比如排水口与排水管道阀门之间。能源消耗较大（蒸汽源或动力电负荷），热能利用率较低。

- 2　连续式污水消毒设备：连续流处理系统是一种对污水进行连续消毒灭菌的新技术，在欧美等国家生物安全实验室中使用广泛。通常设置一个储水罐（根据需求也可设置两个或以上储水罐，具备高压灭菌条件），通过液位和流量全自动控制，污水可以连续不断的进行加热灭菌处理，连续流灭菌采用特种不锈钢管和在线加热装置，小时处理量与加热管道管径、长度有关。由于大动物生物安全实验室会产生带毛发、粪便、垫料等残渣含量多（容易堵塞加热管道）的污水，应优先选择序批式处理方式，如选择连续流处理方式，则应选择小时处理容量较大的系统，且在污水进入储水罐前（实验室内排水口）应经粗过滤网过滤处理。

- 1）基本流程：

- 污水进入储水罐，罐内空气经过一级或两级高效过滤器过滤后排出。污水在循环水泵的作用下进入热回收罐（热交换柜），在热回收罐中，污水（管道）利用灭菌后排出的热水进行预热（如由始温15℃左右预热至80℃左右）。污水预热后，经过电加热器使温度迅速达到150℃，保温管道可以使污水维持高温并保持相当长的时间（15～18min）以达到灭菌目的。灭菌后污水（管道）经过热回收罐冷却到45℃左右后安全排放。

- 2）优点：污水处理效率高，高低液位控制自动启动和停止运行，全自动连续处理，可连续监测和控制温度、液位等。使用成本低，采用热回收技术，热能得到充分利用，相比同容量序批式处理节能80%。灭菌处理温度高，可用于朊病毒的灭活。如果从电加热器排出的污水温度没有达到设定灭菌温度时，排出的污水则需二次处理，污水将重新回流到储水罐。加热均匀，避免序批式处理罐的局部温度无法保证的问题。不使用加热中间媒介，可以确保精确的温控。

- 3）缺点：一次性投入成本高。对污水要求高，由于加热器管道管径较细，污水中不能有较大颗粒的残渣，大动物（猪牛马等）实验室使用时，宜选用处理量大的设备，且排水应经粗网过滤。同时，不能使用较高浓度并加热产生气泡（影响水流量和速度）的消毒剂。

- 3　化学污水消毒设备：污水化学消毒方法通常适用于小规模或较低风险的感染性污水消毒，常见于医院污水和自来水的消毒处理。用于生物安全实验室的话，化学消毒后排出的液体除达到消毒灭菌效果外，还必须符合城市对排放液体化学/金属物质含量、悬浮固体、pH值、油/脂以及生化需氧量等指标的规定。

- 化学消毒药剂按其杀菌强弱可分为灭菌剂、消毒剂（高、中、低效）、抑菌剂。灭菌剂能杀灭所有微生物，包括细菌芽孢、病毒和一般病原菌。消毒剂指通常不能杀灭细菌芽孢的一般消毒剂（在合适的温湿度条件下，使用足够浓度时也能杀灭细菌芽胞）。抑菌剂指不能杀灭病原细菌，但能抑制细菌生长繁殖的消毒剂。

- 灭菌验证时，根据污水消毒设备的类型和负载状态，选择合适的灭菌验证方式，确保灭菌效果安全可靠。

- 14.3　评价规定

- 14.3.1、14.3.2　污水消毒设备按照使用菌片或菌悬液进行灭菌验证按照对应的标准进行消毒结果评价。

- 14.4　注意事项

- 14.4.1　阳性对照是指在灭菌试验中，通过使用已知含有特定微生物的样品，以验证灭菌过程是否有效。这是为了确保灭菌设备和方法能够杀死或去除所针对的微生物。阳性对照样品在经过灭菌处理后，应该显示出微生物的存在，从而确认灭菌过程是否存在不足之处。阴性对照是指在灭菌试验中，使用不含任何微生物的样品，以验证灭菌过程中是否存在污染。阴性对照样品在经过灭菌处理后，不应显示出任何微生物的存在。这是为了确保试验过程、环境和设备不会引入额外的污染源。

- 14.4.2　和剂、稀释液和培养基在试验过程中直接接触被检测样品和环境，它们的无菌性关系到试验结果的准确性。如果这些材料本身受到污染，可能会导致假阳性结果，即误认为灭菌失败。通过对这些材料进行无菌检查，可以确保任何微生物的生长都是由于试验样品本身或灭菌过程的原因，而非由于辅助材料的污染。

# 15　动物残体处理设备

- 15.1　检测材料

- 15.1.1　动物残体处理设备灭菌原理与序批式污水消毒设备类似，为高温灭菌，生物指示物及试剂的选择可参考本标准14.1.1进行。

- 15.2　检测方法

- 15.2.1　高级别生物安全实验室中感染性动物尸体存在极大的危险，不予处理或处理不当都会引起病原体扩散、传播，感染性动物尸体的灭菌处理方法要通过生物灭菌效果验证。像兔、鸡、豚鼠等之类小型动物尸体的处理通常使用高压灭菌后集中焚化（无害化）处理，而对于猪、牛、羊、马等大中型感染性动物尸体的处理如果采用压力蒸汽灭菌器高压灭菌，必须将动物尸体分割成若干块，否则无法保证尸体内部灭菌彻底，还大大增加了工作量。比较理想的方法是采用炼制、碱水解和焚化等无害化处理方式。不管哪种处理方法，处理后的排放标准均要符合国家环境保护规定，为此，炼制、碱水解及破碎后高温高压灭菌的处理方法逐渐替代焚化处理。

- 1　炼制

- 使用高温和蒸汽对动物尸体炼制处理，多年来一直为大动物生物安全实验室所使用。该方法是在加热和高压条件下将动物尸体、组织等转化处理为无菌液体和颗粒状固体物质。使用一个带有转轴的全封闭钢质压力容器，轴上有辐条和桨叶对容器内部的圆周表面进行清扫和必要的搅拌（破碎），使热量能够将尸体分解成液态浆状物质。尸体的湿气在经过干燥过程被驱离（汽化蒸发），剩余材料由动物脂、骨骼和肌肉颗粒组成。尸体剩余的油脂、骨骼和肌肉约为原来的20%左右，消失的部分为去除的湿组织。整个热炼过程包括加热、在灭菌设定点热炼、去除潮湿组织并冷却至环境温度，持续约3小时左右。

- 炼制处理分为干化法和湿化法两种工艺，两种工艺的基本原理都是通过高温高压使病原微生物灭活，油脂从脂肪中分离，水分从动物组织中分离。湿化法采用直接接触法，即使动物残体和热载体（蒸汽或水）进行直接接触；干化法则是通过热导法，即使动物残体的表面与热源接触。目前，应用于生物安全实验室的动物残体处理系统大多采用湿化法。

- 根据设备所能承受的压力，温度设定点从90～141℃不等，采用蒸汽加热媒介，通过设备外部的壳层（夹层）进行间接加热，然后再向内注入至旋转轴心、辐条和加热/切割用桨叶。处于750Pa的蒸汽源通常在容器内部压力接近450Pa的情况下进行热交换过程。

- 涉及在大型动物高级别生物安全实验室中使用的炼制设备要考虑几个问题：

- ①设备安装房间的设计考虑地板到天花板之间的高度。

- ②转轴轴心部位与容器之间的封条会由于制造质量问题在高温高压情况下发生泄漏。由于在较高压力下，蒸汽或油脂向内部喷射到球胆中心部位，使用球胆（双环）封条，可将蒸汽或油脂逃逸容器外的可能性降到最低。

- ③大型双门炼制设备安装要确保设备与解剖室地面（垂直安装）生物密封，在装填斜道周围与解剖室地板之间设置封条，应使用特殊圆环、柔韧的填料以及密封剂以便在加热过程中带热移动，并允许装填系统正确读取装填物。

- ④炼制过程喷射冷凝器汽化的用水量巨大。

- ⑤排气管道密闭性、泄压缓冲罐、排气（含安全阀后）高效过滤处理。

- ⑥系统蒸汽、油、水、电源和压缩空气供应。

- ⑦系统炼制过程并不能保证会破坏朊病毒。

- 高温高压灭菌也是动物尸体可靠的处理方法，在全封闭的装置中先行将感染动物尸体进行破碎的基础上，使尸体残块与高温蒸汽充分接触，达到高压灭菌的目的。否则，不先行破碎处理的话，灭菌后的尸体内部深处中可能还会残留没有彻底灭活的病原微生物。

- 这种全密闭容器（见图4-41）内腔上部设置破碎装置，动物尸体进入后，关闭上盖，启动破碎装置，重型破碎机将感染动物尸体破碎成小块状尸块，完成破碎过程后，进入下部灭菌腔内，启动灭菌程序，饱和高温蒸汽进入内腔，蒸汽与切碎的物料直接接触，在3.8bar压力和138℃环境中维持10min即可达到灭菌效果，灭菌程序完成后，往夹套中注入冷却水，将内腔温度降到60℃，同时灭菌腔内气压降到大气压，所有程序完成后，打开下盖，通过重力卸载程序将废弃物放出，通常大型动物尸体经破碎并高压灭菌后固态残体容量减少50%。灭菌过程中蒸汽冷凝水、油脂（过滤后）和冷却水需排放到污水消毒设备中。

- 2　碱水解

- 碱水解是一项湿处理技术，以加热、高压和化学药剂降解及搅拌的方法将固体废弃物消毒灭菌，并利用碱金属化合物（如KOH、NaOH等，pH值达13）将蛋白质（包括朊病毒）结构、脂肪和核酸等消解。已经得到证明，在足够高的温度条件下进行碱水解是可以破坏朊病毒的活性。通过碱水解方法得到的组织分解物是一种咖啡色、无菌、氨基酸水溶液、肽、脂肪酸盐、糖类和电解液等，可以用作化肥、混合肥料添加剂等。

- 碱水解系统由多个罐体组成，有蒸汽注射装置和蒸汽加热（热交换）外壳，具有制造低压和高压的能力。KOH、NaOH之类的碱金属化合物被泵入容器内部，并在热炼的过程中循环。碱水解后残留物由无菌物质组成，这些物质具备高生化需氧量（BOD和COD）和pH值，这个指标远远超过政府制定的废弃液体排放标准，因此，在排放前要进行额外的中和处理，通常是注入CO2和H2S并进行pH控制直到达到排放指标要求。

- 在大型动物高级别生物安全实验室中使用的碱水解设备要考虑几个问题：

- ①设备安装房间的设计考虑地板到天花板之间的高度。

- ②容器的活动载荷及内部结构设计。

- ③双门碱水解设备穿墙（楼板）的生物密封，应使用特殊的圆环、柔韧的填料以及密封剂以便在加热过程中带热移动。

- ④排气管道密闭性、泄压缓冲罐、排气（含安全阀后）高效过滤处理。

- ⑤碱金属化合物的存储、加热。

- ⑥系统蒸汽、油、水、电源和压缩空气供应。

- ⑦冷凝水、污水排放要符合相关排放标准要求。

- 小型移动式动物组织碱水解处理设备也可用于单体10kg以下的猴、兔、鸡等小型动物的无害化处理，为立式单门结构，主要包括罐体、搅拌单元、给水排放单元、加热冷却单元和流程控制单元等。利用NaOH或KOH等碱性物质在高温、高压下催化动物组织水解，灭活病原微生物，达到无害化处理，碱水解处理后产物为固体残渣和无菌液体。能够自动完成升温、恒温水解、辅助搅拌、降温排放和清洗等处理流程。

- 炼制、碱水解装置一样可以上下穿楼板安装，动物尸体装载和设备灭菌操作分别在两个完全隔绝的区域，在整个灭菌处理过程中为全封闭电脑程序化自动操作，能有效避免设备操作人员与实验室感染动物的直接接触，保障设备操作人员的安全。设备配置有废液、冷凝水和废气处理装置，使得废水、废气排放达到我国环保规定的标准要求。

- 炼制、碱水解和破碎高温高压灭菌设备均要进行高压灭菌效果验证，通常在设备灭菌罐内壁设置用于灭菌效果验证的测试管井，测试管支架（至少可以放置3支测试管）可以降低至测试管井的适当位置，使用的自含式生物指示剂管同压力蒸汽灭菌器的一样，完成一个灭菌周期后取出，培养和判定方法同压力蒸汽灭菌器灭菌效果生物监测法。

- 15.4　注意事项

- 15.4.1　模拟消毒对象应尽量模拟实际处理的动物残体，以确保验证过程能够代表实际应用情况。这些对象可以包括类似的有机物残留、湿度、形态和大小。设备在实际使用中会处理一定量的动物残体，通过放置足够的模拟消毒对象可验证设备在满载或接近实际使用负载情况下的灭菌能力。

- 15.4.3　动物残体处理设备在实际操作中可能面临各种不同的装载情形，包括满载、部分装载和空载等状态。不同装载状态可能对灭菌效果产生显著影响，因此必须在不同状态下进行验证，以确保设备在各种使用场景下都能有效灭菌。通过在不同装载状态下的验证，能够识别和评估在特定负载情况下可能存在的灭菌风险，确保设备的灭菌能力在所有情况下均达到预期标准。

- 1　空载状态：设备在无负载情况下运行的验证，确保即使在无物体处理时设备也能正常运行并达到灭菌标准。

- 2　部分负载状态：设备在部分装载情况下的验证，可包括半载或其他特定比例的装载，以模拟日常实际使用中不满载的情形。

- 3　满载状态：设备装载到其最大容量，以评估在最大负荷情况下的灭菌效果。通常会在设备说明书规定的最大装载容量下进行测试。

- 15.4.4　规定动物残体处理设备每12个月至少进行一次生物效果验证，这一频率能够及时发现和解决设备潜在问题，确保其持续稳定运行。如果设备使用频率高、负载种类多样或灭菌效果出现疑虑时，建议增加生物效果验证的频率。